Especiação de Arsênio em peixes por LC-ICP-MS

PARTE EXPERIMENTAL

Equipamentos

As análises de especiação foram realizadas em um sistema de cromatografia líquida (1260 series Infinity II, Agilent Technologies, Japão), com bomba quaternária (G7111A, Agilent Technologies) e um auto amostrador (G129A, Agilent Technologies) com 100 posições para frascos de 2 mL. As colunas de troca aniônica foram utilizadas para separação das espécies de arsênio (G3288-80000, 4,6 mm x 150 mm, Agilent Technologies, Tóquio, JHS, Japão), coluna de guarda (G3154-65002, 4,6 mm x 10 mm, Agilent Technologies, Tóquio, JHS, Japão) e kit de conexão LC (G1833-65200, Agilent Technologies, Tóquio, JHS, Japão) foram utilizadas. A eluição foi realizada em modo isocrático e o fluxo da fase móvel foi mantida em 1,0 mL min-1 (As). O sistema foi acoplado ao ICP-MS através de um capilar PEEK da saída da coluna do HPLC ao nebulizador concêntrico do sistema de introdução do ICP-MS. O método de configuração integrado e controle sequencial do sistema combinado LC-ICP-MS foi realizado a partir do software ICP-MS MassHunter (MH) (Agilent Technologies, Tóquio, JHS, Japão).

Para determinação de As, um espectrômetro de massas acoplado indutivamente (ICP-MS 7800, Agilent Technologies, Tóquio, JHS, Japão) equipado com uma célula de reação e colisão pressurizada com He de alta pureza (99,9999%) (White Martins-Praxair, Sertãozinho, SP, Brasil). Argônio de alta pureza (99,999%) (White Martins-Praxair, Sertãozinho, SP, Brasil) foi utilizado para geração do plasma, nebulização e gás auxiliar. Os parâmetros instrumentais operacionais são apresentados na Tabela 1. As medidas dos valores de pH foram realizadas em pHmetro (Bel Instrument, modelo W3b) e as extrações  das espécies de As para análise de especiação foram realizadas em bloco digestor (MA4025, Marconi, Piracicaba, Brasil). A dispersão da solução extratora nas amostras foi feita com vortex (Marconi, Piracicaba, Brasil). Uma centrífuga com capacidade para tubos de 15 e 50 mL (Excelsa II 206 BL, FANEM, São Paulo, Brasil) foi empregada para aceleração da decantação do particulado.

Tabela 1 Parâmetros instrumentais do LC-ICP-MS para análise de especiação química de As e Cr

| Análise de especiação química de As (LC) |  |
| --- | --- |
| Fase móvel | 10 mM (NH4)2HPO4 + 1% (v v-1) metanol pH 8,0 |
| Vazão da fase móvel | 1,0 mL min-1 |
| Modo de eluição | Isocrático |
| Volume injetado | 50 µL |
| Tempo de análise | 720 s |
| Medida | Análise resolvida no tempo (TRA) |
| ICP-MS |  |
| Potência de radio-frequência | 1550 W |
| Profundidade de amostragem | 8 mm |
| Vazão do gás de nebulização | 1,1 L min-1 |
| Vazão do gás He | 4,5 mL min-1 |
| Nebulizador | Micromist |
| Câmara de nebulização | Tipo Scott , duplo passo |
| Isótopo monitorados | 75As |

Soluções e reagentes

Para o desenvolvimento e avaliação da veracidade do método de As total por ICP-MS e do método de especiação de As por LC-ICP-MS, três materiais de referência certificado, (proteína de peixe (DORM-4, NRC, Conselho Nacional de Pesquisa do Canadá) e fígado de cação (DOLT-5, NRC) e hepatopancreas de lagosta (TORT-3, NIST) foram usados.

Toda vidraria foi mantida em HNO3 10% (v/v) por pelo menos 24 h e lavadas com água antes do uso. Todas as soluções foram preparadas com reagentes de grau analítico e água com resistividade 18.2 MΩ cm, purificada em sistema Milli-Q® (Millipore, Bedford, MA, USA). Os experimentos foram realizados usando HNO3 (Synth, Diadema, SP, Brasil) purificado em um sistema de destilação sub-boiling Distillacid™ BSB-939-IR (Berghof, Eningen, Alemanha).

As soluções de referência para a determinação de As total (0,1 a 20 μg L-1) foram preparadas em HNO3 1% (v/v) a partir de uma solução padrão para ICP-MS (Fluka, Buchs St. Gallen, Suíça).

Para a análise de especiação de As a fase móvel contendo (NH4)2HPO4 10 mmol L-1 (pH 8,0) foi preparada diariamente pela dissolução do sal (NH4)2HPO4 (Synth) em água contendo 1% (v/v) de metanol grau HPLC (Sigma-Aldrich). O pH da fase móvel foi ajustado com uma solução de NH3 saturada em água (Synth).

Soluções de calibração de As(III), As(V), AsB, DMA e MMA (0,1 a 20 μg L-1 como As) foram preparadas diariamente a partir das soluções estoque de 1000 mg L-1 (como As) de As(III), As(V), AsB, DMA e MMA, que foram previamente preparadas a partir da dissolução dos sais de NaAsO2 (Sigma-Aldrich), KH2AsO4 (Sigma-Aldrich), C5H11AsO2 (Sigma-Aldrich), (CH3)2AsO2Na ∙ 3H2O (Sigma-Aldrich), CH3AsO(ONa)2 ∙ 6H2O (Sigma-Aldrich), em água, respectivamente.

Preparo da amostra

Determinação de As  Total

Para a digestão das amostras, 200 mg das amostras foram pesadas diretamente nos frascos de digestão do forno micro-ondas, em triplicata. Em seguida, foram adicionados 6,0 mL de HNO3 (7,0 mol L-1) e 2,0 mL de H2O2 (30% m v-1). O programa de aquecimento foi de (1) 20 min até 180◦C e (2) 20 min em 220◦C. Após a digestão, as soluções foram diluídas para 30 mL com água, e a concentração de As total foi determinada por ICP-MS.

Especiação de As em pescados

Para extração das espécies de As, 100 mg de amostra de pescado foi pesado diretamente em frasco de digestão PFA com boca rosqueável e tampa de PFA, sendo a seguir adicionados 5 mL de HNO3 30 mmol L-1. As amostras foram agitadas em vortex por 30 s e levadas ao aquecimento em bloco digestor por 40 min em temperatura de 90°C. Após resfriamento, o extrato foi centrifugado a 3200 rpm por 5 min e 1 mL do sobrenadante foi transferido a outro frasco e diluído 5 vezes com a fase móvel. Por fim, filtrado com filtro de seringa 0,22 µm de PTFE (Analítica) e transferido ao amostrador do LC-ICP-MS para análise de especiação de As.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Determinação de As Total

Tabela 2 Avaliação da veracidade na determinação de As total em amostras de pescados por ICP-MS

| CRMa | Valor (mg kg-1) |  | Recuperação (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Certificado | Determinado |  |
| DOLT-5 | 34,6 ± 2,4 | 32,02 ± 2,75 | 92 |
| DORM-4 | 6,80 ± 0,64 | 6,34 ± 0,54 | 93 |
| TORT-3 | 59,5 ± 3,8 | 58,75 ± 3,03 | 98 |

Especiação de As

Figura 1. Separação das espécies de As usando a fase móvel 10 mmol L-1  (NH4)2HPO4 diluída em 1% (v/v) de metanol (pH 8,0)

Tempo de retenção das espécies de As: 2,681 (AsB), 3,334 (As(III)), 4,052 (DMA), 5,019 (MMA) e 10,95 (As(V))

Parâmetros analíticos

Para as espécies de As em 12 min obteve-se a separação completa, com uma boa resolução para o método. A quantificação das espécies de As foram realizadas por calibração externa, com faixa de 0,1 a 20 μg L-1 como As, integrando a área do sinal analítico de cada espécie e correlacionando com a concentração. A curva de calibração apresentou uma boa correlação linear, R2 > 0,9998, para todas as espécies de As. O LOD e o LOQ foram obtidos a partir de 𝐿𝐷=3×EP/S e 𝐿𝑄=10×EP/𝑆, respectivamente, na qual EP e S correspondem ao erro padrão e a inclinação da regressão linear, respectivamente [a,b]. Limites de quantificação de 14,6; 76,4; 98,4; 68,5; 23,7 ng g-1 (como As) foram obtidos para AsB, As(III), DMA, MMA e As(V), respectivamente.

Aplicação do método

A veracidade do método foi avaliada através da análise dos CRMs (DOLT-5, DORM-4 e  TORT-3. Os resultados mostraram-se concordantes com o valor certificado de As, para um intervalo de confiança de 95% (Tabela 3). O método proposto (usando 10 mmol L-1 (NH4)2HPO4 diluída em 1% de metanol em pH 8,0 como fase móvel, 100 mg de amostra e 30 mmol L-1 de HNO3 como solução extratora) foi aplicado para especiação de As em peixes. Os cromatogramas e os resultados estão apresentados na Figura 2 e Tabela 3.

Tabela 3 Fração de massa de As total e espécies de As em peixes e CRMs empregando o método proposto (média ± desvio padrão, mg kg-1, n=3)

| Amostras | AsB | As(III) | DMA | MMA | As(V) | ∑ As | Total As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOLT-5 | 30,03 ± 2,52 | < 0,076 | 0,027 ± 0,02 | < 0,068 | < 0,024 | 30,06 ± 2,54 | 32,02 ± 1,75 |
| DORM-4 | 5,63 ± 0,43 | < 0,076 | 0,011 ± 0,01 | < 0,068 | < 0,024 | 5,64 ± 0,44 | 6,34 ± 0,54 |
| TORT-3 | 55,39 ± 1,87 | < 0,076 | 0,046 ± 0,01 | < 0,068 | < 0,024 | 55,43 ± 1,88 | 58,75 ± 3,03 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  |  |  |  |  |  |

a)b)c)

Figura 2. Cromatogramas das espécies de As em a) DOLT-5, b) DORM-4, c) TORT-3

Referências

a RIBANI, M.; COLLINS, C. H.; BOTTOLI, C. B. G. Validation of chromatographic methods: evaluation of detection and quantification  limits in the determination of impurities in omeprazole. Journal of chromatography. A, v. 1156, n. 1–2, p. 201–205, 2007.

b MILLER, J.; MILLER, J. Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry. 7a ed. [s.l.] Pearson Education Limited, 2018.