## Modo Padrão Isótopo 76
Padrão Se 76 com equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 82943.5 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 84907.3 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 88815.0268 | 4.874 | 97.4795 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 93093.7095 | 9.6288 | 96.2877 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 96926.8561 | 14.3273 | 95.5154
30 | 105120.9786 | 27.5266 | 91.7554 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 112490.493 | 44.5955 | 89.1909 |  |  | NIST 1640a (1) | 72057.5 | 72057.5 | -234.0943 | -1172.2299
[6 empty] | DORM-4 (1) | 119943.7 | 15126.35 | -16.1489 | -453.6201 | 16355.3833
[6 empty] | DORM-4 (2) | 122064 | 17246.65 | -15.6635 | -439.9868
[6 empty] | DORM-4 (3) | 125336.4 | 20519.05 | -14.9145 | -418.9456
|  |  |  | Branco digestão |  |  | Média |  | -15.5756 | -437.5175
|  |  |  | 106846.2 |  | DOLT-5 (1) | 148901.8 | 44084.45 | -9.495 | -114.3971
|  |  |  | 102788.5 |  | DOLT-5 (2) | 150398.4 | 45581.05 | -9.1533 | -110.2806
|  |  |  | Média: | 104817.35 | DOLT-5 (3) | 146454.4 | 41637.05 | -10.0537 | -121.1288
[7 empty] | Média |  | -9.5673 | -115.2689
[6 empty] | TORT-2 (1) | 134877.3 | 30059.95 | -12.6463 | -224.6237
[6 empty] | TORT-2 (2) | 112411.9 | 7594.55 | -17.7547 | -315.3593
[6 empty] | TORT-2 (3) | 116229 | 11411.65 | -16.8868 | -299.9424
[7 empty] | Média |  | -15.7626 | -279.9751
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 76632.6 | 76632.6 | -15.5445 | -155.4452
Padrão Se 76 sem equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 83103.6837 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 85077.9286 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 88991.6577 | 4.8732 | 97.464 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 93270.5614 | 9.6258 | 96.2578 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 97106.6557 | 14.3242 | 95.495
30 | 105301.4782 | 27.5201 | 91.7336 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%) | 17566.4167
50 | 112672.7244 | 44.5881 | 89.1762 |  |  | NIST 1640a (1) | 72215.5 | 72215.5 | -234.197 | -1172.7442
[6 empty] | DORM-4 (1) | 122631.7 | 17627.75 | -15.6074 | -438.4097
[6 empty] | DORM-4 (2) | 124632.8 | 19628.85 | -15.1496 | -425.5495
[6 empty] | DORM-4 (3) | 127997.8 | 22993.85 | -14.3797 | -403.9241
[7 empty] | Média |  | -15.0455 | -422.6278
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (1) | 153122.3 | 48118.35 | -8.6086 | -103.7185
|  |  |  | 107034 |  | DOLT-5 (2) | 154433.3 | 49429.35 | -8.3095 | -100.1144
|  |  |  | 102973.9 |  | DOLT-5 (3) | 150441.3 | 45437.35 | -9.2204 | -111.0889
|  |  |  | Média: | 105003.95 |  | Média |  | -8.7128 | -104.9739
[6 empty] | TORT-2 (1) | 136561.1 | 31557.15 | -12.3384 | -219.1543
[6 empty] | TORT-2 (2) | 113662.5 | 8658.55 | -17.5426 | -311.5918
[6 empty] | TORT-2 (3) | 117487.5 | 12483.55 | -16.6733 | -296.151
[7 empty] | Média |  | -15.5181 | -275.6324
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 76785.3 | 76785.3 | -15.5679 | -155.6795

## Isótopo 76 KED com equação
Vazão 0,5 mL/min com equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 10258.3936 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 11019.7302 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 12957.0405 | 4.9223 | 98.4454 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 15290.7009 | 9.8187 | 98.1873 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 17285.4392 | 14.5102 | 96.7347
30 | 21531.3002 | 27.7513 | 92.5044 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 26194.9375 | 45.807 | 91.6139 |  |  | NIST 1640a (1) | 17655.2 | 17655.2 | 199.5875 | 999.4367
[6 empty] | DORM-4 (1) | -48313 | -72133.35 | -35.2782 | -990.9617
[6 empty] | DORM-4 (2) | -48688.7 | -72509.05 | -35.437 | -995.4205
[6 empty] | DORM-4 (3) | -52427.2 | -76247.55 | -37.0165 | -1039.7892
[7 empty] | Média |  | -35.9106 | -1008.7238 | -11143.95
[6 empty] | DOLT-5 (1) | -216798.2 | -240618.55 | -106.1808 | -1279.2871
[6 empty] | DOLT-5 (2) | -205468.4 | -229288.75 | -101.4067 | -1221.7672
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (3) | -203455.5 | -227275.85 | -100.5585 | -1211.548
|  |  |  | 24244.7 |  |  | Média |  | -102.7153 | -1237.5341
|  |  |  | 23396 |  | TORT-2 (1) | 9989.4 | -13830.95 | -10.5749 | -187.8319
|  |  |  | Média: | 23820.35 | TORT-2 (2) | 16764.1 | -7056.25 | -7.7315 | -137.3276
[6 empty] | TORT-2 (3) | 11275.7 | -12544.65 | -10.0351 | -178.2428
[7 empty] | Média |  | -9.4472 | -167.8008
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 19951.9 | 19951.9 | 27.2462 | 272.4616
Vazão 1,0 mL/min com equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 1322.3934 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 1513.0223 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 2153.6424 | 4.972 | 99.4392 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 2976.3046 | 9.9776 | 99.7764 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 3758.8617 | 14.8904 | 99.2693
30 | 5624.7846 | 28.8587 | 96.1958 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 7606.6526 | 47.0769 | 94.1539 |  |  | NIST 1640a (1) | 4233 | 4233 | 211.3782 | 1058.4787
[6 empty] | DORM-4 (1) | -28070.3 | -33470.4 | -36.882 | -1036.0099
[6 empty] | DORM-4 (2) | -28837.7 | -34237.8 | -37.6899 | -1058.7057
[6 empty] | DORM-4 (3) | -31799 | -37199.1 | -40.8078 | -1146.2857 | -5765.1333
[7 empty] | Média |  | -38.4599 | -1080.3338
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (1) | -111830 | -117230.1 | -124.7374 | -1502.8601
|  |  |  | 5432.2 |  | DOLT-5 (2) | -106763.4 | -112163.5 | -119.4171 | -1438.7604
|  |  |  | 5368 |  | DOLT-5 (3) | -106132.3 | -111532.4 | -118.7544 | -1430.7761
|  |  |  | Média: | 5400.1 |  | Média |  | -120.9696 | -1457.4656
[6 empty] | TORT-2 (1) | -2017.9 | -7418 | -9.3898 | -166.7813
[6 empty] | TORT-2 (2) | 1908.6 | -3491.5 | -5.2831 | -93.8376
[6 empty] | TORT-2 (3) | -985.8 | -6385.9 | -8.3103 | -147.6077
[7 empty] | Média |  | -7.6611 | -136.0755
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 4957.7 | 4957.7 | 24.8992 | 248.9925
Vazão 1,5 mL/min com equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 134.6687 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 193.7975 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 358.9623 | 4.9396 | 98.7913 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 594.4756 | 10.0258 | 100.2579 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 855.5261 | 15.25 | 101.6667
30 | 1491.3613 | 29.6239 | 98.7464 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 2206.5545 | 48.3051 | 96.6102 |  |  | NIST 1640a (1) | 832 | 832 | 158.1842 | 792.109
[6 empty] | DORM-4 (1) | -10038.3 | -11017.05 | -35.6006 | -1000.0163
[6 empty] | DORM-4 (2) | -10514.5 | -11493.25 | -37.116 | -1042.5837 | -1534.7667
[6 empty] | DORM-4 (3) | -11540.3 | -12519.05 | -40.3804 | -1134.2796
|  |  |  | Branco digestão |  |  | Média |  | -37.699 | -1058.9599
|  |  |  | 966.9 |  | DOLT-5 (1) | -39031.9 | -40010.65 | -127.5265 | -1536.4636
|  |  |  | 990.6 |  | DOLT-5 (2) | -37778.4 | -38757.15 | -123.5481 | -1488.5312
|  |  |  | Média: | 978.75 | DOLT-5 (3) | -38064 | -39042.75 | -124.4545 | -1499.4522
[7 empty] | Média |  | -125.1764 | -1508.149
[6 empty] | TORT-2 (1) | -1449.4 | -1449.4 | -5.1196 | -90.9349
[6 empty] | TORT-2 (2) | -79.5 | -1058.25 | -3.8831 | -68.972
[6 empty] | TORT-2 (3) | -1117.9 | -2096.65 | -7.1657 | -127.2778
[7 empty] | Média |  | -5.3895 | -95.7282
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 1132.2 | 1132.2 | 22.9929 | 229.9285
Vazão 2,0 mL/min com equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 16.6245 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 26.4824 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 64.8123 | 4.9956 | 99.9121 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 130.9917 | 10.3339 | 103.3387 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 220.3507 | 16.0679 | 107.1192
30 | 400.8863 | 30.0854 | 100.2848 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 669.0842 | 50.3563 | 100.7126 |  |  | NIST 1640a (1) | 147.1 | 147.1 | 104.3386 | 522.4765
[6 empty] | DORM-4 (1) | -2978.8 | -3122.3 | -31.6937 | -890.2724 | -455.8
[6 empty] | DORM-4 (2) | -3142.2 | -3285.7 | -33.3471 | -936.7175
[6 empty] | DORM-4 (3) | -3532.2 | -3675.7 | -37.2935 | -1047.5716
[7 empty] | Média |  | -34.1115 | -958.1871
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (1) | -11640.9 | -11784.4 | -119.0284 | -1434.0773
|  |  |  | 146.7 |  | DOLT-5 (2) | -11287.4 | -11430.9 | -115.4609 | -1391.0946
|  |  |  | 140.3 |  | DOLT-5 (3) | -11485.5 | -11629 | -117.4601 | -1415.182
|  |  |  | Média: | 143.5 |  | Média |  | -117.3165 | -1413.4513
[6 empty] | TORT-2 (1) | -486.8 | -630.3 | -6.4343 | -114.2866
[6 empty] | TORT-2 (2) | -73.5 | -217 | -2.2798 | -40.4941
[6 empty] | TORT-2 (3) | -376.6 | -520.1 | -5.3266 | -94.611
[7 empty] | Média |  | -4.6803 | -83.1306
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 257.9 | 257.9 | 18.8539 | 188.5395
Vazão 2,5 mL/min com equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 2.2649 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 5.6754 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 17.1333 | 4.9719 | 99.4382 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 31.2245 | 9.9331 | 99.331 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 52.9807 | 15.78 | 105.2003
30 | 119.3355 | 31.5623 | 105.2075 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 186.2468 | 49.8664 | 99.7328 |  |  | NIST 1640a (1) | 26.5 | 26.5 | 71.7372 | 359.2249
[6 empty] | DORM-4 (1) | -824.5 | -842.25 | -29.7021 | -834.3273
[6 empty] | DORM-4 (2) | -842.8 | -860.55 | -30.3478 | -852.4674 | -107.7167
[6 empty] | DORM-4 (3) | -992.8 | -1010.55 | -35.6412 | -1001.1568
[7 empty] | Média |  | -31.897 | -895.9838
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (1) | -3247.2 | -3264.95 | -114.8906 | -1384.2244
|  |  |  | 20 |  | DOLT-5 (2) | -3115 | -3132.75 | -110.2378 | -1328.1664
|  |  |  | 15.5 |  | DOLT-5 (3) | -3227.2 | -3244.95 | -114.1867 | -1375.7436
|  |  |  | Média: | 17.75 |  | Média |  | -113.1051 | -1362.7115
[6 empty] | TORT-2 (1) | -126.3 | -144.05 | -5.0298 | -89.3396
[6 empty] | TORT-2 (2) | -24.3 | -42.05 | -1.4542 | -25.8287
[6 empty] | TORT-2 (3) | -119.3 | -137.05 | -4.7844 | -84.981
[7 empty] | Média |  | -3.7561 | -66.7164
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 65.7 | 65.7 | 17.5625 | 175.625
Vazão 3,0 mL/min com equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 0.78068 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 2.3298 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 3.8193 | 4.7189 | 94.377 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 7.9526 | 10.2153 | 102.1534 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 13.3456 | 15.9253 | 106.1689
30 | 29.1298 | 31.4569 | 104.8563 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 55.9527 | 53.2552 | 106.5104 |  |  | NIST 1640a (1) | 8.5 | 8.5 | 88.2395 | 441.8605
[6 empty] | DORM-4 (1) | -207.3 | -209.9 | -25.4343 | -714.4457
[6 empty] | DORM-4 (2) | -225.8 | -228.4 | -27.6883 | -777.7599
[6 empty] | DORM-4 (3) | -262.6 | -265.2 | -32.1719 | -903.7039
[7 empty] | Média |  | -28.4315 | -798.6365 | -19.6667
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (1) | -860.9 | -863.5 | -104.7879 | -1262.5054
|  |  |  | 3.2 |  | DOLT-5 (2) | -844 | -846.6 | -102.7344 | -1237.7635
|  |  |  | 2 |  | DOLT-5 (3) | -879.1 | -881.7 | -106.9995 | -1289.1505
|  |  |  | Média: | 2.6 |  | Média |  | -104.8406 | -1263.1398
[6 empty] | TORT-2 (1) | -30.5 | -33.1 | -3.8677 | -68.6983
[6 empty] | TORT-2 (2) | 2.3 | -0.3 | 0.10211 | 1.8138
[6 empty] | TORT-2 (3) | -23 | -25.6 | -2.96 | -52.5751
[7 empty] | Média |  | -2.2419 | -39.8199
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 19 | 19 | 18.4314 | 184.3142
Vazão 3,5 mL/min com equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 1.6912 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 1.0842 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 2.1877 | 6.8831 | 137.6617 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 2.7579 | 10.7159 | 107.1591 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 4.9824 | 18.6595 | 124.3967
30 | 9.2544 | 32.7609 | 109.203 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 14.1737 | 51.2874 | 102.5748 |  |  | NIST 1640a (1) | 2.4 | 2.4 | 54.3795 | 272.3059
[6 empty] | DORM-4 (1) | -56.4 | -57.9 | -29.5637 | -830.441
[6 empty] | DORM-4 (2) | -58.2 | -59.7 | -30.4678 | -855.8375
[6 empty] | DORM-4 (3) | -71.4 | -72.9 | -37.098 | -1042.078 | -6.2
[7 empty] | Média |  | -32.3765 | -909.4522
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (1) | -228.7 | -230.2 | -115.799 | -1395.1692
|  |  |  | 1.4 |  | DOLT-5 (2) | -215.7 | -217.2 | -109.2867 | -1316.707
|  |  |  | 1.6 |  | DOLT-5 (3) | -236.1 | -237.6 | -119.5061 | -1439.8323
|  |  |  | Média: | 1.5 |  | Média |  | -114.8639 | -1383.9028
[6 empty] | TORT-2 (1) | -9 | -10.5 | -1.8671 | -33.1633
[6 empty] | TORT-2 (2) | -1.5 | -3 | -0.87503 | -15.5423
[6 empty] | TORT-2 (3) | -5.1 | -5.1 | -1.1528 | -20.4762
[7 empty] | Média |  | -1.2983 | -23.0606
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 9.3 | 9.3 | 31.4659 | 314.6586
Vazão 4,0 mL/min com equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 0.75788 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 1.1947 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 1.4105 | 4.5861 | 91.7211 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 1.0474 | 5.5307 | 55.3071 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 3.0842 | 19.6806 | 131.204
30 | 3.8702 | 28.8709 | 96.2362 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 4.3947 | 43.0749 | 86.1497 |  |  | NIST 1640a (1) | 2 | 2 | 125.4222 | 628.0529
[6 empty] | DORM-4 (1) | -12.7 | -14.6 | -27.4907 | -772.2106
[6 empty] | DORM-4 (2) | -12.9 | -14.8 | -27.842 | -782.0796
[6 empty] | DORM-4 (3) | -15.1 | -17 | -31.7067 | -890.638 | -61.2
[7 empty] | Média |  | -29.0131 | -814.9761
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (1) | -56.4 | -58.3 | -103.9804 | -1252.7757
|  |  |  | 1.9 |  | DOLT-5 (2) | -60.5 | -62.4 | -111.1636 | -1339.3206
|  |  |  | 1.9 |  | DOLT-5 (3) | -61 | -62.9 | -112.0396 | -1349.8749
|  |  |  | Média: | 1.9 |  | Média |  | -109.0612 | -1313.9904
[6 empty] | TORT-2 (1) | -1.1 | -3 | -2.2279 | -39.5721
[6 empty] | TORT-2 (2) | 2.1 | 0.2 | -1.8046 | -32.0538
[6 empty] | TORT-2 (3) | 1.3 | -0.6 | -1.9105 | -33.9334
[7 empty] | Média |  | -1.981 | -35.1865
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 2.6 | 2.6 | 20.4578 | 204.5778
Vazão 4,5 mL/min com equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 0.42629 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 1.5947 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 1.4842 | 4.2592 | 85.1833 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 2.2982 | 9.3681 | 93.6812 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 1.2772 | 7.8718 | 52.4785
30 | 1.5579 | 19.6919 | 65.6397 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 2.2614 | 42.0638 | 84.1276 |  |  | NIST 1640a (1) | 1.1 | 1.1 | -80.3665 | -402.4361
[6 empty] | DORM-4 (1) | -3.3 | -4.3 | -38.7163 | -1087.5356
[6 empty] | DORM-4 (2) | -2.1 | -3.1 | -30.3505 | -852.5409
[6 empty] | DORM-4 (3) | -3.8 | -4.8 | -42.202 | -1185.45 | 1.0333
[7 empty] | Média |  | -37.0896 | -1041.8422
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (1) | -14 | -15 | -113.0104 | -1361.5715
|  |  |  | 1 |  | DOLT-5 (2) | -15.4 | -16.4 | -122.7446 | -1478.8509
|  |  |  | 1 |  | DOLT-5 (3) | -15.2 | -16.2 | -121.354 | -1462.0967
|  |  |  | Média: | 1 |  | Média |  | -119.0364 | -1434.173
[6 empty] | TORT-2 (1) | 2.9 | 1.9 | -8.4214 | -149.58
[6 empty] | TORT-2 (2) | 1.2 | 0.2 | -8.6462 | -153.5741
[6 empty] | TORT-2 (3) | 2 | 1 | -8.5404 | -151.6945
[7 empty] | Média |  | -8.536 | -151.6162
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 1.2 | 1.2 | -2.801 | -28.0105
Vazão 5,0 mL/min com equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 1.0982 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 0.45437 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 0.9877 | 2.4018 | 48.0359 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 0.58243 | 10.2275 | 102.2753 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 1.921 | 48.2347 | 321.5649
30 | 1.1298 | 5.6947 | 18.9824 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 1.6316 | 59.5377 | 119.0753 |  |  | NIST 1640a (1) | 0.7 | 0.7 | -102.0126 | -510.8291
[6 empty] | DORM-4 (1) | 1.9 | 0.95 | 0.73529 | 20.6542
[6 empty] | DORM-4 (2) | 1.2 | 0.25 | -5.1269 | -144.0145
[6 empty] | DORM-4 (3) | 1.5 | 0.55 | -2.6145 | -73.4422 | -4.3833
[7 empty] | Média |  | -2.3354 | -65.6009
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (1) | -2.6 | -3.55 | -36.8522 | -444.0021
|  |  |  | 0.8 |  | DOLT-5 (2) | -3.1 | -4.05 | -41.0283 | -494.3173
|  |  |  | 1.1 |  | DOLT-5 (3) | -4.6 | -5.55 | -53.5568 | -645.2632
|  |  |  | Média: | 0.95 |  | Média |  | -43.8125 | -527.8609
[6 empty] | TORT-2 (1) | 0.8 | -0.15 | -7.1926 | -127.7557
[6 empty] | TORT-2 (2) | 2.5 | 1.55 | -6.9678 | -123.7616
[6 empty] | TORT-2 (3) | 1.3 | 0.35 | -7.1265 | -126.581
[7 empty] | Média |  | -7.0956 | -126.0328
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 1.4 | 1.4 | 33.8239 | 338.239

## Isótopo 76 KED sem equação
Vazão 0,5 mL/min sem equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 10368.962 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 11168.7643 | 1 | 100% |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 13110.6803 | 4.9133 | 98.27% |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 15413.2437 | 9.7855 | 97.85% |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 17412.0717 | 14.491 | 96.61%
30 | 21626.3571 | 27.705 | 92.35% |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 26293.6421 | 45.7884 | 91.58% |  |  | NIST 1640a (1) | 17872.2 | 17872.2 | 202.7237 | 1015.1411 | 8426.65
[6 empty] | DORM-4 (1) | 25766 | 1449.95 | -4.2585 | -119.6203
[6 empty] | DORM-4 (2) | 26785.6 | 2469.55 | -3.8265 | -107.4857
[6 empty] | DORM-4 (3) | 28642.3 | 4326.25 | -3.0398 | -85.3886
|  |  |  | Branco digestão |  |  | Média |  | -3.7083 | -104.1649
|  |  |  | 24775.5 |  | DOLT-5 (1) | 35556.2 | 11240.15 | -0.11022 | -1.328
|  |  |  | 23856.6 |  | DOLT-5 (2) | 39078.4 | 14762.35 | 1.3781 | 16.6038
|  |  |  | Média: | 24316.05 | DOLT-5 (3) | 37847.3 | 13531.25 | 0.8579 | 10.3362
[7 empty] | Média |  | 0.7086 | 8.5373
[6 empty] | TORT-2 (1) | 34214.1 | 9898.05 | -0.67465 | -11.9832
[6 empty] | TORT-2 (2) | 32140.2 | 7824.15 | -1.5475 | -27.4871
[6 empty] | TORT-2 (3) | 31873.8 | 7557.75 | -1.6596 | -29.4786
[7 empty] | Média |  | -1.2939 | -22.983
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 20061.1 | 20061.1 | 27.2372 | 272.3718
Vazão 1,0 mL/min sem equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 1365.1319 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 1565.8191 | 1 | 100% |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 2210.9711 | 4.9644 | 99.29% |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 3026.854 | 9.948 | 99.48% |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 3807.9741 | 14.8629 | 99.09%
30 | 5664.723 | 28.8133 | 96.04% |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 7648.5806 | 47.0584 | 94.12% |  |  | NIST 1640a (1) | 4341.5 | 4341.5 | 216.2851 | 1083.0503
[6 empty] | DORM-4 (1) | 6625.4 | 973.95 | -0.67179 | -18.8705 | 4123.3167
[6 empty] | DORM-4 (2) | 6948.4 | 1296.95 | -0.33112 | -9.3012
[6 empty] | DORM-4 (3) | 7538.4 | 1886.95 | 0.29115 | 8.1784
|  |  |  | Branco digestão |  |  | Média |  | -0.23725 | -6.6645
|  |  |  | 5700.2 |  | DOLT-5 (1) | 10803.4 | 5151.95 | 3.7248 | 44.8774
|  |  |  | 5602.7 |  | DOLT-5 (2) | 12018.1 | 6366.65 | 5.0026 | 60.2719
|  |  |  | Média: | 5651.45 | DOLT-5 (3) | 11497.8 | 5846.35 | 4.4553 | 53.6778
[7 empty] | Média |  | 4.3942 | 52.9424
[6 empty] | TORT-2 (1) | 10042.2 | 4390.75 | 2.9125 | 51.7321
[6 empty] | TORT-2 (2) | 9851 | 4199.55 | 2.7122 | 48.1739
[6 empty] | TORT-2 (3) | 9431.1 | 3779.65 | 2.2723 | 40.3597
[7 empty] | Média |  | 2.6323 | 46.7552
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 5009.1 | 5009.1 | 26.9164 | 269.1644
Vazão 1,5 mL/min sem equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 147.6008 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 208.5349 | 1 | 100% |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 374.8049 | 4.9353 | 98.71% |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 609.213 | 10.0056 | 100.1% |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 871.6266 | 15.2418 | 101.6%
30 | 1505.546 | 29.5895 | 98.63% |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 2220.0392 | 48.2738 | 96.55% |  |  | NIST 1640a (1) | 874.4 | 874.4 | 164.8368 | 825.4222
[6 empty] | DORM-4 (1) | 1658.6 | 588.35 | 1.2842 | 36.0735
[6 empty] | DORM-4 (2) | 1792.4 | 722.15 | 1.7102 | 48.039
[6 empty] | DORM-4 (3) | 1948.7 | 878.45 | 2.2078 | 62.0166 | 2346.1167
|  |  |  | Branco digestão |  |  | Média |  | 1.7341 | 48.7097
|  |  |  | 1065.4 |  | DOLT-5 (1) | 3221 | 2150.75 | 6.2417 | 75.2014
|  |  |  | 1075.1 |  | DOLT-5 (2) | 3617.3 | 2547.05 | 7.5 | 90.3619
|  |  |  | Média: | 1070.25 | DOLT-5 (3) | 3410.8 | 2340.55 | 6.8444 | 82.4622
[7 empty] | Média |  | 6.862 | 82.6752
[6 empty] | TORT-2 (1) | 2849.6 | 1779.35 | 5.0424 | 89.5624
[6 empty] | TORT-2 (2) | 2861 | 1790.75 | 5.0784 | 90.2028
[6 empty] | TORT-2 (3) | 2672.5 | 1602.25 | 4.4823 | 79.614
[7 empty] | Média |  | 4.8677 | 86.4597
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 1151.5 | 1151.5 | 23.1089 | 231.0891
Vazão 2,0 mL/min sem equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 19.8667 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 29.4667 | 1 | 100% |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 68.5335 | 5.0026 | 100.1% |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 134.934 | 10.3294 | 103.3% |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 226.1351 | 16.0974 | 107.3%
30 | 404.9391 | 30.0144 | 100% |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 673.6159 | 50.315 | 100.6% |  |  | NIST 1640a (1) | 161.5 | 161.5 | 112.2984 | 562.3356
[6 empty] | DORM-4 (1) | 465.9 | 291.9 | 2.8124 | 79.0009
[6 empty] | DORM-4 (2) | 502.1 | 328.1 | 3.1781 | 89.2717 | 656.9333
[6 empty] | DORM-4 (3) | 543.7 | 369.7 | 3.5983 | 101.0746
|  |  |  | Branco digestão |  |  | Média |  | 3.1963 | 89.7824
|  |  |  | 177.5 |  | DOLT-5 (1) | 953.8 | 779.8 | 7.7199 | 93.0113
|  |  |  | 170.5 |  | DOLT-5 (2) | 1144.6 | 970.6 | 9.642 | 116.1688
|  |  |  | Média: | 174 | DOLT-5 (3) | 1056.7 | 882.7 | 8.7565 | 105.5003
[7 empty] | Média |  | 8.7062 | 104.8935
[6 empty] | TORT-2 (1) | 832.8 | 658.8 | 6.4752 | 115.0128
[6 empty] | TORT-2 (2) | 864.8 | 690.8 | 6.7963 | 120.7158
[6 empty] | TORT-2 (3) | 795.2 | 621.2 | 6.098 | 108.3117
[7 empty] | Média |  | 6.4565 | 114.6801
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 264.9 | 264.9 | 19.0733 | 190.7328
Vazão 2,5 mL/min sem equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 3.3333 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 7.3333 | 1 | 100% |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 18.5333 | 4.94 | 98.8% |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 33.0667 | 9.9286 | 99.29% |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 54.9334 | 15.731 | 104.9%
30 | 121.0672 | 31.4486 | 104.8% |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 187.8679 | 49.7617 | 99.52% |  |  | NIST 1640a (1) | 31.9 | 31.9 | 81.8864 | 410.0469
[6 empty] | DORM-4 (1) | 125.7 | 97.35 | 3.3967 | 95.4136
[6 empty] | DORM-4 (2) | 148.8 | 120.45 | 4.2107 | 118.2791
[6 empty] | DORM-4 (3) | 156.7 | 128.35 | 4.4891 | 126.0989 | 217.8167
|  |  |  | Branco digestão |  |  | Média |  | 4.0322 | 113.2639
|  |  |  | 31.2 |  | DOLT-5 (1) | 288.9 | 260.55 | 9.1234 | 109.9199
|  |  |  | 25.5 |  | DOLT-5 (2) | 338.8 | 310.45 | 10.8771 | 131.0492
|  |  |  | Média: | 28.35 | DOLT-5 (3) | 308 | 279.65 | 9.7946 | 118.0075
[7 empty] | Média |  | 9.9317 | 119.6589
[6 empty] | TORT-2 (1) | 254.4 | 226.05 | 7.8795 | 139.9549
[6 empty] | TORT-2 (2) | 260 | 231.65 | 8.0755 | 143.4368
[6 empty] | TORT-2 (3) | 224.1 | 195.75 | 6.8188 | 121.1154
[7 empty] | Média |  | 7.5913 | 134.8357
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 68.1 | 68.1 | 17.7687 | 177.6865
Vazão 3,0 mL/min sem equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 1.3333 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 3.0667 | 1 | 100% |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 4.6667 | 4.7101 | 94.2% |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 8.8 | 10.1089 | 101.1% |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 14.2667 | 15.8137 | 105.4%
30 | 29.8667 | 31.2276 | 104.1% |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 56.8001 | 53.1242 | 106.2% |  |  | NIST 1640a (1) | 10.1 | 10.1 | 95.8349 | 479.8945
[6 empty] | DORM-4 (1) | 43.3 | 37.25 | 4.5767 | 128.5598 | 73.45
[6 empty] | DORM-4 (2) | 41.6 | 35.55 | 4.3701 | 122.7544
[6 empty] | DORM-4 (3) | 48.3 | 42.25 | 5.1846 | 145.6342
[7 empty] | Média |  | 4.7105 | 132.3161
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (1) | 89.2 | 83.15 | 10.1297 | 122.0446
|  |  |  | 7.2 |  | DOLT-5 (2) | 96.9 | 90.85 | 11.0633 | 133.2928
|  |  |  | 4.9 |  | DOLT-5 (3) | 91.1 | 85.05 | 10.3601 | 124.8201
|  |  |  | Média: | 6.05 |  | Média |  | 10.5177 | 126.7192
[6 empty] | TORT-2 (1) | 76.5 | 70.45 | 8.5559 | 151.9697
[6 empty] | TORT-2 (2) | 85.9 | 79.85 | 9.6911 | 172.1331
[6 empty] | TORT-2 (3) | 76.1 | 70.05 | 8.5076 | 151.1117
[7 empty] | Média |  | 8.9182 | 158.4048
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 20.5 | 20.5 | 19.0786 | 190.7861
Vazão 3,5 mL/min sem equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 2.1333 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 1.6 | 1 | 100% |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 2.6667 | 6.5 | 130% |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 3.2 | 10.5 | 105% |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 5.8667 | 19.0465 | 127%
30 | 9.7333 | 32.0337 | 106.8% |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 14.8 | 51.0816 | 102.2% |  |  | NIST 1640a (1) | 3.6 | 3.6 | 79.5589 | 398.392
[6 empty] | DORM-4 (1) | 11.9 | 8.9 | 3.6976 | 103.8652 | 26.1333
[6 empty] | DORM-4 (2) | 13.9 | 10.9 | 4.6932 | 131.8302
[6 empty] | DORM-4 (3) | 14 | 11 | 4.7429 | 133.2285
[7 empty] | Média |  | 4.3779 | 122.9746
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (1) | 25.6 | 22.6 | 10.4892 | 126.3763
|  |  |  | 2.8 |  | DOLT-5 (2) | 33.5 | 30.5 | 14.4112 | 173.6294
|  |  |  | 3.2 |  | DOLT-5 (3) | 28.3 | 25.3 | 11.8297 | 142.5261
|  |  |  | Média: | 3 |  | Média |  | 12.2434 | 147.5106
[6 empty] | TORT-2 (1) | 21.7 | 18.7 | 8.5191 | 151.3164
[6 empty] | TORT-2 (2) | 23.7 | 20.7 | 9.5081 | 168.8825
[6 empty] | TORT-2 (3) | 23.5 | 20.5 | 9.4092 | 167.1259
[7 empty] | Média |  | 9.1455 | 162.4416
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 10 | 10 | 31.8811 | 318.8112
Vazão 4,0 mL/min sem equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 1.2 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 1.6 | 1 | 100% |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 2 | 4.7273 | 94.55% |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 1.6 | 6 | 60% |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 3.6 | 18.973 | 126.5%
30 | 4.5333 | 28.8781 | 96.26% |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 4.8 | 41.6264 | 83.25% |  |  | NIST 1640a (1) | 2.8 | 2.8 | 163.5046 | 818.7512
[6 empty] | DORM-4 (1) | 5.3 | 2.7 | 2.0017 | 56.2282
[6 empty] | DORM-4 (2) | 5.3 | 2.7 | 2.0017 | 56.2282 | 6.3333
[6 empty] | DORM-4 (3) | 7.2 | 4.6 | 5.335 | 149.8596
|  |  |  | Branco digestão |  |  | Média |  | 3.1128 | 87.4387
|  |  |  | 2.7 |  | DOLT-5 (1) | 7.3 | 4.7 | 5.4958 | 66.2145
|  |  |  | 2.5 |  | DOLT-5 (2) | 7.7 | 5.1 | 6.1957 | 74.6468
|  |  |  | Média: | 2.6 | DOLT-5 (3) | 8.9 | 6.3 | 8.2953 | 99.9436
[7 empty] | Média |  | 6.6623 | 80.2683
[6 empty] | TORT-2 (1) | 7.6 | 5 | 5.9968 | 106.5155
[6 empty] | TORT-2 (2) | 10.3 | 7.7 | 10.7023 | 190.0934
[6 empty] | TORT-2 (3) | 8.9 | 6.3 | 8.2624 | 146.7567
[7 empty] | Média |  | 8.3205 | 147.7885
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 3.6 | 3.6 | 26.8906 | 268.9065
Vazão 4,5 mL/min sem equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 1.2 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 2 | 1 | 100% |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 2 | 4.3333 | 86.67% |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 2.6667 | 9.4932 | 94.93% |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 1.8667 | 7.9412 | 52.94%
30 | 2 | 18.7182 | 62.39% |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 2.6667 | 43.387 | 86.77% |  |  | NIST 1640a (1) | 2 | 2 | 122.6415 | 614.1287
[6 empty] | DORM-4 (1) | 2.7 | 0.9 | -7.579 | -212.8931
[6 empty] | DORM-4 (2) | 4.3 | 2.5 | 5.8203 | 163.4925 | 3.4667
[6 empty] | DORM-4 (3) | 2.8 | 1 | -6.7415 | -189.369
|  |  |  | Branco digestão |  |  | Média |  | -2.8334 | -79.5899
|  |  |  | 1.9 |  | DOLT-5 (1) | 4.9 | 3.1 | 10.8163 | 130.3166
|  |  |  | 1.7 |  | DOLT-5 (2) | 4.7 | 2.9 | 9.1458 | 110.1904
|  |  |  | Média: | 1.8 | DOLT-5 (3) | 4.5 | 2.7 | 7.4753 | 90.0643
[7 empty] | Média |  | 9.1458 | 110.1904
[6 empty] | TORT-2 (1) | 6 | 4.2 | 19.9245 | 353.8981
[6 empty] | TORT-2 (2) | 4.1 | 2.3 | 4.118 | 73.1439
[6 empty] | TORT-2 (3) | 5.7 | 3.9 | 17.4287 | 309.5685
[7 empty] | Média |  | 13.8237 | 245.5368
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 2 | 2 | 12.2642 | 122.6415
Vazão 5,0 mL/min sem equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 1.4667 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 0.93333 | 1 | 100% |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 1.4667 | 7.28e-07 | 1.456e-05% |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 1.4667 | 1.764e-06 | 1.764e-05% |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 2.4 | 24.3267 | 162.2%
30 | 1.8667 | 19.6492 | 65.5% |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%) | 1.7667
50 | 2 | 38.3734 | 76.75% |  |  | NIST 1640a (1) | 1.2 | 1.2 | -134.8077 | -675.051
[6 empty] | DORM-4 (1) | 3.6 | 2 | 5.0335 | 141.3893
[6 empty] | DORM-4 (2) | 3.6 | 2 | 5.0335 | 141.3893
[6 empty] | DORM-4 (3) | 4.1 | 2.5 | 9.3013 | 261.2717
|  |  |  | Branco digestão |  |  | Média |  | 6.4561 | 181.3501
|  |  |  | 1.6 |  | DOLT-5 (1) | 3.1 | 1.5 | 0.76361 | 9.2001
|  |  |  | 1.6 |  | DOLT-5 (2) | 3.2 | 1.6 | 1.6149 | 19.4567
|  |  |  | Média: | 1.6 | DOLT-5 (3) | 2.3 | 0.7 | -6.0468 | -72.8524
[7 empty] | Média |  | -1.2227 | -14.7319
[6 empty] | TORT-2 (1) | 2.7 | 1.1 | -2.6311 | -46.7334
[6 empty] | TORT-2 (2) | 4.1 | 2.5 | 9.2398 | 164.1165
[6 empty] | TORT-2 (3) | 3.3 | 1.7 | 2.4564 | 43.6309
[7 empty] | Média |  | 3.0217 | 53.6713
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 1.2 | 1.2 | -13.4808 | -134.8077

## Modo Padrão Se 78
Modo padrão | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 21869.3939 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 23323.0233 | 0.39424 | 78.8483 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
1 | 24093.3669 | 0.92891 | 92.8905 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
5 | 31127.6094 | 5.8111 | 116.2217 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
10 | 37631.767 | 10.3254 | 103.2535
15 | 44260.4587 | 14.9261 | 99.507 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 65437.9319 | 29.6245 | 98.7482 |  |  | NIST 1640a (1) | 31456.1944 | 31456.1944 | 60.3914 | 302.4107
50 | 94943.3904 | 50.103 | 100.206 |  |  | NIST 1640a (1) | 30834.7082 | 30834.7082 | 56.0779 | 280.8109
[6 empty] | NIST 1640a (1) | 30291.2816 | 30291.2816 | 52.3062 | 261.924
[7 empty] | Média |  | 56.2585 | 281.7152
[6 empty] | DORM-4 (1) | 70738.9753 | 36945.2286 | 1.3114 | 36.838
[6 empty] | DORM-4 (2) | 71903.2993 | 38109.5526 | 1.419 | 39.8606
[6 empty] | DORM-4 (3) | 75856.7334 | 42062.9867 | 1.7844 | 50.1237
[7 empty] | Média |  | 1.505 | 42.2741
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (1) | 133432.2528 | 99638.5061 | 7.0865 | 85.3801
|  |  |  | 35372.0038 |  | DOLT-5 (2) | 148728.0648 | 114934.3182 | 8.4964 | 102.3662
|  |  |  | 32766.6014 |  | DOLT-5 (3) | 142622.5517 | 108828.805 | 7.9336 | 95.586
|  |  |  | 33242.6348 |  |  | Média |  | 7.8389 | 94.4441
|  |  |  | Média | 33793.7467 | TORT-2 (1) | 96759.7838 | 62966.0371 | 3.6916 | 65.5709
[6 empty] | TORT-2 (2) | 97271.5072 | 63477.7605 | 3.7386 | 66.4054
[6 empty] | TORT-2 (3) | 99069.2619 | 65275.5152 | 3.9037 | 69.3369
[7 empty] | Média |  | 3.778 | 67.1044
[7 empty] | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 44742.2229 | 44742.2229 | 15.2604 | 152.6043
[6 empty] | Ponto 5 ppb | 43192.7991 | 43192.7991 | 14.185 | 283.7007
[6 empty] | Ponto 0,5 ppb | 23928.8238 | 23928.8238 | 0.8147 | 162.9406
Modo padrão com equação matemática | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 21845.658 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 23299.7993 | 0.39478 | 78.956 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
1 | 24069.4929 | 0.92899 | 92.8993 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
5 | 31103.3495 | 5.8109 | 116.2181 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
10 | 37607.9418 | 10.3255 | 103.2547
15 | 44237.06 | 14.9265 | 99.5098 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 65414.2975 | 29.6247 | 98.7491 |  |  | NIST 1640a (1) | 31424.128 | 31424.128 | 60.1689 | 301.2962
50 | 94919.4108 | 50.103 | 100.206 |  |  | NIST 1640a (1) | 30804.6685 | 30804.6685 | 55.8694 | 279.7668
[6 empty] | NIST 1640a (1) | 30262.1396 | 30262.1396 | 52.104 | 260.9112
[7 empty] | Média |  | 56.0474 | 280.6581
[6 empty] | DORM-4 (1) | 70706.7586 | 36942.6548 | 1.3134 | 36.8936
[6 empty] | DORM-4 (2) | 71871.9234 | 38107.8196 | 1.4211 | 39.9184
[6 empty] | DORM-4 (3) | 75825.4631 | 42061.3593 | 1.7865 | 50.1818
[7 empty] | Média |  | 1.507 | 42.3313
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (1) | 133400.7103 | 99636.6066 | 7.0886 | 85.4046
|  |  |  | 35342.2363 |  | DOLT-5 (2) | 148695.7628 | 114931.6591 | 8.4984 | 102.3899
|  |  |  | 32736.8542 |  | DOLT-5 (3) | 142590.274 | 108826.1703 | 7.9356 | 95.6097
|  |  |  | 33213.2207 |  |  | Média |  | 7.8409 | 94.4681
|  |  |  | Média | 33764.1037 | TORT-2 (1) | 96728.1601 | 62964.0564 | 3.6937 | 65.6068
[6 empty] | TORT-2 (2) | 97239.8428 | 63475.7391 | 3.7406 | 66.4412
[6 empty] | TORT-2 (3) | 99038.353 | 65274.2493 | 3.9058 | 69.374
[7 empty] | Média |  | 3.78 | 67.1407
[7 empty] | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 44713.9704 | 44713.9704 | 15.2575 | 152.5748
[6 empty] | Ponto 5 ppb | 43165.5742 | 43165.5742 | 14.1828 | 283.6559
[6 empty] | Ponto 0,5 ppb | 23905.6079 | 23905.6079 | 0.81525 | 163.0494

## Isótopo 78 KED com equação
Vazão = 0,5 mL/min He + equação matemática | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  | Amostras |  | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 7950.2593 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) |  | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 8784.4168 | 1.7972 | 359.4407 |  |  | DORM-4 |  | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
1 | 9194.8977 | 2.2867 | 228.6693 |  |  | DOLT-5 |  | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
5 | 8143.3783 | 1.0328 | 20.6556 |  |  | TORT-2 |  | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
10 | 17264.232 | 11.9092 | 119.092
15 | 21054.2956 | 16.4288 | 109.5251 |  |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 27603.932 | 24.2391 | 80.7969 |  |  | NIST 1640a (água) |  | 9631.6291 | 9631.6291 | 28.0749 | 140.5851
50 | 51726.0767 | 53.0042 | 106.0084 |  |  | DORM-3 |  | 32792.1958 | 23733.5517 | 2.613 | 73.3992
[6 empty] | DOLT -5 |  | 53007.5494 | 43948.9052 | 5.8074 | 69.9692
[6 empty] | TORT-2 |  | 37161.6798 | 28103.0357 | 3.285 | 58.3473
|  |  |  | Branco digestão | 9058.6441
Vazão = 1,0 mL/min He + equação matemática | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  | Amostras |  | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 2961.8588 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) |  | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 3560.1135 | 0.6716 | 134.3206 |  |  | DORM-4 |  | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
1 | 3769.1006 | 1.034 | 103.3988 |  |  | DOLT-5 |  | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
5 | 6385.4536 | 5.5708 | 111.4151 |  |  | TORT-2 |  | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
10 | 9099.6572 | 10.2772 | 102.7719
15 | 11679.5339 | 14.7507 | 98.3381 |  |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 19899.6137 | 29.0044 | 96.6812 |  |  | NIST 1640a (água) |  | 4381.0514 | 4381.0514 | 20.9511 | 104.913
50 | 32329.1216 | 50.5572 | 101.1143 |  |  | DORM-4 |  | 17957.2099 | 14441.3965 | 2.6018 | 73.0853
[6 empty] | DOLT -5 |  | 31729.8783 | 28214.0649 | 5.7665 | 69.4757
[6 empty] | TORT-2 |  | 22321.1101 | 18805.2967 | 3.5856 | 63.6866
|  |  |  | Branco digestão | 3515.8134
Vazão = 1,5 mL/min He + equação matemática | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  | Amostras |  | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 856.0483 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) |  | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 1167.8803 | 0.55215 | 110.4299 |  |  | DORM-4 |  | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
1 | 1318.8816 | 0.99867 | 99.8674 |  |  | DOLT-5 |  | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
5 | 2899.7538 | 5.6735 | 113.4692 |  |  | TORT-2 |  | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
10 | 4440.6936 | 10.2302 | 102.3016
15 | 6003.1832 | 14.8506 | 99.0039 |  |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 10816.7267 | 29.0847 | 96.9489 |  |  | NIST 1640a (água) |  | 1706.0815 | 1706.0815 | 21.4366 | 107.344
50 | 18051.918 | 50.4798 | 100.9596 |  |  | DORM-4 |  | 9000.147 | 7802.1552 | 2.939 | 82.5555
[6 empty] | DOLT -5 |  | 17113.3996 | 15915.4079 | 5.8648 | 70.6603
[6 empty] | TORT-2 |  | 12031.2042 | 10833.2125 | 3.8536 | 68.4481
|  |  |  | Branco digestão | 1197.9917
Vazão = 2,0 mL/min He + equação matemática | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  | Amostras |  | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 201.3155 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) |  | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 360.449 | 0.58945 | 117.8907 |  |  | DORM-4 |  | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
1 | 429.8972 | 1.0049 | 100.4889 |  |  | DOLT-5 |  | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
5 | 1205.9296 | 5.6471 | 112.9413 |  |  | TORT-2 |  | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
10 | 1960.9353 | 10.1635 | 101.6346
15 | 2723.5206 | 14.7252 | 98.168 |  |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 5171.5551 | 29.3692 | 97.8973 |  |  | NIST 1640a (água) |  | 621.7554 | 621.7554 | 21.5257 | 107.7903
50 | 8680.7712 | 50.3611 | 100.7222 |  |  | DORM-4 |  | 5795.1363 | 5494.4681 | 4.1679 | 117.0754
[6 empty] | DOLT -5 |  | 8213.436 | 7912.7679 | 6.0779 | 73.2283
[6 empty] | TORT-2 |  | 5795.1363 | 5494.4681 | 4.1403 | 73.5403
|  |  |  | Branco digestão | 300.6682
Vazão = 2,5 mL/min He | [6 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  |  | Amostras |  | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 2.2416 | 0 | - |  |  |  | NIST 1640a (água) |  | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 4.6457 | 0.46537 | 93.0732 |  |  |  | DORM-4 |  | 3.56 |  | 0.34 | 0.15
1 | 6.0189 | 0.72693 | 72.6928 |  |  |  | TORT-2 |  | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
2 | 13.2832 | 2.1106 | 105.5275 | [5 empty] | Intens. | S/branco | Conc. | RSD (%) | R (%)
5 | 25.7759 | 4.49 | 89.8006 |  |  |  | NIST 1640a (água) |  | 142.867 | 140.467 | 142.867 | 7.012% | 715.408
10 | 57.5662 | 10.5451 | 105.4509 |  |  |  | DORM-4 |  | 166.9999 | 164.5999 | 166.9999 | 6.343% | 4691.0081
15 | 83.5697 | 15.4979 | 103.3197 |  |  |  | TORT-2 |  | 201.6921 | 199.2921 | 201.6921 | 0.8545% | 3582.4523
30 | 157.9061 | 29.6567 | 98.8557
Vazão = 3,0 mL/min He | [6 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  |  | Amostras |  | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 0.9895 | 0 | - |  |  |  | NIST 1640a (água) |  | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 1.3936 | -0.1316 | -26.3191 |  |  |  | DORM-4 |  | 3.56 |  | 0.34 | 0.15
1 | 2.1773 | 0.48181 | 48.1815 |  |  |  | TORT-2 |  | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
2 | 4.4521 | 2.2622 | 113.1097 | [5 empty] | Intens. | S/branco | Conc. | RSD (%) | R (%)
5 | 7.9188 | 4.9754 | 99.5081 |  |  |  | NIST 1640a (água) |  | 142.867 | 139.967 | 108.3238 | 6.574% | 542.4325
10 | 16.5611 | 11.7394 | 117.3936 |  |  |  | DORM-4 |  | 166.9999 | 164.0999 | 16.9615 | 10.08% | 476.4477
15 | 21.2034 | 15.3727 | 102.4846 |  |  |  | TORT-2 |  | 201.6921 | 198.7921 | 20.4862 | 14.41% | 363.8758
30 | 38.9327 | 29.2486 | 97.4955
Vazão = 3,5 mL/min He | [6 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  |  | Amostras |  | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 1.2805 | 0 | - |  |  |  | NIST 1640a (água) |  | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 2.2423 | 2.4869 | 497.3864 |  |  |  | DORM-4 |  | 3.56 |  | 0.34 | 0.15
1 | 1.5553 | -0.19133 | -19.133 |  |  |  | TORT-2 |  | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
2 | 2.8724 | 4.9435 | 247.1758 | [5 empty] | Intens. | S/branco | Conc. | RSD (%) | R (%)
5 | 1.422 | -0.71115 | -14.223 |  |  |  | NIST 1640a (água) |  | 6.622 | 4.622 | 11.7645 | 2.166% | 58.9108
10 | 5.0382 | 13.3873 | 133.8728 |  |  |  | DORM-4 |  | 10.9692 | 8.9692 | 3.8284 | 9.371% | 107.538
15 | 5.5634 | 15.4349 | 102.8992 |  |  |  | TORT-2 |  | 11.6399 | 9.6399 | 4.177 | 11.86% | 74.192
30 | 9.1513 | 29.4225 | 98.0749
Vazão = 4,0 mL/min He | [6 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  |  | Amostras |  | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 1.4179 | 0 | - |  |  |  | NIST 1640a (água) |  | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 1.9675 | 12.6401 | 2528.0153 |  |  |  | DORM-4 |  | 3.56 |  | 0.34 | 0.15
1 | 0.61793 | -10.3903 | -1039.0289 |  |  |  | TORT-2 |  | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
2 | 0.88866 | -5.7704 | -288.5177 | [5 empty] | Intens. | S/branco | Conc. | RSD (%) | R (%)
5 | 0.89678 | -5.6317 | -112.6348 |  |  |  | NIST 1640a (água) |  | 2.6382 | 1.5382 | 5.3146 | 47.73% | 26.613
10 | 2.7716 | 26.3613 | 263.6126 |  |  |  | DORM-4 |  | 5.531 | 4.431 | 7.2905 | 22.36% | 204.7882
15 | 2.2261 | 17.0521 | 113.6806 |  |  |  | TORT-2 |  | 3.8301 | 2.7301 | 3.4046 | 55.15% | 60.4729
30 | 2.7513 | 26.0147 | 86.7157
Vazão = 4,5 mL/min He | [6 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  |  | Amostras |  | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 1.3211 | 0 | - |  |  |  | NIST 1640a (água) |  | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 0.9049 | -3.4282 | -685.6331 |  |  |  | DORM-4 |  | 3.56 |  | 0.34 | 0.15
1 | 1.1594 | -0.16557 | -16.5572 |  |  |  | TORT-2 |  | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
2 | 0.75939 | -5.2938 | -264.6889 | [5 empty] | Intens. | S/branco | Conc. | RSD (%) | R (%)
5 | 0.76751 | -5.1896 | -103.7927 |  |  |  | NIST 1640a (água) |  | 2.6382 | 0.93824 | -30.0081 | 20.91% | -150.266
10 | 2.109 | 12.0085 | 120.0852 |  |  |  | DORM-4 |  | 5.531 | 3.831 | 45.4471 | 37.09% | 1276.6044
15 | 1.9594 | 10.0908 | 67.2723 |  |  |  | TORT-2 |  | 3.8301 | 2.1301 | 16.2968 | 29.32% | 289.4643
30 | 0.89272 | -3.5844 | -11.9479
Vazão = 5,0 mL/min He | [6 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  |  | Amostras |  | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 1.5838 | 0 | - |  |  |  | NIST 1640a (água) |  | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 0.63417 | -30.2549 | -6050.9746 |  |  |  | DORM-4 |  | 3.56 |  | 0.34 | 0.15
1 | 1.4382 | 21.9569 | 2195.6914 |  |  |  | TORT-2 |  | 5.63 |  | 0.67 | 0.1507
2 | 0.50896 | -38.3854 | -1919.271 | [5 empty] | Intens. | S/branco | Conc. | RSD (%) | R (%)
5 | 1.4382 | 21.9569 | 439.1383 |  |  |  | NIST 1640a (água) |  | 0.65448 | -1.0455 | -139.3258 | 27.66% | -697.6756
10 | 1.4342 | 21.6932 | 216.9318 |  |  |  | DORM-4 |  | 2.4562 | 0.75617 | -2.9778 | 93.36% | -83.6457
15 | 1.1553 | 3.586 | 23.9065 |  |  |  | TORT-2 |  | 1.5188 | -0.18123 | -11.0422 | 17.82% | -196.132
30 | 1.5838 | 31.4061 | 104.6871

## Isótopo 78 KED sem equação
Vazão = 0,5 mL/min He | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 4830.6833 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 5562.4161 | 0.93189 | 186.3777 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
1 | 5788.906 | 1.2391 | 123.9106 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
5 | 7851.9666 | 4.0375 | 80.75 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
10 | 12510.4088 | 10.3563 | 103.5635
15 | 16124.6951 | 15.2589 | 101.7258 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 26620.38 | 29.4955 | 98.3184 |  |  | NIST 1640a (1) | 3264.5065 | 3264.5065 | -21.8506 | -109.4172
50 | 41914.1981 | 50.2405 | 100.481 |  |  | NIST 1640a (1) | 3340.7906 | 3340.7906 | -20.8159 | -104.2358
[7 empty] | Média |  | -21.3333 | -106.8265
[6 empty] | DORM-4 (1) | 18165.2756 | 6838.5143 | 0.35457 | 9.9598
[6 empty] | DORM-4 (2) | 20755.0661 | 9428.3049 | 0.82233 | 23.0991
[6 empty] | DORM-4 (3) | 23308.0658 | 11981.3046 | 1.2834 | 36.0518
[7 empty] | Média |  | 0.82011 | 23.0369
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 43815.3563 | 32488.595 | 4.9741 | 59.9295
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (2) | 53183.4838 | 41856.7225 | 6.6617 | 80.2613
|  |  |  | 11833.8331 |  | DOLT-5 (3) | 50758.9515 | 39432.1903 | 6.2249 | 74.9993
|  |  |  | 10835.5745 |  |  | Média |  | 5.9536 | 71.73
|  |  |  | 11310.8762 |  | TORT-2 (1) | 38968.4105 | 27641.6493 | 4.0848 | 72.5535
|  |  |  | Média | 11326.7612 | TORT-2 (2) | 42179.6444 | 30852.8832 | 4.6609 | 82.7873
[6 empty] | TORT-2 (3) | 43283.3399 | 31956.5787 | 4.859 | 86.3047
[7 empty] | Média |  | 4.5349 | 80.5485
[7 empty] | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 8921.852 | 8921.852 | 5.4887 | 54.8872
[6 empty] | Ponto 5 ppb | 16276.6008 | 16276.6008 | 15.4649 | 309.2983
[6 empty] | Ponto 0,5 ppb | 8695.3122 | 8695.3122 | 5.1814 | 1036.2878
Vazão = 1,0 mL/min He | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 1154.3133 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 1521.1477 | 0.66831 | 133.6613 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
1 | 1676.4985 | 1.046 | 104.605 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
5 | 3513.3654 | 5.5125 | 110.2497 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
10 | 5294.8478 | 9.8443 | 98.4425
15 | 7366.9657 | 14.8827 | 99.2181 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 13334.4871 | 29.3931 | 97.9768 |  |  | NIST 1640a (1) | 546.9438 | 546.9438 | -17.0052 | -85.1538
50 | 21964.072 | 50.3763 | 100.7527 |  |  | NIST 1640a (1) | 573.0782 | 573.0782 | -16.3697 | -81.9716
[7 empty] | Média |  | -16.6875 | -83.5627
[6 empty] | DORM-4 (1) | 6532.9601 | 2451.6654 | 0.39027 | 10.9626
[6 empty] | DORM-4 (2) | 8062.4079 | 3981.1131 | 0.88546 | 24.8726
[6 empty] | DORM-4 (3) | 9560.9322 | 5479.6375 | 1.3706 | 38.5014
[7 empty] | Média |  | 0.88213 | 24.7789
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 20535.6831 | 16454.3884 | 4.9109 | 59.1678
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 25650.4748 | 21569.18 | 6.5626 | 79.0671
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (3) | 24461.3258 | 20380.0311 | 6.1786 | 74.4406
|  |  |  | 4175.5435 |  |  | Média |  | 5.884 | 70.8918
|  |  |  | 3882.5275 |  | TORT-2 (1) | 17690.96 | 13609.6652 | 3.9765 | 70.6301
|  |  |  | 4185.8132 |  | TORT-2 (2) | 22709.5039 | 18628.2091 | 5.5906 | 99.3004
|  |  |  | Média | 4081.2947 | TORT-2 (3) | 23832.1293 | 19750.8346 | 5.9517 | 105.7138
[7 empty] | Média |  | 5.1729 | 91.8814
[7 empty] | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 6532.9601 | 6532.9601 | 12.8548 | 128.5479
[6 empty] | Ponto 5 ppb | 5910.4224 | 5910.4224 | 11.3411 | 226.8211
[6 empty] | Ponto 0,5 ppb | 3425.0772 | 3425.0772 | 5.2978 | 1059.5619
Vazão = 1,5 mL/min He | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 230.4019 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 372.9382 | 0.73599 | 147.1976 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
1 | 443.6069 | 1.1032 | 110.3174 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
5 | 1269.3897 | 5.3938 | 107.8769 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
10 | 2107.0887 | 9.7464 | 97.4643
15 | 3075.131 | 14.7763 | 98.5085 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 5848.5305 | 29.1865 | 97.2884 |  |  | NIST 1640a (1) | 116.6671 | 116.6671 | -5.9557 | -29.8231
50 | 9962.406 | 50.5618 | 101.1235 |  |  | NIST 1640a (1) | 118.5338 | 118.5338 | -5.8587 | -29.3374
[7 empty] | Média |  | -5.9072 | -29.5803
[6 empty] | DORM-4 (1) | 2133.2259 | 972.8232 | 0.51304 | 14.4112
[6 empty] | DORM-4 (2) | 2908.6963 | 1748.2935 | 1.0496 | 29.4819
[6 empty] | DORM-4 (3) | 3689.4097 | 2529.0069 | 1.5897 | 44.6546
[7 empty] | Média |  | 1.0508 | 29.5159
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (1) | 8599.9212 | 7439.5184 | 4.9739 | 59.926
|  |  |  | 1139.6455 |  | DOLT-5 (2) | 11094.7066 | 9934.3038 | 6.6953 | 80.6665
|  |  |  | 1114.4435 |  | DOLT-5 (3) | 10774.7287 | 9614.326 | 6.4745 | 78.0063
|  |  |  | 1227.1194 |  |  | Média |  | 6.0479 | 72.8663
|  |  |  | Média | 1160.4028 | TORT-2 (1) | 10349.748 | 9189.3452 | 6.1567 | 109.3561
[6 empty] | TORT-2 (2) | 10976.8828 | 9816.48 | 6.5878 | 117.0119
[6 empty] | TORT-2 (3) | 11576.6891 | 10416.2863 | 7 | 124.3341
[7 empty] | Média |  | 6.5815 | 116.9007
[7 empty] | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 700.2838 | 700.2838 | 2.4368 | 24.3684
[6 empty] | Ponto 5 ppb | 2080.6849 | 2080.6849 | 9.6092 | 192.1849
[6 empty] | Ponto 0,5 ppb | 1130.9781 | 1130.9781 | 4.6747 | 934.9352
Vazão = 2,0 mL/min He | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 39.8667 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 90.0003 | 0.70767 | 141.5347 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
1 | 124.5339 | 1.1609 | 116.0882 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
5 | 449.0737 | 5.42 | 108.4009 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
10 | 772.9542 | 9.6706 | 96.7056
15 | 1147.6461 | 14.5879 | 97.2527 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 2276.448 | 29.402 | 98.0066 |  |  | NIST 1640a (1) | 24.8 | 24.8 | -1.48 | -7.4109
50 | 3884.128 | 50.5007 | 101.0014 |  |  | NIST 1640a (1) | 26.2667 | 26.2667 | -1.2875 | -6.4471
[7 empty] | Média |  | -1.3837 | -6.929
[6 empty] | DORM-4 (1) | 692.0168 | 414.2808 | 0.66091 | 18.5649
[6 empty] | DORM-4 (2) | 990.301 | 712.5649 | 1.1822 | 33.2068
[6 empty] | DORM-4 (3) | 1332.8622 | 1055.1261 | 1.7808 | 50.0221
[7 empty] | Média |  | 1.208 | 33.9312
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (1) | 3271.4412 | 2993.7052 | 5.1547 | 62.1051
|  |  |  | 259.069 |  | DOLT-5 (2) | 4295.8458 | 4018.1098 | 6.9401 | 83.6158
|  |  |  | 261.2024 |  | DOLT-5 (3) | 4381.4719 | 4103.7358 | 7.0893 | 85.4138
|  |  |  | 312.9368 |  |  | Média |  | 6.3947 | 77.0449
|  |  |  | Média | 277.7361 | TORT-2 (1) | 4557.1268 | 4279.3908 | 7.3661 | 130.8372
[6 empty] | TORT-2 (2) | 4835.6183 | 4557.8823 | 7.8496 | 139.4242
[6 empty] | TORT-2 (3) | 5243.2287 | 4965.4926 | 8.5572 | 151.9923
[7 empty] | Média |  | 7.9243 | 140.7513
[7 empty] | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 181.8678 | 181.8678 | 1.9133 | 19.1332
[6 empty] | Ponto 5 ppb | 729.4853 | 729.4853 | 9.1001 | 182.0017
[6 empty] | Ponto 0,5 ppb | 338.2707 | 338.2707 | 3.9659 | 793.1801
Vazão = 2,5 mL/min He | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 9.4667 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 23.0667 | 0.69944 | 139.8883 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
1 | 36.4 | 1.1956 | 119.5622 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
5 | 147.7341 | 5.3387 | 106.7749 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
10 | 264.2691 | 9.6754 | 96.7542
15 | 399.4723 | 14.7068 | 98.0453 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 782.0214 | 28.9428 | 96.4759 |  |  | NIST 1640a (1) | 4.5333 | 4.5333 | 0.097512 | 0.48829
50 | 1367.9322 | 50.7465 | 101.4931 |  |  | NIST 1640a (1) | 7.3333 | 7.3333 | 1.1395 | 5.706
[7 empty] | Média |  | 0.6185 | 3.0971
[6 empty] | DORM-4 (1) | 195.7347 | 131.4679 | 0.63028 | 17.7046
[6 empty] | DORM-4 (2) | 303.7366 | 239.4697 | 1.1655 | 32.7374
[6 empty] | DORM-4 (3) | 429.0731 | 364.8063 | 1.7865 | 50.1831
[7 empty] | Média |  | 1.1941 | 33.5417
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 1104.176 | 1039.9092 | 5.1181 | 61.6645
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (2) | 1546.0837 | 1481.8169 | 7.3021 | 87.9767
|  |  |  | 58.8001 |  | DOLT-5 (3) | 1562.3521 | 1498.0853 | 7.3825 | 88.9454
|  |  |  | 56.1334 |  |  | Média |  | 6.6009 | 79.5289
|  |  |  | 77.8669 |  | TORT-2 (1) | 1764.909 | 1700.6422 | 8.3502 | 148.3169
|  |  |  | Média | 64.2668 | TORT-2 (2) | 1934.9311 | 1870.6642 | 9.1872 | 163.1822
[6 empty] | TORT-2 (3) | 2105.8887 | 2041.6219 | 10.0287 | 178.1294
[7 empty] | Média |  | 9.1887 | 163.2095
[7 empty] | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 48.0001 | 48.0001 | 1.6273 | 16.273
[6 empty] | Ponto 5 ppb | 268.4025 | 268.4025 | 9.8292 | 196.5847
[6 empty] | Ponto 0,5 ppb | 102.1337 | 102.1337 | 3.6418 | 728.3596
Vazão = 3,0 mL/min He | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 4 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 10.2667 | 1.1117 | 222.3438 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
1 | 11.6 | 1.2665 | 126.6502 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
5 | 46.1334 | 5.2754 | 105.5079 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
10 | 80.5336 | 9.2688 | 92.6882
15 | 124.9339 | 14.4231 | 96.1542 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 248.1355 | 28.7253 | 95.751 |  |  | NIST 1640a (1) | 2.1333 | 2.1333 | 1.6754 | 8.3896
50 | 440.4068 | 51.0456 | 102.0911 |  |  | NIST 1640a (1) | 1.6 | 1.6 | 1.0563 | 5.2893
[7 empty] | Média |  | 1.3658 | 6.8395
[6 empty] | DORM-4 (2) | 93.467 | 76.8447 | 1.1772 | 33.0667
[6 empty] | DORM-4 (3) | 139.734 | 123.1118 | 1.8924 | 53.1561
[7 empty] | Média |  | 1.5348 | 43.1114
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (1) | 360.8046 | 344.1823 | 5.2955 | 63.8012
|  |  |  | 15.2 |  | DOLT-5 (2) | 514.2759 | 497.6537 | 7.6615 | 92.3074
|  |  |  | 12.8 |  | DOLT-5 (3) | 538.1435 | 521.5212 | 8.0295 | 96.7406
|  |  |  | 21.8667 |  |  | Média |  | 6.9955 | 84.2831
|  |  |  | Média | 16.6222 | TORT-2 (1) | 647.4813 | 630.8591 | 9.6765 | 171.8747
[6 empty] | TORT-2 (2) | 708.8176 | 692.1954 | 10.6184 | 188.6038
[6 empty] | TORT-2 (3) | 806.2894 | 789.6672 | 12.1151 | 215.1886
[7 empty] | Média |  | 10.8034 | 191.889
[7 empty] | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 11.6 | 11.6 | 1.2665 | 12.665
[6 empty] | Ponto 5 ppb | 89.6003 | 89.6003 | 10.3214 | 206.427
[6 empty] | Ponto 0,5 ppb | 30.6667 | 30.6667 | 3.4799 | 695.981
Vazão = 3,5 mL/min He | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 2.8 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 4.1333 | 1.127 | 225.4065 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
1 | 5.4667 | 1.6257 | 162.5736 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
5 | 14.6667 | 5.0668 | 101.3358 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
10 | 25.3334 | 9.0564 | 90.5642
15 | 39.2001 | 14.243 | 94.953 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 77.0669 | 28.4062 | 94.6873 |  |  | NIST 1640a (1) | 1.4667 | 1.4667 | 1.2963 | 6.491
50 | 138.4007 | 51.3467 | 102.6934 |  |  | NIST 1640a (1) | 1.3333 | 1.3333 | 0.79755 | 3.9937
[7 empty] | Média |  | 1.0469 | 5.2424
[6 empty] | DORM-4 (1) | 17.0667 | 11.1111 | 0.49759 | 13.9773
[6 empty] | DORM-4 (2) | 32 | 26.0445 | 1.2413 | 34.8689
[6 empty] | DORM-4 (3) | 39.6001 | 33.6445 | 1.6198 | 45.5012
[7 empty] | Média |  | 1.4306 | 40.185
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 110.8004 | 104.8449 | 5.1522 | 62.0745
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (2) | 164.5343 | 158.5787 | 7.8212 | 94.2317
|  |  |  | 5.3333 |  | DOLT-5 (3) | 179.6011 | 173.6456 | 8.5696 | 103.2485
|  |  |  | 4.6667 |  |  | Média |  | 7.181 | 86.5182
|  |  |  | 7.8667 |  | TORT-2 (1) | 230.6685 | 224.713 | 11.0622 | 196.4859
|  |  |  | Média | 5.9556 | TORT-2 (2) | 260.5357 | 254.5802 | 12.5398 | 222.7321
[6 empty] | TORT-2 (3) | 276.0027 | 270.0471 | 13.305 | 236.324
[7 empty] | Média |  | 12.3023 | 218.514
[7 empty] | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 2.5333 | 2.5333 | 0.52859 | 5.2859
[6 empty] | Ponto 5 ppb | 31.2 | 31.2 | 11.2507 | 225.0145
[6 empty] | Ponto 0,5 ppb | 12 | 12 | 4.0694 | 813.8768
Vazão = 4,0 mL/min He | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 2.6667 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 2.6667 | -0.032179 | -6.4358 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
1 | 2.4 | -0.44607 | -44.6065 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
5 | 5.0667 | 3.6928 | 73.8559 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
10 | 10.1333 | 11.5566 | 115.5663
15 | 13.7333 | 17.1441 | 114.294 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 22.6667 | 31.0093 | 103.3643 |  |  | NIST 1640a (1) | 1.0667 | 1.0667 | -25.1549 | -125.9637
50 | 34 | 48.5995 | 97.1989 |  |  | NIST 1640a (1) | 0.8 | 0.8 | -29.2938 | -146.6891
[7 empty] | Média |  | -27.2244 | -136.3264
[6 empty] | DORM-4 (1) | 5.4667 | 1.3778 | -0.27066 | -7.6027
[6 empty] | DORM-4 (2) | 9.4667 | 5.3778 | 0.55601 | 15.6184
[6 empty] | DORM-4 (3) | 11.2 | 7.1111 | 0.91424 | 25.6808
[7 empty] | Média |  | 0.73513 | 20.6496
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (1) | 32 | 27.9111 | 5.1991 | 62.6395
|  |  |  | 3.8667 |  | DOLT-5 (2) | 45.4667 | 41.3778 | 7.9748 | 96.0821
|  |  |  | 3.4667 |  | DOLT-5 (3) | 55.3334 | 51.2446 | 10.0085 | 120.5846
|  |  |  | 4.9333 |  |  | Média |  | 7.7275 | 93.1021
|  |  |  | Média | 4.0889 | TORT-2 (1) | 69.7335 | 65.6446 | 12.9251 | 229.5764
[6 empty] | TORT-2 (2) | 86.2669 | 82.178 | 16.3195 | 289.8663
[6 empty] | TORT-2 (3) | 92.1336 | 88.0447 | 17.5239 | 311.2595
[7 empty] | Média |  | 15.5895 | 276.9007
[7 empty] | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 2 | 2 | -1.0669 | -10.6689
[6 empty] | Ponto 5 ppb | 11.0667 | 11.0667 | 13.0052 | 260.1046
[6 empty] | Ponto 0,5 ppb | 6.8 | 6.8 | 6.3831 | 1276.6108
Vazão = 4,5 mL/min He | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 2.6667 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
0.5 | 2 | 0.33529 | 67.0583 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
1 | 1.8667 | -0.44764 | -44.7641 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
5 | 2.2667 | 1.9012 | 38.0231 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
10 | 3.0667 | 6.5987 | 65.9875
15 | 4.8 | 16.7769 | 111.8458 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
30 | 7.7333 | 34.0014 | 113.3379 |  |  | NIST 1640a (1) | 1.3333 | 1.3333 | -35.7937 | -179.2373
50 | 10.1333 | 48.0942 | 96.1883 |  |  | NIST 1640a (1) | 1.8667 | 1.8667 | -4.4764 | -22.4157
[7 empty] | Média |  | -20.135 | -100.8265
[6 empty] | DORM-4 (1) | 2.9333 | -1.6178e-08 | -1.5191 | -42.6723
[6 empty] | DORM-4 (2) | 5.6 | 2.6667 | 0.56591 | 15.8962
[6 empty] | DORM-4 (3) | 5.3333 | 2.4 | 0.3574 | 10.0394
[7 empty] | Média |  | 0.46165 | 12.9678
|  |  |  | 3.6 |  | DOLT-5 (2) | 15.8667 | 12.9333 | 8.5705 | 103.2589
|  |  |  | 2.8 |  | DOLT-5 (3) | 19.0667 | 16.1333 | 11.0659 | 133.324
|  |  |  | 2.4 |  |  | Média |  | 9.8182 | 118.2914
|  |  |  | Média | 2.9333 | TORT-2 (1) | 29.2 | 26.2667 | 18.8927 | 335.5726
[6 empty] | TORT-2 (2) | 25.0667 | 22.1334 | 15.6823 | 278.5488
[6 empty] | TORT-2 (3) | 32.9334 | 30 | 21.7925 | 387.078
[7 empty] | Média |  | 18.7892 | 333.7331
[7 empty] | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 1.3333 | 1.3333 | -3.5794 | -35.7937
[6 empty] | Ponto 5 ppb | 4.1333 | 4.1333 | 12.8622 | 257.2442
[6 empty] | Ponto 0,5 ppb | 3.2 | 3.2 | 7.3817 | 1476.3364
Vazão = 5,0 mL/min He | [5 empty] | A curva de calibração teve R² muito baixo
Pontos | Intensidade | Conc. (µg/L) | Recuperação
0 | 2 | 0 | -
0.5 | 2.8 | 0.17476 | 34.9528
1 | 1.0667 | -2.5155 | -251.5495
5 | 2 | -1.0669 | -21.3379
10 | 2.5333 | -0.23912 | -2.3912
15 | 2 | -1.0669 | -7.1126
30 | 4.4 | 2.6581 | 8.8603
50 | 4.8 | 3.2789 | 6.5578

## Modo Padrão Isótopo 80
Padrão Se 80 com equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 20616940.9979 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 21133410.1487 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 21850558.1397 | 4.7982 | 95.9646 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 22351139.1698 | 9.0945 | 90.9448 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 22964496.356 | 13.9094 | 92.7294
30 | 23423143.2494 | 24.4765 | 81.5882 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 23568760.9882 | 38.0468 | 76.0937 |  |  | NIST 1640a (1) | 18957714.8 | 18957714.8 | -193.5031 | -968.969
[6 empty] | DORM-4 (1) | 28637669.6 | 963732.2 | -47.0591 | -1321.8838
[6 empty] | DORM-4 (2) | 29353701.9 | 1679764.5 | -45.289 | -1272.1623
[6 empty] | DORM-4 (3) | 30149345.8 | 2475408.4 | -43.3221 | -1216.9125
|  |  |  | Branco digestão |  |  | Média |  | -45.2234 | -1270.3195
|  |  |  | 28172054.6 |  | DOLT-5 (1) | 33784128.4 | 6110191 | -34.2454 | -412.5956
|  |  |  | 27175820.2 |  | DOLT-5 (2) | 33674251.6 | 6000314.2 | -34.5163 | -415.8595
|  |  |  | Média: | 27673937.4 | DOLT-5 (3) | 33534578.3 | 5860640.9 | -34.8607 | -420.0085
[7 empty] | Média |  | -34.5408 | -416.1545
[6 empty] | TORT-2 (1) | 31376838 | 3702900.6 | -40.0212 | -710.8558
[6 empty] | TORT-2 (2) | 26511843.6 | -1162093.8 | -51.9683 | -923.0598
[6 empty] | TORT-2 (3) | 27594442.6 | -79494.8 | -49.3097 | -875.8384
[7 empty] | Média |  | -47.0997 | -836.5847
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 19316476.6 | 19316476.6 | -12.6898 | -126.898
Padrão Se 80 sem equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 20617057.9435 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 21133518.2571 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 21850669.5554 | 4.7982 | 95.9647 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 22351249.4213 | 9.0945 | 90.9449 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 22964609.4651 | 13.9094 | 92.7295
30 | 23423254.2418 | 24.4765 | 81.5882 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 23568874.9969 | 38.0469 | 76.0937 |  |  | NIST 1640a (1) | 18957814.1 | 18957814.1 | -193.4847 | -968.8767
[6 empty] | DORM-4 (1) | 28637804.8 | 1461857.8 | -45.8277 | -1287.2938
[6 empty] | DORM-4 (2) | 29353838.3 | 2177891.3 | -44.0576 | -1237.5722
[6 empty] | DORM-4 (3) | 30149483.1 | 2973536.1 | -42.0907 | -1182.3224
[7 empty] | Média |  | -43.992 | -1235.7295
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (1) | 33784276.4 | 33784276.4 | 33.9852 | 409.4608
|  |  |  | 28172182.3 |  | DOLT-5 (2) | 3367396.2 | 3367396.2 | -41.0078 | -494.0701
|  |  |  | 27175947 |  | DOLT-5 (3) | 33534721.7 | 33534721.7 | 33.37 | 402.0478
|  |  |  | Média: | 27175947 |  | Média |  | 8.7825 | 105.8128
[6 empty] | TORT-2 (1) | 31376980 | 31376980 | 27.9387 | 496.2474
[6 empty] | TORT-2 (2) | 26511982.7 | 26511982.7 | 15.9916 | 284.0432
[6 empty] | TORT-2 (3) | 27594587.1 | 27594587.1 | 18.6502 | 331.2649
[7 empty] | Média |  | 20.8602 | 370.5185
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 19316579.9 | 19316579.9 | -12.6879 | -126.8788

## Isótopo 80 KED com equação
Vazão 0,5 mL/min com equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 2578410.5055 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 2804533.8688 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 3151829.3504 | 4.8199 | 96.3973 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 3481330.5782 | 9.3849 | 93.8492 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 3814514.2667 | 14.1493 | 94.3284
30 | 4137890.1344 | 25.1898 | 83.966 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 4360391.0928 | 40.134 | 80.268 |  |  | NIST 1640a (1) | 4826451.5 | 4826451.5 | 543.005 | 2719.1035
[6 empty] | DORM-4 (1) | 5402562.6 | 5402562.6 | 9.5111 | 267.1655
[6 empty] | DORM-4 (2) | 5685796.7 | 5685796.7 | 10.6323 | 298.6612
[6 empty] | DORM-4 (3) | 6123480.4 | 6123480.4 | 12.365 | 347.3318
[7 empty] | Média |  | 10.8361 | 304.3862
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 6610882.2 | -31228 | -11.9679 | -144.192
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 7038817.6 | 396707.4 | -10.2784 | -123.8356
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (3) | 7175127.2 | 533017 | -9.7402 | -117.3515
|  |  |  | 6771486.4 |  |  | Média |  | -10.6622 | -128.4597
|  |  |  | 6512734 |  | TORT-2 (1) | 7000778.2 | 358668 | -10.3872 | -184.4966
|  |  |  | Média: | 6642110.2 | TORT-2 (2) | 6875750 | 233639.8 | -10.8788 | -193.2298
[6 empty] | TORT-2 (3) | 6631290.9 | -10819.3 | -11.8402 | -210.3053
[7 empty] | Média |  | -11.0354 | -196.0106
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 4986366.8 | 4986366.8 | 59.0548 | 590.5479
Vazão 1,0 mL/min com equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 241072.7887 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 253794.3772 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 317986.2741 | 5.0335 | 100.6698 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 377154.1386 | 9.7527 | 97.527 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 441147.3694 | 14.7558 | 98.3721
30 | 507692.2822 | 26.1441 | 87.1469 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 560374.8724 | 41.6985 | 83.397 |  |  | NIST 1640a (1) | 737388.9 | 737388.9 | 710.9041 | 3559.8601
[6 empty] | DORM-4 (1) | 703510.7 | -301690.75 | -12.2575 | -344.3105
[6 empty] | DORM-4 (2) | 766572.1 | -238629.35 | -10.9391 | -307.2769
[6 empty] | DORM-4 (3) | 836508.1 | -168693.35 | -9.4769 | -266.2061
[7 empty] | Média |  | -10.8911 | -305.9312
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (1) | 931522.7 | -73678.75 | -7.4706 | -90.0074
|  |  |  | 1011580.1 |  | DOLT-5 (2) | 993031.9 | -12169.55 | -6.1881 | -74.5553
|  |  |  | 998822.8 |  | DOLT-5 (3) | 1034309.1 | 29107.65 | -5.3274 | -64.1858
|  |  |  | Média: | 1005201.45 |  | Média |  | -6.3287 | -76.2495
[6 empty] | TORT-2 (1) | 1013518.2 | 8316.75 | -5.7381 | -101.9195
[6 empty] | TORT-2 (2) | 1073687.1 | 68485.65 | -4.4885 | -79.7241
[6 empty] | TORT-2 (3) | 978175.6 | -27025.85 | -6.4721 | -114.9569
[7 empty] | Média |  | -5.5662 | -98.8668
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 718711.6 | 718711.6 | 68.1579 | 681.5792
Vazão 1,5 mL/min com equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 28082.5336 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 28880.0099 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 41497.2807 | 5.1389 | 102.778 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 52858.7056 | 9.8906 | 98.906 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 66346.8753 | 15.0976 | 100.6506
30 | 82317.3584 | 26.9596 | 89.8654 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 95622.3206 | 42.9857 | 85.9713 |  |  | NIST 1640a (1) | 148504.5 | 148504.5 | 827.5362 | 4143.8967
[6 empty] | DORM-4 (1) | 120093.6 | -77069.7 | -10.824 | -304.0456
[6 empty] | DORM-4 (2) | 135040.3 | -62123 | -9.3767 | -263.3899
[6 empty] | DORM-4 (3) | 149619.5 | -47543.8 | -7.9649 | -223.7339
|  |  |  | Branco digestão |  |  | Média |  | -9.3885 | -263.7231
|  |  |  | 196612.8 |  | DOLT-5 (1) | 174632.1 | -22531.2 | -5.5281 | -66.6042
|  |  |  | 197713.8 |  | DOLT-5 (2) | 188031.3 | -9132 | -4.2341 | -51.0133
|  |  |  | Média: | 197163.3 | DOLT-5 (3) | 196985 | -178.3 | -3.3694 | -40.595
[7 empty] | Média |  | -4.3772 | -52.7375
[6 empty] | TORT-2 (1) | 194661.1 | -2502.2 | -3.5796 | -63.5801
[6 empty] | TORT-2 (2) | 222520 | 25356.7 | -0.89972 | -15.9809
[6 empty] | TORT-2 (3) | 194549.9 | -2613.4 | -3.5903 | -63.77
[7 empty] | Média |  | -2.6898 | -47.777
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 136926 | 136926 | 74.3335 | 743.335
Vazão 2,0 mL/min com equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 2759.0242 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 2801.1911 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 4731.2495 | 5.1779 | 103.5572 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 6522.8641 | 9.9753 | 99.7532 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 8912.5549 | 15.4449 | 102.9661
30 | 12132.1598 | 27.8497 | 92.8323 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 15276.0255 | 44.8484 | 89.6968 |  |  | NIST 1640a (1) | 24694 | 24694 | 825.4699 | 4133.5496
[6 empty] | DORM-4 (1) | 18170 | -13643.35 | -8.9134 | -250.3766
[6 empty] | DORM-4 (2) | 20691.9 | -11121.45 | -7.604 | -213.596
[6 empty] | DORM-4 (3) | 23388.2 | -8425.15 | -6.2041 | -174.2719
[7 empty] | Média |  | -7.5738 | -212.7482
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (1) | 29068.3 | -2745.05 | -3.2463 | -39.1119
|  |  |  | 31490.6 |  | DOLT-5 (2) | 31726.4 | -86.95 | -1.8699 | -22.5283
|  |  |  | 32136.1 |  | DOLT-5 (3) | 33258.1 | 1444.75 | -1.0767 | -12.9722
|  |  |  | Média: | 31813.35 |  | Média |  | -2.0643 | -24.8708
[6 empty] | TORT-2 (1) | 32289.3 | 475.95 | -1.5721 | -27.9237
[6 empty] | TORT-2 (2) | 39388.3 | 7574.95 | 2.0894 | 37.1114
[6 empty] | TORT-2 (3) | 32982.4 | 1169.05 | -1.2146 | -21.5741
[7 empty] | Média |  | -0.23245 | -4.1288
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 22141.7 | 22141.7 | 72.5949 | 725.9495
Vazão 2,5 mL/min com equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 240.1406 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 255.58 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 510.0694 | 5.1412 | 102.8237 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 801.8415 | 10.1365 | 101.3655 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 1158.3221 | 15.528 | 103.5203
30 | 1845.1118 | 29.1394 | 97.1313 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 2606.5913 | 47.4108 | 94.8216 |  |  | NIST 1640a (1) | 3568 | 3568 | 677.3469 | 3391.8222
[6 empty] | DORM-4 (1) | 2682.3 | -1739.25 | -5.5966 | -157.2075
[6 empty] | DORM-4 (2) | 3040 | -1381.55 | -4.6115 | -129.5366
[6 empty] | DORM-4 (3) | 3506 | -915.55 | -3.3282 | -93.4878
[7 empty] | Média |  | -4.5121 | -126.7439
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (1) | 4918.3 | 496.75 | 0.55973 | 6.7438
|  |  |  | 4392.7 |  | DOLT-5 (2) | 5433.9 | 1012.35 | 1.9759 | 23.806
|  |  |  | 4450.4 |  | DOLT-5 (3) | 5572.1 | 1150.55 | 2.3555 | 28.3793
|  |  |  | Média: | 4421.55 |  | Média |  | 1.6304 | 19.643
[6 empty] | TORT-2 (1) | 5216.8 | 795.25 | 1.3741 | 24.4073
[6 empty] | TORT-2 (2) | 6627 | 2205.45 | 5.2321 | 92.9316
[6 empty] | TORT-2 (3) | 5421.3 | 999.75 | 1.9336 | 34.3443
[7 empty] | Média |  | 2.8466 | 50.5611
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 3240.5 | 3240.5 | 60.9613 | 609.613
Vazão 3,0 mL/min com equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 22.5894 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 27.0952 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 62.0562 | 5.0839 | 101.6783 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 101.0162 | 10.021 | 100.2099 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 183.5779 | 16.6151 | 110.7675
30 | 316.6204 | 30.0963 | 100.321 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 506.7603 | 49.8519 | 99.7038 |  |  | NIST 1640a (1) | 468.4 | 468.4 | 426.932 | 2137.8669
[6 empty] | DORM-4 (1) | 416.2 | -149.6 | -2.2694 | -63.7459
[6 empty] | DORM-4 (2) | 519.4 | -46.4 | -0.87331 | -24.5312
[6 empty] | DORM-4 (3) | 588.8 | 23 | 0.0655 | 1.8399
[7 empty] | Média |  | -1.0257 | -28.8124
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (1) | 897.6 | 331.8 | 4.2315 | 50.9824
|  |  |  | 572.4 |  | DOLT-5 (2) | 1062.8 | 497 | 6.4604 | 77.8356
|  |  |  | 559.2 |  | DOLT-5 (3) | 1051.2 | 485.4 | 6.3039 | 75.9501
|  |  |  | Média: | 565.8 |  | Média |  | 5.6653 | 68.256
[6 empty] | TORT-2 (1) | 932.7 | 366.9 | 4.6864 | 83.2402
[6 empty] | TORT-2 (2) | 1227.1 | 661.3 | 8.6426 | 153.5097
[6 empty] | TORT-2 (3) | 957.9 | 392.1 | 5.0251 | 89.2552
[7 empty] | Média |  | 6.118 | 108.6684
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 460.1 | 460.1 | 44.8977 | 448.9775
Vazão 3,5 mL/min com equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 3.4688 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 4.1619 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 9.4158 | 5.0816 | 101.631 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 22.4032 | 10.8555 | 108.5547 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 35.1482 | 16.0001 | 106.6672
30 | 68.8827 | 30.7945 | 102.6484 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 108.0554 | 49.7425 | 99.4849 |  |  | NIST 1640a (1) | 64.3 | 64.3 | 290.4211 | 1454.287
[6 empty] | DORM-4 (1) | 88.4 | 20.9 | 1.181 | 33.1738
[6 empty] | DORM-4 (2) | 94 | 26.5 | 1.5276 | 42.9097
[6 empty] | DORM-4 (3) | 106.5 | 39 | 2.3012 | 64.6416
[7 empty] | Média |  | 1.6699 | 46.9084
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (1) | 200.2 | 132.7 | 8.0791 | 97.3381
|  |  |  | 67.8 |  | DOLT-5 (2) | 229.3 | 161.8 | 9.8754 | 118.9802
|  |  |  | 67.2 |  | DOLT-5 (3) | 216.4 | 148.9 | 9.0791 | 109.3863
|  |  |  | Média: | 67.5 |  | Média |  | 9.0112 | 108.5682
[6 empty] | TORT-2 (1) | 187 | 119.5 | 7.2354 | 128.5156
[6 empty] | TORT-2 (2) | 239.5 | 172 | 10.4633 | 185.849
[6 empty] | TORT-2 (3) | 192.6 | 125.1 | 7.5797 | 134.6311
[7 empty] | Média |  | 8.4262 | 149.6652
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 80.8 | 80.8 | 36.7115 | 367.1154
Vazão 4,0 mL/min com equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 0.56084 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 1.255 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 2.1619 | 4.7851 | 95.7013 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 6.1629 | 10.9064 | 109.0637 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 7.9481 | 14.7721 | 98.4806
30 | 15.6011 | 30.0211 | 100.0703 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 25.3884 | 49.8514 | 99.7028 |  |  | NIST 1640a (1) | 9.8 | 9.8 | 185.8125 | 930.458
[6 empty] | DORM-4 (1) | 20.7 | 11.3 | 2.8744 | 80.7412
[6 empty] | DORM-4 (2) | 26.5 | 17.1 | 4.4218 | 124.2073
[6 empty] | DORM-4 (3) | 27.5 | 18.1 | 4.6886 | 131.7015
[7 empty] | Média |  | 3.9949 | 112.2167
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (1) | 52.9 | 43.5 | 11.4346 | 137.7667
|  |  |  | 9.7 |  | DOLT-5 (2) | 54.5 | 45.1 | 11.8604 | 142.896
|  |  |  | 9.1 |  | DOLT-5 (3) | 54.7 | 45.3 | 11.9136 | 143.5371
|  |  |  | Média: | 9.4 |  | Média |  | 11.7362 | 141.3999
[6 empty] | TORT-2 (1) | 41 | 31.6 | 8.2354 | 146.2777
[6 empty] | TORT-2 (2) | 53.1 | 43.7 | 11.4423 | 203.2373
[6 empty] | TORT-2 (3) | 40.5 | 31.1 | 8.1029 | 143.924
[7 empty] | Média |  | 9.2602 | 164.4797
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 18 | 18 | 35.0108 | 350.1082
Vazão 4,5 mL/min com equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 1.7608 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 0.74917 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 2.4021 | 7.5971 | 151.9416 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 1.5217 | 152.9401 | 1529.4008 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 2.455 | 23.8513 | 159.0089
30 | 3.8688 | 35.9006 | 119.6686 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 6.401 | 56.9804 | 113.9607 |  |  | NIST 1640a (1) | 2.3 | 2.3 | 114.4545 | 573.1324
[6 empty] | DORM-4 (1) | 5 | 2.6 | 1.9275 | 54.1441
[6 empty] | DORM-4 (2) | 6.6 | 4.2 | 4.0795 | 114.5939
[6 empty] | DORM-4 (3) | 7.8 | 5.4 | 5.6936 | 159.9313
[7 empty] | Média |  | 3.9002 | 109.5564
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (1) | 14.8 | 12.4 | 15.0685 | 181.548
|  |  |  | 2.1 |  | DOLT-5 (2) | 15.2 | 12.8 | 15.6051 | 188.0127
|  |  |  | 2.7 |  | DOLT-5 (3) | 14.3 | 11.9 | 14.3978 | 173.467
|  |  |  | Média: | 2.4 |  | Média |  | 15.0238 | 181.0092
[6 empty] | TORT-2 (1) | 13.9 | 11.5 | 13.8062 | 245.2253
[6 empty] | TORT-2 (2) | 14.6 | 12.2 | 14.7415 | 261.8377
[6 empty] | TORT-2 (3) | 11.7 | 9.3 | 10.8667 | 193.0149
[7 empty] | Média |  | 13.1381 | 233.3593
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 5.6 | 5.6 | 44.7788 | 447.7879
Vazão 5,0 mL/min com equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 1.2285 |  | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 0.90792 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 0.72167 | 4.616 | 92.3204 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 0.77563 | 7.7283 | 77.2835 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 0.98834 | 7.6737 | 51.1581
30 | 1.655 | 295.3319 | 984.4396 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 2.1883 | 72.2985 | 144.597 |  |  | NIST 1640a (1) | 1.5 | 1.5 | 269.8084 | 1351.0687
[6 empty] | DORM-4 (1) | 3.5 | 1 | 1.0418 | 29.2634
[6 empty] | DORM-4 (2) | 2.9 | 0.4 | -2.0193 | -56.7212
[6 empty] | DORM-4 (3) | 4 | 1.5 | 3.5927 | 100.9173
[7 empty] | Média |  | 0.87172 | 24.4865
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (1) | 4.2 | 1.7 | 4.7534 | 57.2699
|  |  |  | 2.5 |  | DOLT-5 (2) | 4.3 | 1.8 | 5.2622 | 63.4002
|  |  |  | 2.5 |  | DOLT-5 (3) | 5.4 | 2.9 | 10.8592 | 130.8343
|  |  |  | Média: | 2.5 |  | Média |  | 6.9583 | 83.8348
[6 empty] | TORT-2 (1) | 3.7 | 1.2 | 2.0485 | 36.3853
[6 empty] | TORT-2 (2) | 5.7 | 3.2 | 12.1845 | 216.4212
[6 empty] | TORT-2 (3) | 5.3 | 2.8 | 10.1573 | 180.4141
[7 empty] | Média |  | 8.1301 | 144.4069
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 2.8 | 2.8 | 76.7893 | 767.8927

## Isótopo 80 KED sem equação
Vazão 0,5 mL/min sem equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 2578450.8009 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 2804574.2965 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 3151872.0271 | 4.8199 | 96.3973 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 3481370.3709 | 9.3849 | 93.8491 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 3814558.3721 | 14.1493 | 94.3285
30 | 4137936.0389 | 25.1898 | 83.9661 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 4360437.7911 | 40.134 | 80.268 |  |  | NIST 1640a (1) | 4826503.5 | 4826503.5 | 543.0204 | 2719.1809
[6 empty] | DORM-4 (1) | 5402664.1 | -1239507.45 | -16.7831 | -471.4342
[6 empty] | DORM-4 (2) | 5685899.2 | -956272.35 | -15.6618 | -439.9384
[6 empty] | DORM-4 (3) | 6123587.4 | -518584.15 | -13.9291 | -391.2674
[7 empty] | Média |  | -15.458 | -434.2134
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 6611032.6 | -31138.95 | -11.9676 | -144.1878
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 7038963.4 | 396791.85 | -10.278 | -123.8316
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (3) | 7175273 | 533101.45 | -9.7398 | -117.3475
|  |  |  | 6771552.2 |  |  | Média |  | -10.6618 | -128.4556
|  |  |  | 6512790.9 |  | TORT-2 (1) | 7000995.6 | 358824.05 | -10.3865 | -184.4857
|  |  |  | Média: | 6642171.55 | TORT-2 (2) | 6875928 | 233756.45 | -10.8784 | -193.2217
[6 empty] | TORT-2 (3) | 6631497.5 | -10674.05 | -11.8396 | -210.2951
[7 empty] | Média |  | -11.0348 | -196.0009
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 4986420.9 | 4986420.9 | 59.0564 | 590.5639
Vazão 1,0 mL/min sem equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 241086.8907 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 253808.9554 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 318003.4717 | 5.0335 | 100.6698 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 377171.2568 | 9.7527 | 97.5266 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 441164.6728 | 14.7558 | 98.3717
30 | 507710.7497 | 26.144 | 87.1468 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 560392.5991 | 41.6984 | 83.3968 |  |  | NIST 1640a (1) | 737414.6 | 737414.6 | 710.9081 | 3559.8804
[6 empty] | DORM-4 (1) | 703550.9 | -301680.3 | -12.2574 | -344.3083
[6 empty] | DORM-4 (2) | 766614.1 | -238617.1 | -10.939 | -307.2743
[6 empty] | DORM-4 (3) | 836553.9 | -168677.3 | -9.4768 | -266.2019
[7 empty] | Média |  | -10.891 | -305.9282
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (1) | 931579.3 | -73651.9 | -7.4703 | -90.0033
|  |  |  | 1011610.8 |  | DOLT-5 (2) | 993090.1 | -12141.1 | -6.1877 | -74.551
|  |  |  | 998851.6 |  | DOLT-5 (3) | 1034368.9 | 29137.7 | -5.327 | -64.1812
|  |  |  | Média: | 1005231.2 |  | Média |  | -6.3283 | -76.2452
[6 empty] | TORT-2 (1) | 1013603.1 | 8371.9 | -5.7372 | -101.9035
[6 empty] | TORT-2 (2) | 1073761.9 | 68530.7 | -4.4878 | -79.7121
[6 empty] | TORT-2 (3) | 978261.9 | -26969.3 | -6.4711 | -114.9401
[7 empty] | Média |  | -5.5654 | -98.8519
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 718736.8 | 718736.8 | 68.1583 | 681.5829
Vazão 1,5 mL/min sem equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 28087.587 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 28884.7723 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 41502.3342 | 5.1389 | 102.7785 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 52864.9761 | 9.8907 | 98.9071 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 66353.7543 | 15.0976 | 100.6509
30 | 82324.3961 | 26.9596 | 89.8652 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 95629.4113 | 42.9855 | 85.971 |  |  | NIST 1640a (1) | 148515.1 | 148515.1 | 827.5769 | 4144.1007
[6 empty] | DORM-4 (1) | 120109 | -77067.45 | -10.8243 | -304.0531
[6 empty] | DORM-4 (2) | 135055.4 | -62121.05 | -9.377 | -263.3982
[6 empty] | DORM-4 (3) | 149635 | -47541.45 | -7.9652 | -223.7411
|  |  |  | Branco digestão |  |  | Média |  | -9.3888 | -263.7308
|  |  |  | 196626.2 |  | DOLT-5 (1) | 174651.3 | -22525.15 | -5.528 | -66.6029
|  |  |  | 197726.7 |  | DOLT-5 (2) | 188050.3 | -9126.15 | -4.234 | -51.0123
|  |  |  | Média: | 197176.45 | DOLT-5 (3) | 197003.8 | -172.65 | -3.3693 | -40.5942
[7 empty] | Média |  | -4.3771 | -52.7365
[6 empty] | TORT-2 (1) | 194688.8 | -2487.65 | -3.5786 | -63.5637
[6 empty] | TORT-2 (2) | 222545.8 | 25369.35 | -0.89899 | -15.9678
[6 empty] | TORT-2 (3) | 194577.9 | -2598.55 | -3.5893 | -63.7532
[7 empty] | Média |  | -2.689 | -47.7616
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 136937.1 | 136937.1 | 74.3379 | 743.3794
Vazão 2,0 mL/min sem equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 2760.4 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 2802.4082 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 4732.784 | 5.1779 | 103.5589 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 6524.6897 | 9.9754 | 99.7544 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 8914.3805 | 15.4447 | 102.9649
30 | 12134.7526 | 27.8501 | 92.8336 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 15278.4331 | 44.8478 | 89.6956 |  |  | NIST 1640a (1) | 24698 | 24698 | 825.503 | 4133.7154
[6 empty] | DORM-4 (1) | 18174.6 | -13643.5 | -8.9136 | -250.3811
[6 empty] | DORM-4 (2) | 20696.8 | -11121.3 | -7.6041 | -213.599
[6 empty] | DORM-4 (3) | 23393.5 | -8424.6 | -6.2041 | -174.2722
[7 empty] | Média |  | -7.5739 | -212.7508
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (1) | 29075.2 | -2742.9 | -3.2457 | -39.1048
|  |  |  | 31495.1 |  | DOLT-5 (2) | 31732.7 | -85.4 | -1.8697 | -22.5262
|  |  |  | 32141.1 |  | DOLT-5 (3) | 33264.8 | 1446.7 | -1.0764 | -12.9684
|  |  |  | Média: | 31818.1 |  | Média |  | -2.0639 | -24.8665
[6 empty] | TORT-2 (1) | 32297.7 | 479.6 | -1.5709 | -27.9018
[6 empty] | TORT-2 (2) | 39397.6 | 7579.5 | 2.0908 | 37.1364
[6 empty] | TORT-2 (3) | 32990.5 | 1172.4 | -1.2136 | -21.5554
[7 empty] | Média |  | -0.23122 | -4.1069
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 22145.3 | 22145.3 | 72.5975 | 725.9747
Vazão 2,5 mL/min sem equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 240.802 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 256.1356 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 510.9425 | 5.1416 | 102.8326 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 802.5559 | 10.1354 | 101.3535 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 1159.3804 | 15.5292 | 103.528
30 | 1845.8526 | 29.1367 | 97.1223 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 2607.438 | 47.4097 | 94.8194 |  |  | NIST 1640a (1) | 3570.2 | 3570.2 | 677.6089 | 3393.1341
[6 empty] | DORM-4 (1) | 2684.3 | -1739.1 | -5.5978 | -157.2426
[6 empty] | DORM-4 (2) | 3041.9 | -1381.5 | -4.6131 | -129.5811
[6 empty] | DORM-4 (3) | 3508.4 | -915 | -3.3285 | -93.4959
[7 empty] | Média |  | -4.5131 | -126.7732
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (1) | 4920.3 | 496.9 | 0.55811 | 6.7242
|  |  |  | 4394.5 |  | DOLT-5 (2) | 5435.7 | 1012.3 | 1.9736 | 23.7787
|  |  |  | 4452.3 |  | DOLT-5 (3) | 5574 | 1150.6 | 2.3535 | 28.355
|  |  |  | Média: | 4423.4 |  | Média |  | 1.6284 | 19.6193
[6 empty] | TORT-2 (1) | 5219.9 | 796.5 | 1.3755 | 24.431
[6 empty] | TORT-2 (2) | 6629.7 | 2206.3 | 5.2321 | 92.9317
[6 empty] | TORT-2 (3) | 5424.5 | 1001.1 | 1.9352 | 34.3723
[7 empty] | Média |  | 2.8476 | 50.5783
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 3242.2 | 3242.2 | 60.9776 | 609.7758
Vazão 3,0 mL/min sem equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 22.9334 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 27.3334 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 62.4001 | 5.0866 | 101.7317 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 101.3337 | 10.0214 | 100.2137 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 184.0012 | 16.6193 | 110.7954
30 | 317.0702 | 30.0973 | 100.3243 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 507.3424 | 49.8547 | 99.7093 |  |  | NIST 1640a (1) | 469.2 | 469.2 | 457.6566 | 2291.7207
[6 empty] | DORM-4 (1) | 417.1 | -149.45 | -1.2203 | -34.2782
[6 empty] | DORM-4 (2) | 520.3 | -46.25 | -0.93612 | -26.2954
[6 empty] | DORM-4 (3) | 589.9 | 23.35 | -0.74445 | -20.9116
[7 empty] | Média |  | -0.96696 | -27.1618
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (1) | 898.7 | 332.15 | 4.2298 | 50.9617
|  |  |  | 573.2 |  | DOLT-5 (2) | 1063.8 | 497.25 | 6.456 | 77.7831
|  |  |  | 559.9 |  | DOLT-5 (3) | 1052.2 | 485.65 | 6.2996 | 75.8986
|  |  |  | Média: | 566.55 |  | Média |  | 5.6618 | 68.2145
[6 empty] | TORT-2 (1) | 934 | 367.45 | 4.6871 | 83.2527
[6 empty] | TORT-2 (2) | 1228.3 | 661.75 | 8.6397 | 153.4576
[6 empty] | TORT-2 (3) | 959.5 | 392.95 | 5.0296 | 89.3357
[7 empty] | Média |  | 6.1188 | 108.682
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 461.1 | 461.1 | 44.9432 | 449.4324
Vazão 3,5 mL/min sem equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 3.7333 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 4.4 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 9.7333 | 5.087 | 101.7391 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 22.8 | 10.8542 | 108.5422 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 35.3334 | 15.9515 | 106.3433
30 | 69.2002 | 30.7968 | 102.6558 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 108.2671 | 49.7216 | 99.4433 |  |  | NIST 1640a (1) | 64.9 | 64.9 | 291.9908 | 1462.1472
[6 empty] | DORM-4 (1) | 88.8 | 20.8 | -0.75148 | -21.1089
[6 empty] | DORM-4 (2) | 94.7 | 26.7 | -0.73523 | -20.6525
[6 empty] | DORM-4 (3) | 107.1 | 39.1 | -0.70108 | -19.6933
[7 empty] | Média |  | -0.72926 | -20.4849
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (1) | 200.8 | 132.8 | 8.071 | 97.2409
|  |  |  | 68.3 |  | DOLT-5 (2) | 230 | 162 | 9.8743 | 118.9675
|  |  |  | 67.7 |  | DOLT-5 (3) | 217.3 | 149.3 | 9.09 | 109.5179
|  |  |  | Média: | 68 |  | Média |  | 9.0118 | 108.5754
[6 empty] | TORT-2 (1) | 187.9 | 119.9 | 7.2455 | 128.6939
[6 empty] | TORT-2 (2) | 240.3 | 172.3 | 10.4687 | 185.9447
[6 empty] | TORT-2 (3) | 193.1 | 125.1 | 7.5653 | 134.3753
[7 empty] | Média |  | 8.4265 | 149.6713
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 81.5 | 81.5 | 36.9186 | 369.1857
Vazão 4,0 mL/min sem equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 0.66667 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 1.4667 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 2.4 | 4.7606 | 95.2113 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 6.5333 | 10.8493 | 108.4932 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 8.1333 | 14.5492 | 96.9948
30 | 15.7333 | 29.8171 | 99.3904 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 25.6 | 49.7791 | 99.5582 |  |  | NIST 1640a (1) | 10.1 | 10.1 | 187.706 | 939.9401
[6 empty] | DORM-4 (1) | 21.1 | 11.35 | 2.8332 | 79.5835
[6 empty] | DORM-4 (2) | 27.1 | 17.35 | 4.4352 | 124.5845
[6 empty] | DORM-4 (3) | 27.9 | 18.15 | 4.6488 | 130.5846
[7 empty] | Média |  | 3.9724 | 111.5842
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (1) | 53.7 | 43.95 | 11.5069 | 138.6376
|  |  |  | 10 |  | DOLT-5 (2) | 55.1 | 45.35 | 11.8797 | 143.1293
|  |  |  | 9.5 |  | DOLT-5 (3) | 55.2 | 45.45 | 11.9064 | 143.4501
|  |  |  | Média: | 9.75 |  | Média |  | 11.7643 | 141.739
[6 empty] | TORT-2 (1) | 41.5 | 31.75 | 8.2253 | 146.0982
[6 empty] | TORT-2 (2) | 53.6 | 43.85 | 11.4347 | 203.1036
[6 empty] | TORT-2 (3) | 41.5 | 31.75 | 8.2253 | 146.0982
[7 empty] | Média |  | 9.2951 | 165.1
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 18.4 | 18.4 | 35.4139 | 354.1388
Vazão 4,5 mL/min sem equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 1.8667 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 1.0667 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 2.6667 | 6.5 | 130 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 1.7333 | -9 | -90 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 2.6667 | 20.25 | 135
30 | 4.1333 | 34.6368 | 115.456 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 6.5333 | 55.5351 | 111.0702 |  |  | NIST 1640a (1) | 2.5 | 2.5 | 112.3313 | 562.5002
[6 empty] | DORM-4 (1) | 5.9 | 3.1 | 2.3123 | 64.951
[6 empty] | DORM-4 (2) | 7.3 | 4.5 | 4.2184 | 118.4935
[6 empty] | DORM-4 (3) | 8.4 | 5.6 | 5.716 | 160.5627
[7 empty] | Média |  | 4.0822 | 114.6691
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (1) | 15.5 | 12.7 | 15.3419 | 184.8422
|  |  |  | 2.4 |  | DOLT-5 (2) | 15.7 | 12.9 | 15.6135 | 188.1143
|  |  |  | 3.2 |  | DOLT-5 (3) | 14.8 | 12 | 14.3914 | 173.3901
|  |  |  | Média: | 2.8 |  | Média |  | 15.1156 | 182.1155
[6 empty] | TORT-2 (1) | 14.3 | 11.5 | 13.658 | 242.5935
[6 empty] | TORT-2 (2) | 15.1 | 12.3 | 14.74 | 261.8121
[6 empty] | TORT-2 (3) | 12.4 | 9.6 | 11.0883 | 196.9494
[7 empty] | Média |  | 13.1621 | 233.785
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 5.9 | 5.9 | 45.9949 | 459.9489
Vazão 5,0 mL/min sem equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 1.4667 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 1.0667 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 0.93333 | 4.5217 | 90.4348 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 1.0667 | 7.1321 | 71.3208 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 1.2 | 8.4578 | 56.3855
30 | 1.8667 | 536.1435 | 1787.1449 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 2.4 | 73.549 | 147.098 |  |  | NIST 1640a (1) | 1.9 | 1.9 | 340.0769 | 1702.939
[6 empty] | DORM-4 (1) | 4 | 1.2 | 0.94336 | 26.4988
[6 empty] | DORM-4 (2) | 3.5 | 0.7 | -1.6173 | -45.4306
[6 empty] | DORM-4 (3) | 4.5 | 1.7 | 3.504 | 98.4283
[7 empty] | Média |  | 0.94336 | 26.4988
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (1) | 4.7 | 1.9 | 4.5163 | 54.4132
|  |  |  | 2.8 |  | DOLT-5 (2) | 4.8 | 2 | 5.0271 | 60.5671
|  |  |  | 2.8 |  | DOLT-5 (3) | 6 | 3.2 | 11.1564 | 134.4145
|  |  |  | Média: | 2.8 |  | Média |  | 6.8999 | 83.1316
[6 empty] | TORT-2 (1) | 4.1 | 1.3 | 1.4459 | 25.6815
[6 empty] | TORT-2 (2) | 6 | 3.2 | 11.1121 | 197.3735
[6 empty] | TORT-2 (3) | 5.7 | 2.9 | 9.5859 | 170.2642
[7 empty] | Média |  | 7.3813 | 131.1064
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 3.1 | 3.1 | 80.1615 | 801.6154

## Modo Padrão Isótopo 82
Padrão Se 82 com equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 45.8 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 988.7 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 2787.7 | 4.865 | 9.946 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 5535.9 | 9.946 | 99.46 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 7970.2 | 14.762 | 98.4133
30 | 15039.3 | 29.389 | 97.9633 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 23386 | 48.497 | 96.994 |  |  | NIST 1640a (1) | 737.5 | 737.5 | 3.2256 | 16.1525
[6 empty] | DORM-4 (1) | 12237.4 | 12077 | 3.2884 | 92.3712
[6 empty] | DORM-4 (2) | 11733.2 | 11733.2 | 3.19 | 89.6072
[6 empty] | DORM-4 (3) | 12049.6 | 12049.6 | 3.2806 | 92.151
|  |  |  | Branco digestão |  |  | Média |  | 3.253 | 91.3765
|  |  |  | 225 |  | DOLT-5 (1) | 26319.8 | 26159.4 | 7.2995 | 87.9456
|  |  |  | 95.8 |  | DOLT-5 (2) | 28820.7 | 28660.3 | 8.0134 | 96.5465
|  |  |  | Média: | 160.4 | DOLT-5 (3) | 25451.9 | 25291.5 | 7.0517 | 84.9608
[7 empty] | Média |  | 7.4549 | 89.8176
[6 empty] | TORT-2 (1) | 18568.1 | 18407.7 | 5.0666 | 89.9927
[6 empty] | TORT-2 (2) | 15264 | 15103.6 | 4.1272 | 73.3069
[6 empty] | TORT-2 (3) | 15445 | 15284.6 | 4.1786 | 74.2209
[7 empty] | Média |  | 4.4575 | 79.1735
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 3628.8 | 3628.8 | 6.5372 | 65.3721
Padrão Se 82 sem equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 639.7 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 1537.8 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 3353.6 | 4.877 | 97.54 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 6095.8 | 9.959 | 99.59 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 8544.7 | 14.79 | 98.6
30 | 15603 | 29.409 | 98.03 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 23965.3 | 48.533 | 97.066 |  |  | NIST 1640a (1) | 1241.9 | 1241.9 | 1.8716 | 9.3722
[6 empty] | DORM-4 (1) | 12924 | 12117.35 | 3.1367 | 88.1096
[6 empty] | DORM-4 (2) | 12425.8 | 11619.15 | 2.9942 | 84.1054
[6 empty] | DORM-4 (3) | 12747 | 11940.35 | 3.0861 | 86.687
[7 empty] | Média |  | 3.0723 | 86.3007
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (1) | 27071.5 | 26264.85 | 7.1656 | 86.3329
|  |  |  | 873.5 |  | DOLT-5 (2) | 29555.1 | 28748.45 | 7.8744 | 94.8719
|  |  |  | 739.8 |  | DOLT-5 (3) | 26180.2 | 25373.55 | 6.9113 | 83.2684
|  |  |  | Média: | 806.65 |  | Média |  | 7.3171 | 88.1577
[6 empty] | TORT-2 (1) | 19299.8 | 18493.15 | 4.9282 | 87.5345
[6 empty] | TORT-2 (2) | 16151.4 | 15344.75 | 4.0333 | 71.6395
[6 empty] | TORT-2 (3) | 15994.4 | 15187.75 | 3.9887 | 70.8468
[7 empty] | Média |  | 4.3167 | 76.6736
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 4153.4 | 4153.4 | 6.4435 | 64.4348

## Isótopo 82 KED com equação
Vazão 0,5 mL/min com equação | [6 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 117.7 | 0 | - |  |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 533.2 | 1 | 100 |  |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 1331.1 | 4.867 | 97.34 |  |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 2567 | 9.963 | 99.63 |  |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 3668.8 | 14.796 | 98.64
30 | 7130.1 | 29.776 | 99.2533 |  |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 11299.5 | 49.131 | 98.262 |  |  |  | NIST 1640a (1) | 475.4 | 475.4 | 9.2686 | 46.4126
[7 empty] | DORM-4 (1) | 7209.1 | 7042.05 | 4.0422 | 113.5436
[7 empty] | DORM-4 (2) | 7221 | 7053.95 | 4.0493 | 113.7431
[7 empty] | DORM-4 (3) | 7521.9 | 7354.85 | 4.2288 | 118.7871
[8 empty] | Média |  | 4.1067 | 115.3579
[7 empty] | DOLT-5 (1) | 15432.2 | 15265.15 | 8.9256 | 107.5377
[7 empty] | DOLT-5 (2) | 17434.3 | 17267.25 | 10.1172 | 121.8944
|  |  |  | Branco digestão |  |  | DOLT-5 (3) | 15653 | 15485.95 | 9.057 | 109.121
|  |  |  | 199.3 |  |  |  | Média |  | 9.3666 | 112.851
|  |  |  | 134.8 |  |  | TORT-2 (1) | 13483.9 | 13316.85 | 7.7352 | 137.3929
|  |  |  | Média: | 167.05 |  | TORT-2 (2) | 11076 | 10908.95 | 6.3078 | 112.0387
[7 empty] | TORT-2 (3) | 12334.6 | 12167.55 | 7.0539 | 125.2913
[8 empty] | Média |  | 7.0323 | 124.9077
[7 empty] | Ponto 10 ppb | 2369 | 2369 | 9.4134 | 94.1339
Vazão 1,0 mL/min com equação | [6 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 27.4 | 0 | - |  |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 197.6 | 1 | 100 |  |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 556.5 | 4.886 | 97.72 |  |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 1168.8 | 10.107 | 101.07 |  |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 1754.9 | 15.105 | 100.7
30 | 3486.4 | 30.068 | 100.2267 |  |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 5633.9 | 49.571 | 99.142 |  |  |  | NIST 1640a (1) | 245 | 245 | 17.4418 | 87.34
[7 empty] | DORM-4 (1) | 3393.5 | 3324 | 3.8775 | 108.9198
[7 empty] | DORM-4 (2) | 3453.1 | 3383.6 | 3.9481 | 110.9019
[7 empty] | DORM-4 (3) | 3660.5 | 3591 | 4.1937 | 117.7992
[8 empty] | Média |  | 4.0064 | 112.5403
|  |  |  | Branco digestão |  |  | DOLT-5 (1) | 7718.9 | 7649.4 | 8.9746 | 108.1275
|  |  |  | 86 |  |  | DOLT-5 (2) | 8777.6 | 8708.1 | 10.2247 | 123.1889
|  |  |  | 53 |  |  | DOLT-5 (3) | 7940.7 | 7871.2 | 9.2365 | 111.2829
|  |  |  | Média: | 69.5 |  |  | Média |  | 9.4786 | 114.1998
[7 empty] | TORT-2 (1) | 6590.8 | 6521.3 | 7.6122 | 135.2082
[7 empty] | TORT-2 (2) | 5822 | 5752.5 | 6.708 | 119.1482
[7 empty] | TORT-2 (3) | 6004.4 | 5934.9 | 6.9226 | 122.9585
[8 empty] | Média |  | 7.0809 | 125.7716
[7 empty] | Ponto 10 ppb | 1248.9 | 1248.9 | 10.6701 | 106.7012
Vazão 1,5 mL/min com equação | [6 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 5.8 | 0 | - |  |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 66.3 | 1 | 100 |  |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 207.7 | 4.906 | 98.12 |  |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 431.6 | 10.07 | 100.7 |  |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 695.3 | 15.444 | 102.96
30 | 1402.1 | 30.347 | 101.1567 |  |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 2334.1 | 50.199 | 100.398 |  |  |  | NIST 1640a (1) | 114.4 | 114.4 | 25.8784 | 129.5865
[7 empty] | DORM-4 (1) | 1372.9 | 1353.85 | 3.8751 | 108.8505
[7 empty] | DORM-4 (2) | 1448 | 1428.95 | 4.089 | 114.8595
[7 empty] | DORM-4 (3) | 1213.6 | 1194.55 | 3.4213 | 96.1046
|  |  |  | Branco digestão |  |  |  | Média |  | 3.7951 | 106.6049
|  |  |  | 20.5 |  |  | DOLT-5 (1) | 3236.3 | 3217.25 | 9.1585 | 110.3429
|  |  |  | 17.6 |  |  | DOLT-5 (2) | 3752.8 | 3733.75 | 10.6258 | 128.0213
|  |  |  | Média: | 19.05 |  | DOLT-5 (3) | 3398.6 | 3379.55 | 9.6195 | 115.898
[8 empty] | Média |  | 9.8013 | 118.0874
[7 empty] | TORT-2 (1) | 2753.3 | 2734.25 | 7.7554 | 137.7518
[7 empty] | TORT-2 (2) | 2544.7 | 2525.65 | 7.1652 | 127.2677
[7 empty] | TORT-2 (3) | 2557.8 | 2538.75 | 7.2022 | 127.9261
[8 empty] | Média |  | 7.3743 | 130.9819
[7 empty] | Ponto 10 ppb | 562.5 | 562.5 | 12.1735 | 121.7348
Vazão 2,0 mL/min com equação | [6 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 3.1 | 0 | - |  |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 20.6 | 1 | 100 |  |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 63.3 | 4.914 | 98.28 |  |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 137.8 | 10.192 | 101.92 |  |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 241.8 | 15.973 | 106.4867
30 | 484.7 | 30.594 | 101.98 |  |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 840.2 | 51.017 | 102.034 |  |  |  | NIST 1640a (1) | 46.8 | 46.8 | 34.2345 | 171.4296
[7 empty] | DORM-4 (1) | 512 | 504.05 | 4.0759 | 114.4914
[7 empty] | DORM-4 (2) | 507.7 | 499.75 | 4.0419 | 113.5351
[7 empty] | DORM-4 (3) | 570.1 | 562.15 | 4.5359 | 127.4121
[8 empty] | Média |  | 4.2179 | 118.4796
|  |  |  | Branco digestão |  |  | DOLT-5 (1) | 1218.1 | 1210.15 | 9.6404 | 116.1495
|  |  |  | 14 |  |  | DOLT-5 (2) | 1403.8 | 1395.85 | 11.1067 | 133.8155
|  |  |  | 1.9 |  |  | DOLT-5 (3) | 1275.8 | 1267.85 | 10.096 | 121.6386
|  |  |  | Média: | 7.95 |  |  | Média |  | 10.281 | 123.8678
[7 empty] | TORT-2 (1) | 992 | 984.05 | 7.824 | 138.969
[7 empty] | TORT-2 (2) | 976.5 | 968.55 | 7.7021 | 136.8038
[7 empty] | TORT-2 (3) | 954.5 | 946.55 | 7.529 | 133.7306
[8 empty] | Média |  | 7.685 | 136.5012
[7 empty] | Ponto 10 ppb | 562.5 | 562.5 | 34.0852 | 340.852
Vazão 2,5 mL/min com equação | [6 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | -0.7 | 0 | - |  |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 7.8 | 1 | 100 |  |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 19 | 4.786 | 95.72 |  |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 46.2 | 10.258 | 102.58 |  |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 66.4 | 14.874 | 99.16
30 | 154.6 | 31.13 | 103.7667 |  |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 256.5 | 50.505 | 101.01 |  |  |  | NIST 1640a (1) | 14.6 | 14.6 | 35.0448 | 175.4873
[7 empty] | DORM-4 (1) | 159 | 153.6 | 4.0422 | 113.5457
[7 empty] | DORM-4 (2) | 173 | 167.6 | 4.4024 | 123.6617
[7 empty] | DORM-4 (3) | 182.6 | 177.2 | 4.6493 | 130.5984
[8 empty] | Média |  | 4.3646 | 122.6019
|  |  |  | Branco digestão |  |  | DOLT-5 (1) | 397.1 | 391.7 | 10.14 | 122.1689
|  |  |  | 6.3 |  |  | DOLT-5 (2) | 464.9 | 459.5 | 11.8794 | 143.1259
|  |  |  | 4.5 |  |  | DOLT-5 (3) | 426.5 | 421.1 | 10.8943 | 131.2564
|  |  |  | Média: | 5.4 |  |  | Média |  | 10.9713 | 132.1837
[7 empty] | TORT-2 (1) | 334.9 | 329.5 | 8.5104 | 151.1608
[7 empty] | TORT-2 (2) | 343 | 337.6 | 8.7173 | 154.8372
[7 empty] | TORT-2 (3) | 321.6 | 316.2 | 8.1705 | 145.1242
[8 empty] | Média |  | 8.4661 | 150.3741
[7 empty] | Ponto 10 ppb | 71 | 71 | 14.4001 | 144.0009
5
Vazão 3,0 mL/min com equação | [6 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 0.5 | 0 | - |  |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 2 | 1 | 100 |  |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 4.4 | 4.832 | 96.64 |  |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 11.6 | 10.606 | 106.06 |  |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 17 | 15.291 | 101.94
30 | 40.9 | 31.757 | 105.8567 |  |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 71 | 51.692 | 103.384 |  |  |  | NIST 1640a (1) | 3.8 | 3.8 | 37.3711 | 187.1363
[7 empty] | DORM-4 (1) | 45 | 43.75 | 4.2338 | 118.9269
[7 empty] | DORM-4 (2) | 47.4 | 46.15 | 4.4583 | 125.2317
[7 empty] | DORM-4 (3) | 60 | 58.75 | 5.6366 | 158.332
[8 empty] | Média |  | 4.7762 | 134.1636
|  |  |  | Branco digestão |  |  | DOLT-5 (1) | 113.4 | 112.15 | 10.6024 | 127.7401
|  |  |  | 0.7 |  |  | DOLT-5 (2) | 163.1 | 161.85 | 15.2381 | 183.5915
|  |  |  | 1.8 |  |  | DOLT-5 (3) | 132 | 130.75 | 12.3373 | 148.6422
|  |  |  | Média: | 1.25 |  |  | Média |  | 12.7259 | 153.3246
[7 empty] | TORT-2 (1) | 101.7 | 100.45 | 9.4734 | 168.2663
[7 empty] | TORT-2 (2) | 109.7 | 108.45 | 10.2166 | 181.4674
[7 empty] | TORT-2 (3) | 93.3 | 92.05 | 8.693 | 154.4051
[8 empty] | Média |  | 9.461 | 168.0463
[7 empty] | Ponto 10 ppb | 24.4 | 24.4 | 18.2054 | 182.0544
Vazão 3,5 mL/min com equação | [6 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 0.7 | 0 | - |  |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 1.5 | 1 | 100 |  |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 0.9 | 3.239 | 64.78 |  |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 1.9 | 10.698 | 106.98 |  |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 4.4 | 18.704 | 124.6933
30 | 8.5 | 32.146 | 107.1533 |  |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 18.5 | 55.878 | 111.756 |  |  |  | NIST 1640a (1) | 1.6 | 1.6 | 55.2683 | 276.7566
[7 empty] | DORM-4 (1) | 13.5 | 13.7 | 5.3591 | 150.5373
[7 empty] | DORM-4 (2) | 14.5 | 14.7 | 5.7412 | 161.27
[7 empty] | DORM-4 (3) | 15.6 | 15.8 | 6.1615 | 173.0759
[8 empty] | Média |  | 5.7539 | 161.6277
|  |  |  | Branco digestão |  |  | DOLT-5 (1) | 31.4 | 31.6 | 12.166 | 146.5784
|  |  |  | 0.4 |  |  | DOLT-5 (2) | 37.6 | 37.8 | 14.5286 | 175.0437
|  |  |  | -0.8 |  |  | DOLT-5 (3) | 35.2 | 35.4 | 13.6141 | 164.0249
|  |  |  | Média: | -0.2 |  |  | Média |  | 13.4362 | 161.8823
[7 empty] | TORT-2 (1) | 28.4 | 28.6 | 10.9791 | 195.01
[7 empty] | TORT-2 (2) | 32.6 | 32.8 | 12.5732 | 223.325
[7 empty] | TORT-2 (3) | 32.5 | 32.7 | 12.5352 | 222.6508
[8 empty] | Média |  | 12.0292 | 213.6619
[7 empty] | Ponto 10 ppb | 8.2 | 8.2 | 24.4651 | 244.6514
Vazão 4,0 mL/min com equação | [6 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 2.8 | 0 | - |  |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 0.7 | 1 | 100 |  |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 0.8 | 4.286 | 85.72 |  |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | -0.4 | 9.138 | 91.38 |  |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 1.9 | 5.637 | 37.58
30 | 3.2 | -10.769 | -35.8967 |  |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 4.8 | 140.076 | 280.152 |  |  |  | NIST 1640a (1) | 0.5 | 0.5 | -41.5782 | -208.2035
[7 empty] | DORM-4 (1) | 6.1 | 6 | 9.4104 | 264.3371
[7 empty] | DORM-4 (2) | 4.2 | 4.1 | 5.9683 | 167.6483
[7 empty] | DORM-4 (3) | 4 | 3.9 | 5.6059 | 157.4705
[8 empty] | Média |  | 6.9949 | 196.4853
|  |  |  | Branco digestão |  |  | DOLT-5 (1) | 5.8 | 5.7 | 8.8434 | 106.5465
|  |  |  | 0.1 |  |  | DOLT-5 (2) | 6.1 | 6 | 9.3854 | 113.0772
|  |  |  | 0.1 |  |  | DOLT-5 (3) | 10.2 | 10.1 | 16.7934 | 202.3303
|  |  |  | Média: | 0.1 |  |  | Média |  | 11.6741 | 140.6513
[7 empty] | TORT-2 (1) | 7.7 | 7.6 | 12.2276 | 217.1869
[7 empty] | TORT-2 (2) | 10.5 | 10.4 | 17.2667 | 306.6905
[7 empty] | TORT-2 (3) | 7.6 | 7.5 | 12.0477 | 213.9903
[8 empty] | Média |  | 13.8473 | 245.9559
[7 empty] | Ponto 10 ppb | 2.1 | 2.1 | 17.6109 | 176.1088
Vazão 4,5 mL/min com equação | [6 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 1.5 | 0 | - |  |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 0.3 | 1 | 100 |  |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 0 | 4.467 | 89.34 |  |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | -0.3 | 8.437 | 84.37 |  |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 0.4 | 8.947 | 59.6467
30 | 1.3 | 3.78 | 12.6 |  |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 2.4 | 8412.893 | 16825.786 |  |  |  | NIST 1640a (1) | -0.1 | -0.1 | -85.2575 | -426.9277
[7 empty] | DORM-4 (1) | -0.6 | 0.15 | -0.23311 | -6.5481
[7 empty] | DORM-4 (2) | -0.6 | 0.15 | -0.23311 | -6.5481
[7 empty] | DORM-4 (3) | 1.6 | 2.35 | 7.7057 | 216.4527
[8 empty] | Média |  | 2.4132 | 67.7855
|  |  |  | Branco digestão |  |  | DOLT-5 (1) | 1.7 | 2.45 | 8.0451 | 96.9295
|  |  |  | 0 |  |  | DOLT-5 (2) | 2.9 | 3.65 | 12.3639 | 148.9628
|  |  |  | -1.5 |  |  | DOLT-5 (3) | 1.4 | 2.15 | 6.9655 | 83.9211
|  |  |  | Média: | -0.75 |  |  | Média |  | 9.1248 | 109.9378
[7 empty] | TORT-2 (1) | 3.9 | 4.65 | 15.8995 | 282.4075
[6 empty] | 129 | TORT-2 (2) | 2.5 | 3.25 | 10.881 | 193.2677
[7 empty] | TORT-2 (3) | 0.4 | 1.15 | 3.3531 | 59.5581
[8 empty] | Média |  | 10.0445 | 178.4111
[7 empty] | Ponto 10 ppb | 1.2 | 1.2 | 26.7046 | 267.0461
Vazão 5,0 mL/min com equação | [6 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | -0.5 | 0 | - |  |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 0.4 | 1 | 100 |  |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 0.1 | 4.061 | 81.22 |  |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | -0.3 | 4.817 | 48.17 |  |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 0.5 | 16.339 | 108.9267
30 | 0.4 | 22.934 | 76.4467 |  |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 0.8 | 42.53 | 85.06 |  |  |  | NIST 1640a (1) | 0.1 | 0.1 | 101.9209 | 510.3701
[7 empty] | DORM-4 (1) | 0.8 | 0.55 | 4.7425 | 133.215
[7 empty] | DORM-4 (2) | 0.5 | 0.25 | 2.4856 | 69.8195
[7 empty] | DORM-4 (3) | 0 | -0.25 | -1.2759 | -35.8396
[8 empty] | Média |  | 1.984 | 55.7316
|  |  |  | Branco digestão |  |  | DOLT-5 (1) | 0.2 | -0.05 | 0.22809 | 2.7481
|  |  |  | 0 |  |  | DOLT-5 (2) | 0.4 | 0.15 | 1.7287 | 20.8275
|  |  |  | 0.5 |  |  | DOLT-5 (3) | 0.1 | -0.15 | -0.5222 | -6.2916
|  |  |  | Média: | 0.25 |  |  | Média |  | 0.47819 | 5.7613
[7 empty] | TORT-2 (1) | 1.3 | 1.05 | 8.4477 | 150.0475
[7 empty] | TORT-2 (2) | 2.5 | 2.25 | 17.4155 | 309.3335
[7 empty] | TORT-2 (3) | 1.4 | 1.15 | 9.195 | 163.3213
[8 empty] | Média |  | 11.686 | 207.5674
[7 empty] | Ponto 10 ppb | 0 | 0 | 4.5424 | 45.4237

## Isótopo 82 KED sem equação
Vazão 0,5 mL/min sem equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 322.4 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 738.6 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 1547.8 | 4.869 | 97.38 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 2769.1 | 9.941 | 99.41 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 3892.8 | 14.819 | 98.7933
30 | 7363.2 | 29.778 | 99.26 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 11536.7 | 49.112 | 98.224 |  |  | NIST 1640a (1) | 739.6 | 739.6 | 11.3044 | 56.607
[6 empty] | DORM-4 (1) | 7724.5 | 7245.8 | 4.0279 | 113.1444
[6 empty] | DORM-4 (2) | 7741.7 | 7263 | 4.0382 | 113.4319
[6 empty] | DORM-4 (3) | 8065.3 | 7586.6 | 4.2307 | 118.8397
[7 empty] | Média |  | 4.0989 | 115.1387
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 16199.2 | 15720.5 | 9.0457 | 108.9837
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 18174.8 | 17696.1 | 10.2179 | 123.1068
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (3) | 16393.7 | 15915 | 9.1611 | 110.3742
|  |  |  | 533.5 |  |  | Média |  | 9.4749 | 114.1549
|  |  |  | 423.9 |  | TORT-2 (1) | 14588 | 14109.3 | 8.0576 | 143.1182
|  |  |  | Média: | 478.7 | TORT-2 (2) | 11979.8 | 11501.1 | 6.5161 | 115.7396
[6 empty] | TORT-2 (3) | 13383.9 | 12905.2 | 7.3459 | 130.4786
[7 empty] | Média |  | 7.3065 | 129.7788
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 2643.6 | 2643.6 | 9.6878 | 96.8778
Vazão 1,0 mL/min sem equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 99.1 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 271.6 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 643.9 | 4.89 | 97.8 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 1255.8 | 10.077 | 100.77 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 1842.8 | 15.068 | 100.4533
30 | 3580.2 | 30.023 | 100.0767 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 5723.9 | 49.493 | 98.986 |  |  | NIST 1640a (1) | 375.5 | 375.5 | 21.9135 | 109.7319
[6 empty] | DORM-4 (1) | 3597.8 | 3377.15 | 3.8357 | 107.7456
[6 empty] | DORM-4 (2) | 3666.6 | 3445.95 | 3.917 | 110.0274
[6 empty] | DORM-4 (3) | 3893.1 | 3672.45 | 4.1844 | 117.5392
[7 empty] | Média |  | 3.979 | 111.7707
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 8006.6 | 7785.95 | 9.0171 | 108.6393
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 9073.1 | 8852.45 | 10.2729 | 123.7699
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (3) | 8244.6 | 8023.95 | 9.2973 | 112.0158
|  |  |  | 242.1 |  |  | Média |  | 9.5291 | 114.8083
|  |  |  | 199.2 |  | TORT-2 (1) | 7021.6 | 6800.95 | 7.826 | 139.0056
|  |  |  | Média: | 220.65 | TORT-2 (2) | 6201.9 | 5981.25 | 6.8646 | 121.9293
[6 empty] | TORT-2 (3) | 6442.7 | 6222.05 | 7.147 | 126.9457
[7 empty] | Média |  | 7.2792 | 129.2935
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 1375.7 | 1375.7 | 11.0599 | 110.5994
Vazão 1,5 mL/min sem equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 31.5 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 90.5 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 233.3 | 4.913 | 98.26 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 463.5 | 10.102 | 101.02 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 730.3 | 15.455 | 103.0333
30 | 1437.8 | 30.301 | 101.0033 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 2370.1 | 50.129 | 100.258 |  |  | NIST 1640a (1) | 168.4 | 168.4 | 31.5318 | 157.8958
[6 empty] | DORM-4 (1) | 1451 | 1365.2 | 3.8117 | 107.0695
[6 empty] | DORM-4 (2) | 1525 | 1439.2 | 4.0214 | 112.9606
[6 empty] | DORM-4 (3) | 1592.1 | 1506.3 | 4.2116 | 118.3023
[7 empty] | Média |  | 4.0149 | 112.7775
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 3333.6 | 3247.8 | 9.1228 | 109.9132
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 3849.3 | 3763.5 | 10.5804 | 127.4752
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (3) | 3494 | 3408.2 | 9.5762 | 115.3756
|  |  |  | 88.5 |  |  | Média |  | 9.7598 | 117.588
|  |  |  | 83.1 |  | TORT-2 (1) | 2893.8 | 2808 | 7.8484 | 139.4034
|  |  |  | Média: | 85.8 | TORT-2 (2) | 2675.7 | 2589.9 | 7.2344 | 128.4972
[6 empty] | TORT-2 (3) | 2700 | 2614.2 | 7.3028 | 129.7123
[7 empty] | Média |  | 7.4619 | 132.5377
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 618.8 | 618.8 | 12.7394 | 127.3942
Vazão 2,0 mL/min sem equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 10.1 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 26.8 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 71.1 | 4.93 | 98.6 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 147.1 | 10.205 | 102.05 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 251.1 | 15.942 | 106.28
30 | 497.9 | 30.605 | 102.0167 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 852.4 | 50.916 | 101.832 |  |  | NIST 1640a (1) | 66.9 | 66.9 | 41.5487 | 208.0555
[6 empty] | DORM-4 (1) | 535.6 | 503.75 | 3.9859 | 111.9624
[6 empty] | DORM-4 (2) | 532 | 500.15 | 3.9576 | 111.1678
[6 empty] | DORM-4 (3) | 597.2 | 565.35 | 4.4699 | 125.5588
[7 empty] | Média |  | 4.1378 | 116.2296
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 1252.7 | 1220.85 | 9.595 | 115.6028
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 1435.5 | 1403.65 | 11.0276 | 132.8626
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (3) | 1309.8 | 1277.95 | 10.0425 | 120.9941
|  |  |  | 36.8 |  |  | Média |  | 10.2217 | 123.1532
|  |  |  | 26.9 |  | TORT-2 (1) | 1034.7 | 1002.85 | 7.8553 | 139.526
|  |  |  | Média: | 31.85 | TORT-2 (2) | 1023.8 | 991.95 | 7.7702 | 138.0148
[6 empty] | TORT-2 (3) | 995.5 | 963.65 | 7.5493 | 134.0912
[7 empty] | Média |  | 7.725 | 137.2107
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 233.9 | 233.9 | 5.0571 | 50.5705
Vazão 2,5 mL/min sem equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 2.7 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 10.7 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 23.5 | 4.829 | 96.58 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 49.9 | 10.184 | 101.84 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 71.7 | 14.964 | 99.76
30 | 158.4 | 30.964 | 103.2133 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 260.8 | 50.434 | 100.868 |  |  | NIST 1640a (1) | 25.5 | 25.5 | 48.706 | 243.8956
[6 empty] | DORM-4 (1) | 168.9 | 153.95 | 3.9436 | 110.7766
[6 empty] | DORM-4 (2) | 182.9 | 167.95 | 4.3028 | 120.8647
[6 empty] | DORM-4 (3) | 194.7 | 179.75 | 4.6055 | 129.3676
[7 empty] | Média |  | 4.284 | 120.3363
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 407.2 | 392.25 | 10.03 | 120.8432
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 474.1 | 459.15 | 11.7416 | 141.465
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (3) | 436.4 | 421.45 | 10.7771 | 129.8441
|  |  |  | 15.6 |  |  | Média |  | 10.8495 | 130.7175
|  |  |  | 14.3 |  | TORT-2 (1) | 350.8 | 335.85 | 8.5529 | 151.9172
|  |  |  | Média: | 14.95 | TORT-2 (2) | 356.4 | 341.45 | 8.6956 | 154.4519
[6 empty] | TORT-2 (3) | 338 | 323.05 | 8.2268 | 146.1235
[7 empty] | Média |  | 8.4918 | 150.8309
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 25.5 | 25.5 | 4.8706 | 48.706
Vazão 3,0 mL/min sem equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 2.3 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 3.2 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 6.1 | 4.961 | 99.22 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 13.2 | 10.63 | 106.3 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 19.2 | 15.494 | 103.2933
30 | 43.2 | 31.774 | 105.9133 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 74 | 51.762 | 103.524 |  |  | NIST 1640a (1) | 8 | 8 | 55.1693 | 276.2607
[6 empty] | DORM-4 (1) | 49.3 | 44.45 | 4.074 | 114.4394
[6 empty] | DORM-4 (2) | 51.9 | 47.05 | 4.3122 | 121.1305
[6 empty] | DORM-4 (3) | 65.6 | 60.75 | 5.5674 | 156.3875
[7 empty] | Média |  | 4.6512 | 130.6524
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 118.9 | 114.05 | 10.4228 | 125.576
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 141.2 | 136.35 | 12.4604 | 150.1258
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (3) | 136.7 | 131.85 | 12.0493 | 145.1718
|  |  |  | 4.4 |  |  | Média |  | 11.6442 | 140.2912
|  |  |  | 5.3 |  | TORT-2 (1) | 108.3 | 103.45 | 9.4167 | 167.26
|  |  |  | Média: | 4.85 | TORT-2 (2) | 115.7 | 110.85 | 10.0902 | 179.2223
[6 empty] | TORT-2 (3) | 101.2 | 96.35 | 8.7706 | 155.7826
[7 empty] | Média |  | 9.4258 | 167.4216
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 29.5 | 29.5 | 20.3098 | 203.0983
Vazão 3,5 mL/min sem equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 2 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 2.7 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 2.5 | 4.16 | 83.2 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 3.9 | 10.691 | 106.91 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 5.3 | 16.25 | 108.3333
30 | 10.1 | 32.199 | 107.33 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 19.6 | 55.199 | 110.398 |  |  | NIST 1640a (1) | 4.8 | 4.8 | 106.7305 | 534.4544
[6 empty] | DORM-4 (1) | 15.3 | 13 | 4.5916 | 128.9763
[6 empty] | DORM-4 (2) | 17.9 | 15.6 | 5.5968 | 157.2134
[6 empty] | DORM-4 (3) | 18.7 | 16.4 | 5.9061 | 165.9017
[7 empty] | Média |  | 5.3648 | 150.6971
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 34.7 | 32.4 | 12.0601 | 145.3022
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 41.1 | 38.8 | 14.528 | 175.0356
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (3) | 39.7 | 37.4 | 13.9881 | 168.5314
|  |  |  | 2.5 |  |  | Média |  | 13.5254 | 162.9564
|  |  |  | 2.1 |  | TORT-2 (1) | 32.8 | 30.5 | 11.2825 | 200.3994
|  |  |  | Média: | 2.3 | TORT-2 (2) | 36.5 | 34.2 | 12.7036 | 225.6405
[6 empty] | TORT-2 (3) | 34.8 | 32.5 | 12.0506 | 214.0432
[7 empty] | Média |  | 12.0122 | 213.361
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 11.6 | 11.6 | 30.4175 | 304.1754
Vazão 4,0 mL/min sem equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 3.3 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 1.7 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 2 | 4.194 | 83.88 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 1.5 | 8.733 | 87.33 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 2.8 | 5.359 | 35.7267
30 | 3.9 | -35.239 | -117.4633 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 5.9 | 88.204 | 176.408 |  |  | NIST 1640a (1) | 2.1 | 2.1 | 33.9918 | 170.2144
[6 empty] | DORM-4 (1) | 7.9 | 6.2 | 7.8905 | 221.6427
[6 empty] | DORM-4 (2) | 7.3 | 5.6 | 6.802 | 191.0677
[6 empty] | DORM-4 (3) | 6 | 4.3 | 4.4437 | 124.8221
[7 empty] | Média |  | 6.3787 | 179.1775
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 9.9 | 8.2 | 11.4881 | 138.4109
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 8.9 | 7.2 | 9.6788 | 116.6122
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (3) | 12.8 | 11.1 | 16.7351 | 201.6272
|  |  |  | 1.5 |  |  | Média |  | 12.634 | 152.2168
|  |  |  | 1.9 |  | TORT-2 (1) | 10.3 | 8.6 | 12.1634 | 216.0456
|  |  |  | Média: | 1.7 | TORT-2 (2) | 13.2 | 11.5 | 17.3895 | 308.872
[6 empty] | TORT-2 (3) | 12.7 | 11 | 16.4884 | 292.8675
[7 empty] | Média |  | 15.3471 | 272.595
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 2.1 | 2.1 | 3.3992 | 33.9918
Vazão 4,5 mL/min sem equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 2 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 1.9 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 1.3 | 5 | 100 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 0.8 | 9.776 | 97.76 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 1.5 | 7.977 | 53.18
30 | 2.7 | -240.577 | -801.9233 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 3.1 | 80.235 | 160.47 |  |  | NIST 1640a (1) | 1.2 | 1.2 | -59.2523 | -296.7067
[6 empty] | DORM-4 (1) | 4 | 2.75 | 5.6407 | 158.4456
[6 empty] | DORM-4 (2) | 3.1 | 1.85 | 1.9073 | 53.5765
[6 empty] | DORM-4 (3) | 4.5 | 3.25 | 7.7147 | 216.7062
[7 empty] | Média |  | 5.0876 | 142.9094
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 5.3 | 4.05 | 11.004 | 132.5778
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 5.5 | 4.25 | 11.8314 | 142.5468
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (3) | 4 | 2.75 | 5.6257 | 67.7793
|  |  |  | 1.3 |  |  | Média |  | 9.487 | 114.3013
|  |  |  | 1.2 |  | TORT-2 (1) | 5.7 | 4.45 | 12.6086 | 223.9535
|  |  |  | Média: | 1.25 | TORT-2 (2) | 4.9 | 3.65 | 9.312 | 165.3997
[6 empty] | TORT-2 (3) | 3.9 | 2.65 | 5.1913 | 92.2075
[7 empty] | Média |  | 9.0373 | 160.5202
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 2.4 | 2.4 | 31.4579 | 314.5794
Vazão 5,0 mL/min sem equação | [5 empty] | Amostras de Referência
Pontos | Intensidades | Concentração | Recuperação |  |  | Amostras | Conc. Real |  | SD | Massas Pesadas (g)
0 | 0.7 | 0 | - |  |  | NIST 1640a (água) | 19.97 |  | 0.16 | ---
1 | 1.2 | 1 | 100 |  |  | DORM-4 | 3.56 |  | 0.34 | 0.1502
5 | 1.2 | 4.333 | 86.66 |  |  | DOLT-5 | 8.3 |  | 1.8 | 0.1506
10 | 1.2 | 7.875 | 78.75 |  |  | TORT-2 | 5.63 |  | 0.67 | 0.1512
15 | 1.6 | 14.538 | 96.92
30 | 1.5 | 21.507 | 71.69 |  |  |  | Intens. | S/branco | Conc. | R (%)
50 | 1.9 | 42.252 | 84.504 |  |  | NIST 1640a (1) | 2.1 | 2.1 | 589.9441 | 2954.1519
[6 empty] | DORM-4 (1) | 3.2 | 1.35 | 2.2763 | 63.9409
[6 empty] | DORM-4 (2) | 3.3 | 1.45 | 3.0202 | 84.8366
[6 empty] | DORM-4 (3) | 2.9 | 1.05 | 0.044633 | 1.2537
[7 empty] | Média |  | 1.7804 | 50.0104
[6 empty] | DOLT-5 (1) | 2.8 | 0.95 | -0.6974 | -8.4024
[6 empty] | DOLT-5 (2) | 2.8 | 0.95 | -0.6974 | -8.4024
|  |  |  | Branco digestão |  | DOLT-5 (3) | 2.9 | 1.05 | 0.044515 | 0.53632
|  |  |  | 1.7 |  |  | Média |  | -0.45009 | -5.4228
|  |  |  | 2 |  | TORT-2 (1) | 3.5 | 1.65 | 4.4781 | 79.5407
|  |  |  | Média: | 1.85 | TORT-2 (2) | 4 | 2.15 | 8.173 | 145.1683
[6 empty] | TORT-2 (3) | 3.6 | 1.75 | 5.2171 | 92.6662
[7 empty] | Média |  | 5.9561 | 105.7918
[6 empty] | Ponto 10 ppb | 1.5 | 1.5 | 25.4749 | 254.7486