Araraquara, 29 de Junho de 2020.

Ao

Prof. Dr. Luiz Eugênio Araújo de Moraes Mello

DD Diretor Científico da FAPESP

Prezado Professor,

Encaminho para apreciação do Comitê Assessor da FAPESP o Relatório Científico Parcial do Projeto de Auxílio à Pesquisa “Estudos de Estratégias de Análise Espectroquímica por HR-CS AAS, LIBS e Espectroscopia Raman” (Processo No. 2019/07537-6).

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos, e aproveito a oportunidade para expressar votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO”

INSTITUTO DE QUÍMICA

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ANALÍTICA, FÍSICO-QUÍMICA E INORGÂNICA

Relatório Científico Parcial

Projeto Auxílio à Pesquisa (Processo 2019/07537-6)

Estudos de Estratégias de Análise Espectroquímica por HR-CS AAS, LIBS e Espectroscopia Raman

Coordenador: Prof. Dr. José Anchieta Gomes Neto

Instituição Sede: Instituto de Química/UNESP - Araraquara

Período da Vigência: 01/07/2019 a 30/06/2021

Relatórios Científicos: 30/06/2020, 30/07/2021

Araraquara

30 de Junho de 2020

1. RESUMO DO PROJETO PROPOSTO

Pretende-se avaliar criticamente novas estratégias de preparo de amostras empregando-se um sistema de digestão com aquecimento condutivo em frasco fechado (CHDS). O equipamento CHDS será estudado para a preparação de amostras de interesse ambiental, energético e alimentício. Considerando-se a baixa sensibilidade relativa da espectrometria de emissão ótica com plasma induzido por laser (LIBS), propõe-se avaliar um sistema para gerar centelha no plasma durante a incidência do laser com vistas ao estabelecimento de novos métodos de análise elementar em amostras de difícil ablação. Tendo em conta a possibilidade de análise de alguns microlitros de amostra depositada sobre a superfície de um disco de papel (dried matrix spot, DMS), planeja-se desenvolver um método minimamente invasivo para determinar Cu, Mn e Zn em sangue (dried blood spot, DBS) por espectrometria de absorção atômica em forno de grafite de alta resolução com fonte contínua (HR-CS GF AAS). Esta abordagem envolverá o tratamento da amostra in situ no amostrador de sólidos/atomizador do espectrômetro. Visando explorar as potencialidades da espectroscopia Raman em análises quantitativas mais simples e sustentáveis, propõe-se estudar os equilíbrios dos ácidos fosfórico e fosforoso, nitrato, amônio e uréia, em meio aquoso e desenvolver métodos para a identificação das espécies de N (nitrato, ureia, amônio) e de P (fosfato e fosfito) usualmente presentes em formulações de fertilizantes. Os métodos a serem desenvolvidos serão avaliados/validados por meio de materiais de referência certificados, técnicas analíticas alternativas e/ou testes de adição e recuperação de padrão. Os principais parâmetros de desempenho analítico (seletividade, coeficiente de recuperação, linearidade, precisão, exatidão, limites de detecção e quantificação, faixa de trabalho) serão determinados aplicando-se testes estatísticos já estabelecidos.

REALIZAÇÕES NO PERÍODO

Os resultados apresentados neste relatório parcial correspondem ao desenvolvimento de métodos analíticos para a determinação de 1) Al e P em amostras agroindustriais empregando nova proposta de calibração com padrão único assistida por descarga elétrica em LIBS; 2) Fe e Zn por HR-CS GFAAS empregando amostragem de sólidos (DBS); 3) Fosfato e fosfito em fertilizantes por espectroscopia Raman. Esses métodos desenvolvidos e aqui apresentados correspondem as Etapas 1, 2 e 4 do plano de trabalho original proposto:

Etapa 1: Estudo de descargas elétricas em plasma como forma de calibração alternativa, e de melhorar a sensibilidade em LIBS: aplicação a embalagens plásticas, tecidos animal e vegetal, biocarvão, materiais tecnológicos (Ano 1, Meses 1-12).

Etapa 2: Desenvolvimento de métodos de determinação de Cu, Fe, Mn e Zn em sangue por SS HR-CS GFAAS e DBS (Ano 1, Meses 1 – 12).

Etapa 3: Avaliação do CHDS como estratégia de preparo de amostras de interesse ambiental e energético para posterior análises espectroscópicas elementares de materiais tecnológicos, fluidos biológicos, rejeitos industriais, biomassa, alimentos: Ano 2, Meses 1-12.

Etapa 4: Avaliação do potencial da técnica Raman no desenvolvimento de novos métodos de determinação/especiação de fosfito/fosfato em insumos agrícolas: Ano 2, Meses 1 -12.

Etapa 5: Divulgar os resultados (palestras, relatórios, artigos científicos, trabalhos em congressos, dissertações, teses etc) e formar recursos humanos (Ano 1, Meses 1-12 ; Ano 2, Meses 1-12).

A Etapa 4, prevista para o relatório final (Ano 2), foi incluída neste relatório por estar associada ao projeto de IC da Aluna Evilim Martinez Correa (Proc. Fapesp 2019/04586-6) que apresentou uma grande desenvoltura na condução dos experientos, cujo ritmo de trabalho permitiu relativa facilidade na condução dos experimentos. Enfim, os resultados associados às Etapas 1, 2 e 4 são apresentados neste relatório nos capítulos 1, 2 e 3, respectivamente, e foram submetidos para publicação nos periódicos Spectrochimica Acta B, Microchemical Journal e Talanta (item 10, Anexos das Publicações).

# Calibração com padrão único assistida por descarga elétrica em LIBS: determinação de Al e P em amostras agroindustriais

Resumo

Um circuito de descarga elétrica (SD) de alta tensão, acoplado a espectrometria de emissão óptica com plasma induzido por laser (LIBS), permitiu aumentar a sensibilidade e determinar P em fertilizantes e Al em plantas. O circuito elétrico fornece até 4,5 kV e produz descargas elétricas entre dois eletrodos de W durante o pulso do laser na amostra. A emissão aumenta por conta de mecanismos ainda pouco compreendidos como evolução prolongada da emissão, aumento do volume do plasma e/ou reaquecimento da pluma do plasma.

O sistema SD-LIBS fez parte de estudo sobre um novo método de calibração com padrão único (SSC). O método requer a medida da intensidade de emissão (I) do padrão (Cstd) e da amostra (Camostra) a duas voltagens diferentes, de modo que Camostra = Cstd(Iamostra/Istd). Como prova de conceito, Al e P foram determinados em material foliar e fertilizantes, respectivamente. Para fins comparativos, as mesmas amostras foram analisadas empregando-se outras calibrações baseadas na razão das inclinações (SRC) e em multilinhas (MLC). Ainda, o P foi também determinado por HR-CS FAAS. Os resultados obtidos pelo método proposto foram concordantes com os valores certificados para Al, e com os valores obtidos para P por HR-CS FAAS. A precisão (RSD) das medidas foi  7 % para Al, e entre 4 e 10 % para P.

# Introdução

O interesse em LIBS para a análise elementar aumentou muito nos últimos anos devido a sua capacidade de analisar amostras variadas originadas de ambientes atmosféricos (1), terrestres (2) e aquáticos (3) e missões planetárias (4). Embora a LIBS tenha diversas virtudes para uma análise química, quando o foco é quantitativo, a falta de padrões sólidos de calibração com matriz semelhante à da amostra, contendo diferentes concentrações do analito, os efeitos de matriz, bem como a falta de sensibilidade, tornam-se um inconveniente desta técnica.

Com relação sensibilidade limitada, muitas estratégias foram propostas para superar esta limitação, como por exemplo o uso do DP-LIBS (5), LIBS-LIFS (6), RELIBS (7), microwave-assisted LIBS (8), nanoparticle enhanced LIBS (9), confinamento magnético (10), confinamento espacial (11) e SD-LIBS (12). Esta última representa uma estratégia simples e robusta para aumento de sensibilidade, como demonstrado em diversos trabalhos.

No tocante a calibração, as estratégias de calibração multivariada (13), MMC (14), SA (15) e calibração interna (16) são geralmente limitadas pela falta de materiais de referência certificados ou falta de padrão e/ou diluentes apropriados para compatibilização de matriz.

De modo a contornar a falta de padrões sólidos para calibração, a estratégia CF-LIBS (17) foi desenvolvida, a qual utiliza a intensidade de emissão do analito, bem como as propriedades do plasma (i.e., temperatura e densidade eletrônica) para determinar a concentração do analito. Apesar de suas vantagens, a imprecisão obtida com a CF-LIBS, a torna uma ferramenta mais adequada para fins qualitativos.

Outras estratégias recentes foram propostas para fins quantitativos utilizando apenas um padrão para calibração, por exemplo CFI-LIBS (18), one-point calibration para CF-LIBS (19), single-sample calibration (20), two-point calibration transfer (TPCT) (21), MLC (22) e SRC (23), ou outras que utilizam a adição em duas frações iguais da amostra um padrão e de um diluente, sendo estas a MEC (24) e a one-point gravimetric standard addition (OP GSA) (25).

Com relação a CFI-LIBS e one-point calibration para CF-LIBS, ambas permitem a determinação empírica de parâmetros experimentais e espectroscópicos essenciais, através da análise de um padrão com matriz semelhante à da amostra. Deste modo, obtém-se uma melhor precisão da estratégia CF-LIBS em ambos os casos; contudo, estas estratégias são mais promissoras para amostras mais homogêneas, tais como ligas metálicas.

A single-sample calibration baseia-se na equação de Lomakin-Scherbe, a qual não necessita do cálculo da temperatura e densidade eletrônica do plasma, tornando a determinação mais simples (20).

Em MLC, as intensidades de várias linhas de emissão do analito, tanto na amostra quanto no padrão, são utilizadas para calibração, neste caso especifico os autores utilizaram um padrão interno para melhorar a precisão dos resultados.

A estratégia MEC e OP GSA são baseadas na análise de duas porções da amostra, as quais são constituídas pela mistura da amostra mais diluente e amostra mais padrão. Com relação ao número de linhas de emissão utilizadas para a determinação do analito, em MEC utilizam-se três ou mais, enquanto em OP GSA apenas uma.

As estratégias SRC e TPCT baseiam-se na inclinação do gráfico gerado pelo acúmulo de sucessivos pulsos do laser no padrão e na amostra. No caso da SRC o gráfico é obtido através de cinco níveis de acúmulo de pulsos, e a TPCT são apenas 2 pontos.

Cabe destacar que em todas as estratégias que utilizam um padrão de calibração, é desejável que a matriz da amostra e do padrão seja a mais similar possível. No caso do MEC e OP GSA, é desejável que o padrão adicionado tenha uma matriz próxima ao diluente, para que as duas porções da amostra (amostra + padrão, e amostra + diluente) tenham matriz compatibilizadas. Embora estes métodos possam minimizar os efeitos da matriz, eles são limitados pela disponibilidade do padrão de calibração e/ou diluente sólido.

Diante das estratégias apresentadas, o uso de apenas um padrão para produzir diferentes intensidades (através do monitoramento de várias linhas de emissão ou através do acúmulo de pulsos do laser) parece viável e promissor para ser usado para calibração em LIBS. Além disso, a recente proposta de um sistema SD-LIBS para aumento de sensibilidade na determinação de P em fertilizantes (12) demonstrou que a intensidade de emissão do analito aumenta linearmente com o aumento da tensão, podendo vir a ser uma estratégia promissora para calibração.

Este estudo tem como objetivo desenvolver uma nova estratégia de calibração denominada de spark-discharge assisted single standard calibration (SD-SSC) para calibração em LIBS. Este método requer análise da amostra e de um único padrão de calibração em duas voltagens distintas. Este método de calibração é simples e de fácil utilização, o qual teve o desempenho verificado através da determinação de Al em CRMs de folhas de plantas e de P em amostras de fertilizantes comerciais. Os resultados obtidos foram comparados com os métodos MLC e SRC.

# Materiais e métodos

# Instrumentação

Um laser pulsado Q-switched Nd:YAG (Quantel, Big Sky Ultra 50, Bozeman, EUA) operando no comprimento de onda em 1064 nm, com duração de pulso de 6 ns, e potência de 48,7 ± 0,4 mJ (n = 10 pulsos, mensurados com medidor de energia Coherent, FieldMaxII-P, Santa Clara, EUA). Este equipamento contém uma câmara de ablação, e no interior desta, há (i) um porta-amostra, com movimento, nas direções x-y, controlado automaticamente pelo analista, (ii) uma lente convergente plano-convexa (distância focal de 120 mm) para focalizar o feixe do laser na superfície da amostra, e (iii) uma câmera de vídeo para o analista acompanhar e guiar o procedimento de ablação.

A emissão do plasma foi coletada em ângulo de 45° (em relação a superfície da amostra) por uma lente telescópica, e através de fibras ópticas, direcionada a 4 espectrômetros HR2000+ (Ocean Optics, Dunedin, EUA). Estes espectrômetros compreendem uma faixa espectral de 200 a 620 nm com resolução de 0,1 nm (FWHM).

# Reagentes e amostras

Água deionizada de alta pureza (resistividade 18,2 MΩ cm) obtida por um sistema de osmose reversa Millipore Rios 5® com deionizador Millipore Milli-Q Academic® (Bedford, MA, EUA) e ácido nítrico a 65 % (v v-1) (Merck, Darmstadt, Alemanha) foram usadas para preparar todas as soluções.

Ácido nítrico 65 % (v v-1), ácido clorídrico 32 % (v v-1) e peróxido de hidrogênio 30 % (m m-1), todos Merck (Darmstadt, Alemanha) foram utilizados para digestão das amostras de fertilizantes.

Para a determinação de P nos digeridos das amostras, soluções analíticas de P com concentrações de 100 a 2000 mg L-1 foram preparadas por meio da diluição apropriada do padrão espectroscópico 10000 mg L-1 P (SpecSol, São Paulo, Brasil), sendo todas as soluções analíticas acidificadas de forma a obter a concentração final de 5 % de HNO3 (v v-1).

Seis amostras de fertilizantes comerciais contendo diferentes teores de P (P2O5 %, 
m m-1) foram adquiridas no comércio local de Araraquara (São Paulo, Brasil).

Os CRMs Apple Leaves 1515, Spinach Leaves 1570a, Tomato Leaves 1573a, todos do National Institute of Standards and Technology (NIST), foram utilizados como padrão único de calibração e/ou para validação do método proposto para determinação de Al em amostras de folhas de plantas.

O CRM de rocha fosfática NIST 120c foi utilizado como padrão de referência para a calibração para determinação de P em fertilizantes comerciais.

Carbonato de cálcio (99 % de pureza, Synth, Diadema, Brasil) foi utilizado como branco analítico para calcular o LOQ de P2O5.

O CRM de Rice Flour 1568a (NIST, Gaithersburg, MD, EUA) foi empregado como branco analítico para calcular o LOQ de Al.

# Preparo de amostra e procedimentos analíticos

As amostras de fertilizantes comerciais passaram por uma etapa de quarteamento para redução da massa amostral (cerca de 1 kg), obtendo porções de aproximadamente 250 g. Essas porções foram moídas e homogeneizadas em um almofariz de ágata até obtenção de um pó fino e homogêneo. As amostras e brancos analíticos foram secos a 105 °C por 12 h em uma estufa com circulação e renovação de ar.

Como método comparativo para a determinação de fósforo, as amostras de fertilizantes foram digeridas em forno de micro-ondas e posteriormente analisadas por HR-CS FAAS. Massas de 250 mg das amostras, CRMs e brancos analíticos foram compactados em um molde de aço inoxidável aplicando 7,5 t cm-2 por 3 min através de uma prensa hidráulica, resultando em pastilhas de 13 mm de diâmetro. As pastilhas das amostras, CRMs e brancos analíticos, posicionadas no porta-amostras, foram analisadas em triplicata (n = 3). Todas as medidas foram realizadas em pressão atmosférica com SD-LIBS, sendo os eletrodos posicionados com pontas dispostas a 4 mm entre si e 2 mm acima da superfície da amostra.

Os espectros de emissão do plasma foram coletados empregando 1 µs de tempo de atraso em relação ao pulso do laser e 1 ms de tempo de integração. Dez espectros foram coletados em diferentes posições em cada replicata da amostra e material de referência certificado.

As linhas Al (I) 308,2 nm e P (I) 214,9 nm foram utilizadas para a determinação dos analitos. As alturas destes picos foram obtidas mediante ao ajuste da linha base através da planilha Chromatograms and spectra handling (i.e., uma planilha em software Excel® automatizada para obtenção de área e altura de pico) desenvolvida por Vieira et al.,(26).

O software Excel® (Microsoft Office 2016) foi empregado para o tratamento dos dados. Os valores de altura de pico passaram pelo teste de Grubbs para identificar possíveis valores anômalos (outliers).

# Fundamentação da metodologia SD-SSC LIBS

Na espectrometria de emissão atômica, a intensidade de emissão em um determinado comprimento de onda (I(λij)ji) está diretamente relacionada à concentração do analito (C) e à energia de transição do estado excitado (Ej) (151), de acordo com a Equação 1:

| I(λij)ji= FCAjigjQ(T)e-Ej/kBT | Equação 1 |
| --- | --- |

Onde F, Aji, gj, Q(T), kB e T são referentes a constante de proporcionalidade instrumental, probabilidade de transição, degenerescência no estado excitado, função de partição, constante de Boltzmann e temperatura, respectivamente.

Com base na Equação 1, para um determinado analito com concentração C em uma determinada matriz, a intensidade de emissão I em um determinado comprimento de onda, pode ser descrita através da Equação 2.

| I=mC | Equação 2 |
| --- | --- |

Onde m é a constante de proporcionalidade instrumental do LIBS.

Considerando a Equação 2, quando SD-LIBS é empregado, melhores condições de temperatura e densidade eletrônica do plasma são atingidas, e consequentemente, maiores intensidades de emissão são obtidas. De forma genérica, quando o sistema SD-LIBS é utilizado, a intensidade de emissão pode ser expressa através da Equação 3.

| I=mCV | Equação 3 |
| --- | --- |

Onde V é a voltagem aplicada pelo sistema SD-LIBS.

Considerando que o aumento da voltagem proporciona um aumento da intensidade de emissão de um analito em uma matriz, e sendo este processo linear, curvas de voltagem versus intensidade de um padrão único de calibração e uma amostra com diferentes concentrações do analito resultarão em coeficiente angulares iguais, como ilustrado na Figura 1 .

Figura 1 - Ilustração de curvas de intensidade versus voltagem, obtidas para (a) padrão único de calibração, (b) amostra e (c) sobreposição das áreas em ambos os gráficos.

Desta forma, tanto a intensidade de emissão (I) quanto a área abaixo da reta (A), ilustrada na Figura 1, são proporcionais a concentração do analito (C). Considerando a sessão do gráfico entre uma V1 e V2, a área (A) desta sessão pode ser obtida através da Equação 4.

| A=V2-V12(I1+I2) | Equação 4 |
| --- | --- |

Na Eq. 4,  I1 e I2 representam as intensidades obtidas nas voltagens V1 e V2, respectivamente.

Considerando a análise do padrão único de calibração (Figura 1a) bem como a amostra (Figura 1b) nas mesmas condições do plasma, suas respectivas áreas podem ser comparadas (Figura 1c) entre si, e igualadas em função de V2-V12. Os valores das áreas podem então ser substituídos por suas respectivas concentrações, isto é, Apadrão=Cpadrão; Aamostra=Camostra) resultando na Equação 5:

| Camostra=Cpadrão(I1+I2)amostra(I1+I2)padrão | Equação 5 |
| --- | --- |

Na equação 5, a concentração da amostra (Camostra) é facilmente calculada através das intensidades I1 e I2, obtidas nas voltagens V1 e V2, para ambos, amostra e padrão único de calibração, sendo a concentração deste último conhecida (Cpadrão).

O LOQ do método SD-SSC LIBS foi calculado de acordo com a Equação 6:

| LOQ= Cbranco+10SDbranco | Equação 6 |
| --- | --- |

Em que Cbranco é a concentração média e SDbranco, o desvio padrão de 10 medidas da concentração do branco analítico (27). Carbonato de cálcio e o CRM de farinha de arroz (Rice Flour, NIST 1568a) foram empregados como brancos analíticos para a determinação de P e Al, respectivamente. O LOQ encontrado para P (expresso como P2O5) e Al foi de 2 % (m m-1) e 117 mg kg-1, respectivamente.

    - ESTRATÉGIAS COMPARATIVAS DE CALIBRAÇÃO COM ÚNICO PADRÃO

As estratégias SRC MLC recentemente propostas na literatura foram utilizadas para a determinação de P em fertilizantes e de Al em folhas.

A estratégia SRC foi aplicada construindo curvas de intensidade de emissão (I) versus acúmulo de 5, 10, 15, 20 e 30 pulsos (Np). A estratégia SD-LIBS empregando 4,5 kV foi utilizada para registrar as linhas de Al e P. A concentração da amostra (Camostra) é calculada com base na Equação 7.

| Camostra=Cpadrão bamostrabpadrão | Equação 7 |
| --- | --- |

Onde bamostra e bpadrão são os coeficientes angulares das curvas de I versus Np da amostra e do padrão único de calibração com concentração Cpadrão. As linhas de emissões de Al (I) 308,2 e P (I) 214,9 nm foram utilizadas para as determinações de Al e P2O5, respectivamente.

A estratégia MLC foi empregada monitorando as intensidades obtidas em diferentes linhas de emissão do analito na amostra e no padrão único de calibração, as quais são utilizadas para criar um gráfico com as intensidades da amostra no eixo-y e no padrão no eixo-x. O coeficiente angular (αamostra vs.  padrão) obtido neste gráfico é empregado para calcular a concentração da amostra com base na Equação 8.

| Camostra=Cpadrão αamostra vs. padrão | Equação 8 |
| --- | --- |

Para as determinações de fósforo foram empregadas as linhas P (I) 213,6, 214,9 e 215,4 nm. Por outro lado, haja vista a ausência de linhas de Al no espectro de emissão, os diferentes comprimentos de onda, em 308,01, 308,07, 308,12, 308,17 e 308,22 nm, da mesma linha de emissão de Al (I) 308,2 nm foram utilizadas.

Os LOQ para os métodos SRC e MLC foram calculados de acordo com a Equação 6, empregando CaCO3 e o CRM de farinha de arroz (Rice Flour, NIST 1568a) como brancos analíticos. Os LOQ de Al e P2O5 foram de 2,3 % (m m-1) e 126 mg kg-1 para SRC e de 2,7 % (m m-1) e 269 mg kg-1 para MLC, respectivamente.

# Resultados e discussão

# Escolha das linhas analíticas para determinação de Al e P

Primeiramente a análise dos CRMs de folhas de macieira (NIST 1515) e rocha fosfática (NIST 120c) foram analisados com LIBS e SD-LIBS (4,5 kV) para avaliação dos perfis dos picos e escolha das melhores linhas de emissão para determinação de alumínio e fósforo. Os perfis dos picos para fósforo e alumínio estão apresentados na Figura 2.

Figura 2 - Perfis dos picos obtidos com LIBS () e SD-LIBS (4,5 kV) () para (a) P no CRM NIST 120c e (b) Al no CRM NIST 1515.

Com base nos perfis das linhas de Al e P obtidos na Figura 2, o incremento de sinal obtido com o SD-LIBS é bem evidente, sendo este relacionado com o aumento do tempo de vida, a temperatura e a densidade eletrônica do plasma, os quais proporcionaram melhorias nos processos de excitação (28).

A linha P (I) 214,9 nm foi selecionada para a determinação de P em fertilizantes por proporcionar melhor seletividade. Em relação as linhas do alumínio, a mais intensa foi a linha Al (I) 309,2 nm. Contudo, esta linha sofre possíveis interferências espectrais causadas pelo magnésio (309,10, 309,29 e 309,68 nm), que foram identificadas por meio da base de dados no sítio da NIST (135). Além do mais, o magnésio é um elemento presente em tecido vegetal em elevadas concentrações, como exemplo, nos CRMs NIST 1573a e NIST 1515 a concentração deste elemento é de 12000 mg kg-1 (valor de referência não certificado) e 2.710 ± 120 mg kg-1 de Mg, respectivamente. Deste modo, a linha de emissão de Al (I) 308,2 nm foi escolhida para a determinação de Al nos CRMs de folhas de plantas.

O SD-LIBS empregando 4,5 kV proporcionou o aumento de 6,7 vezes na intensidade da linha P (I) 214,9 nm no CRM NIST 120c e de 4,4 vezes para a linha Al (I) 308,2 nm no CRM NIST 1515 (Figura 2).

# Influência da voltagem na intensidade de emissão

Para utilizar a estratégia SD-SSC LIBS é necessário que a intensidade de emissão do analito seja proporcional ao aumento da voltagem. Desta forma, curvas de intensidade versus voltagem foram construídas monitorando a linha de P (I) 214,9 nm no CRM NIST 120c e a linha de Al (I) 308,2 nm no CRM NIST 1515 no intervalo de 2,0 a 4,5 kV (Figura 3). Os coeficientes de correlação (r) obtidos para Al e P foram de 0,989 e 0,999, respectivamente. Os outros materiais de referência (para Al), e as amostras (no caso do P) foram analisadas também em outras voltagens (3,5, 4,0 e 4,5 kV). Essas voltagens foram escolhidas por serem as que resultam nos maiores valores de intensidade do analito, consequentemente maior sensibilidade. Tanto para o Al, quanto no do P, as curvas de voltagem por intensidade obtiveram r > 0,97.

Figura 3 - Curvas de voltagem versus intensidade (n = 3) para (a) Al (I) 308,2 nm em CRMs de folhas de plantas e (b) P (I) 214,9 nm no CRM NIST 120c e nas amostras.

Cabe aqui mencionar que, diferente da estratégia SRC, as inclinações obtidas nos gráficos da Figura 3a e Figura 3b não são correlacionados com a concentração e sim pela intensidade. Para melhor exemplificar, vejamos o caso do fósforo, o qual as inclinações não diferem muito umas das outras, as quais obtiveram inclinações entre 115,3 a 245,1 (Int. kV-1). Com relação a Figura 3a, fica mais nítido ainda, que a concentração está relacionada com a intensidades ao invés da concentração, como por exemplo, o material NIST 1515 (com 284,5 mg kg-1 de Al e inclinação de 26,9 Int. kV-1) e o NIST 1570a (com 310 mg kg-1 de Al e inclinação de 30,5 Int. kV-1) tiveram as intensidades e as inclinações muito semelhantes, contudo, para o NIST 1573a (com 598,4 mg kg-1 de Al e inclinação de 46,7 Int. kV-1), mesmo com a maior inclinação, esta não é proporcional a concentração. É possível observar que a área abaixo das curvas de intensidade versus voltagem apresenta correlação com a concentração.

# Influência do número de espectros por replicata

Antes da aplicação da estratégia SD-SSC LIBS, a influência do número de espectro por replicata foi avaliada monitorando as médias e os respectivos desvios padrões, tendo em vista obter a melhor precisão com o menor número de espectros, proporcionando desta forma um tempo menor de análise.

A média de intensidade das linhas Al (I) 308,2 nm (em NIST 1515) e P (I) a 214,9 nm (em NIST 120c) foram obtidas com 3, 5, 10, 15, 20, 25 e 30 espectros, os quais foram coletados empregando SD-LIBS com 4,5 kV. Estes resultados estão apresentados na 
Figura .

Os resultados apresentados na Figura  obtiveram médias de RSD de 7 % para a linha de P (I) 214,9 nm e de 18 % para a linha Al (I) 308,2 nm. É possível observar que as médias de intensidade não melhoram em termos de precisão com o aumento do número de espectros. Neste caso, como destacado na Figura , a melhor condição foi obtida com a média de 10 espectros, condição a qual resultou em RSD de 6 % para o P e 17 % para o Al. Portanto, o número de 10 espectros registrados em cada replicata foi definido para a análise das amostras e CRMs.

# Determinação de Al e P com métodos de calibração com padrão único

Os métodos de calibração com padrão único (i.e., SD-SSC LIBS, SRC e MLC) foram empregados para determinar P2O5 em amostras de fertilizantes comerciais e Al em CRMs de folhas de plantas. Os resultados determinados com os métodos de calibração com padrão único e aqueles determinados por HR-CS FAAS (como método comparativo para a determinação de P2O5) estão apresentados na Tabela .

Figura 4 - Influência do número de espectros nas intensidades médias para (○) a linha de emissão Al (I) 308,2 nm no CRM NIST 1515 e para (●) a linha de emissão P (I) 214,9 nm no CRM NIST 120c obtidas por SD-LIBS empregando 4,5 kV.

Tabela 1 - Resultados comparativos (média  desvio padrão) para a determinação (n = 3) de P (expresso como % m m-1 P2O5) em amostras de fertilizantes e de Al (mg kg-1) em CRM de folhas de plantas obtidas por SD-SSC LIBS, SRC e MLC

| Amostra/CRM | Valores comparativos | SD-SSC LIBS | SRC | MLC | Padrão único de calibração |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fertilizante 1 | 19,0 ± 0,3 a | 17,7 ± 0,9 | 20,5 ± 2,9 | 15,0 ± 0,1c | NIST 120c |
| Fertilizante 2 | 6,5 ± 0,2 a | 6,9 ± 0,3 | 6,4 ± 0,4 | 7,9 ± 0,3 c | NIST 120c |
| Fertilizante 3 | 17,2 ± 0,4 a | 17,1 ± 1,1 | 16,2 ± 1,7 | 14,0 ± 1,3 c | NIST 120c |
| Fertilizante 4 | 9,2 ± 0,1 a | 9,4 ± 0,9 | 9,5 ± 1,1 | 11,4 ± 1,8 c | NIST 120c |
| Fertilizante 5 | 19,0 ± 0,1 a | 18,5 ± 0,8 | 19,7 ± 0,8 | 16,8 ± 1,3 c | NIST 120c |
| NIST 1570a | 310 ± 15 b | 316 ± 2 | 290 ± 46 | 343 ± 90 | NIST 1515 |
| NIST 1515 | 284,5 ± 5,8 b | 280 ± 18 | 295 ± 25 | 265 ± 61 | NIST 1570a |
| NIST 1573a | 598,4 ± 7,1 b | 591 ± 41 | 579 ± 48 | 685 ± 183 | NIST 1515 |

a Valores comparativos determinados por HR-CS FAAS. b Valores de referência certificados. c Diferenças estatísticas entre os valores comparativos ao nível de 95 % de confiança com teste t-Student pareado.

O CRM NIST 120c foi empregado como padrão único de calibração para a determinação de P nas amostras. A determinação de Al nos CRMs NIST 1515, NIST 1570a e NIST 1573a empregaram como padrão único de calibração o material NIST 1515, para quantificação dos CRMs NIST 1570a e NIST 1573a e, o NIST 1573a para quantificação do material NIST 1515. As exatidões dos métodos de calibração com único padrão foram calculadas em termos de recuperação, que foram de 97 a 106 %, de 94 a 108 % e de 81 a 124 % para SD-SSC LIBS, SRC e MLC, respectivamente.

Os resultados das determinações de P obtidos com os métodos de calibração com único padrão foram comparados com aqueles obtidos com o método comparativo (digestão ácida e HR-CS FAAS) ao nível de 95 % de confiança (teste t-Student pareado). Dentre os métodos de calibração com padrão único, apenas para MLC foi observado diferenças estatísticas (Tabela ). A este último, cabe destacar que, o coeficiente de correlação (r) obtido no gráfico entre as intensidades das linhas P (I) 213,6, 214,9 e 215,4 nm obtidas na amostra (eixo y) e no padrão (eixo x) variaram entre 0,946 a 0,998. Os valores mais baixos de r (i.e., < 0,95) são causados por pequenos desvios de proporcionalidade entre as intensidades das linhas de emissão da amostra e padrão, que por sua vez podem estar relacionadas com possíveis interferências espectrais. Levando em consideração o espectrômetro utilizado, a linha P (I) 213,6 nm pode ser interferida pelas linhas de Cu (I) 213,5 nm e Zn (I) 213,9 nm, sendo estes elementos presentes em algumas formulações de fertilizantes comerciais. Portanto, esse deve ter sido o motivo pelo qual os valores de concentração de P2O5 determinados pela calibração de MLC apresentaram diferenças estatísticas com os valores determinados pelo HR-CS FAAS.

Com relação às determinações de Al, todos os métodos de calibração com padrão único foram concordantes com os valores certificados ao nível de 95 % de confiança. Os desvios padrões relativos das determinações de Al e P2O5 pelos métodos SD-SSC LIBS, SRC e MLC estão no intervalo de 1 - 10 %, 4 - 16 % e 1 - 27 %, respectivamente. O maior RSD foi obtido nas determinações de Al por MLC. Hao et al.  (11) também obtiveram RSD > 20 % para os elementos Cr, Ni e Ti determinados em ligas metálicas utilizando esse mesmo método. Segundo os autores, as baixas intensidades das linhas de emissão destes elementos tornam suas respectivas linhas de emissão mais susceptíveis a sofrer interferências espectrais e de fundo contínuo. Devido a baixa intensidade de emissão obtida para a linha Al (I) 308,2 nm, o mesmo fato pode ter contribuído para obtenção de RSD > 20 % neste trabalho.

Em relação ao SRC e SD-SSC LIBS, ambos apresentaram RSD < 20%, considerados baixos se for levado em consideração análise direta de sólidos. Vale aqui destacar que quando se emprega SRC, o acúmulo de pulso produz uma maior amplitude do pico do analito, que de certa forma diminui as imprecisões provenientes do fundo espectral.

Com relação ao método SD-SSD LIBS, os resultados apresentados na Tabela  foram obtidos aplicando as voltagens de 3,5 e 4,5 kV. A utilização de uma ou três voltagens também foi avaliada. Por exemplo, quando foi utilizado apenas a voltagem de 4,5 kV (uma voltagem) para as amostras e para o padrão, um leve aumento do RSD de 2 a 4 % foi observado. Com relação ao uso de três voltagens (3,5, 4,0 e 4,5 kV), não foram constatadas melhoras significativas ao método proposto, em relação a exatidão e precisão em relação ao uso de duas voltagens, resultando apenas no aumento do tempo de análise e de tratamento dos dados. Portanto, a melhor condição de análise foi obtida com o uso de duas voltagens, além disso, outros valores de voltagens também podem ser utilizados como 4,0 e 4,5 kV ou 3,5 e 4,0 kV, visto que estas estão no intervalo linear entre a intensidade e voltagem (Figura 3).

Em relação ao LOQ para P e Al, os métodos SD-SSC LIBS e SRC apresentaram desempenhos semelhantes: 2,3 % (m m-1) P2O5 e 117 mg kg-1 Al (SD-SSC LIBS) e 2,3 % 
(m m-1) P2O5 e 126 mg kg-1 Al (SRC), respectivamente. Para MLC, os LOQ foram 2,7 % 
(m m-1) P2O5 e 269 mg kg-1 Al.

O SRC e o MLC são métodos de calibração simples e interessantes. O SRC pode ser realizado com uma linha de emissão, enquanto o MLC é limitado a elementos que apresentam várias linhas. O SD-SSC LIBS proposto forneceu melhor precisão, exatidão e LOQ para Al e P. No entanto, esta estratégia requer um dispositivo extra para gerar a descarga elétrica, que não deve ser entendido como uma forte limitação, uma vez que se trata de uma estratégia simples, de baixo custo e robusta para aumento de sensibilidade.

É importante informar que outros elementos não foram determinados devido à baixa resolução do espectrômetro empregado neste trabalho, que aumentam as probabilidades de interferências espectrais. Dessa forma, como prova de conceito da nova proposta de calibração, apenas Al em folhas de plantas e P em fertilizantes comerciais foram determinados. O uso de LIBS para a análise de amostras sólidas é muito atraente, principalmente quando um método simples de calibração é aplicado. Neste trabalho, o novo método SD-SSC foi proposto para calibração em LIBS, o qual utiliza apenas um padrão para calibração, necessitando que o padrão e a amostra, ambos com matrizes semelhantes, sejam submetidos a análise por SD-LIBS empregando duas voltagens (e.g., 3,5 e 4,5 kV). O SD-SSC LIBS foi aplicado para a determinação de Al em folhas de plantas e P em fertilizantes comerciais. Outros métodos de calibração com único padrão, recentemente propostos na literatura, como SRC e MLC, foram utilizados para fins comparativos. Os métodos SD-SSC LIBS e SRC obtiveram resultados estatisticamente semelhantes para o Al, com relação aos valores de referência certificados, e para P, com relação aos valores determinados com o método de comparativo. Os resultados obtidos neste trabalho reforçam que a estratégia SD-LIBS fornece melhores condições de excitação das espécies presentes no plasma, aumentando significativamente a intensidade de emissão. Além disso, com o SD-LIBS foi possível utilizar novas estratégias de calibração com padrão único, que sem o advento do incremento de sinal não seriam possíveis. A estratégia de calibração proposta neste trabalho parece muito promissora para várias aplicações analíticas quantitativas em amostras sólidas, não sendo limitada apenas às aplicações aqui demonstradas.

Referências

1. Gallou, G.; Sirven, J.B.; et al. Aerosols analysis by libs for monitoring of air pollution by industrial sources. Aerosol Science and Technology, 45 (2011) 918–926.

2. Harmon, R.S.; Russo, R.E.; et al. Applications of laser-induced breakdown spectroscopy for geochemical and environmental analysis: A comprehensive review. Spectrochimica Acta B 87 (2013) 11–26.

3. Radziemski, L.; Cremers, D. A brief history of laser-induced breakdown spectroscopy: From the concept of atoms to LIBS 2012. Spectrochimica Acta B 87 (2013) 3–10.

4. Maurice, S.; Wiens, R.C.; et al. The ChemCam instrument suite on the Mars Science Laboratory (MSL) rover: Science objectives and mast unit description. Space Science Reviews, 170 (2012) 95–166.

5. Nicolodelli, G.; Senesi, G.S.; et al. Double pulse laser induced breakdown spectroscopy: A potential tool for the analysis of contaminants and macro/micronutrients in organic mineral fertilizers. Science of The Total Environment, 565 (2016) 1116–1123.

6. Laville, S.; Goueguel, C.; et al. Laser-induced fluorescence detection of lead atoms in a laser-induced plasma: An experimental analytical optimization study. Spectrochimica Acta B 64 (2009) 347–353.

7. Goueguel, C.; Laville, S.; et al. Investigation of resonance-enhanced laser-induced breakdown spectroscopy for analysis of aluminium alloys. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 25 (2010) 635–644.

8. Liu, Y.; Baudelet, M.; et al. Elemental analysis by microwave-assisted laser-induced breakdown spectroscopy: Evaluation on ceramics. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 25 (2010) 1316–1323.

9. Dell’Aglio, M.; Alrifai, R.; et al. Nanoparticle Enhanced Laser Induced Breakdown Spectroscopy (NELIBS), a first review. Spectrochimica Acta B 148 (2018) 105–112.

10. Liu, P.; Hai, R.; et al. The enhanced effect of optical emission from laser induced breakdown spectroscopy of an Al-Li Alloy in the presence of magnetic field confinement. Plasma Science and Technology, 17 (2015) 687–692.

11. Guo, L.B.; Li, C.M.; et al. Plasma confinement by hemispherical cavity in laser-induced breakdown spectroscopy. Applied Physics Letters, 98 (2011) 131501.

12. Vieira, A.L.; Silva, T.V.; et al. Determinations of phosphorus in fertilizers by spark discharge-assisted laser-induced breakdown spectroscopy. Microchemical Journal, 139 (2018) 322–326.

13. Braga, J.W.B.; Trevizan, L.C.; et al. Comparison of univariate and multivariate calibration for the determination of micronutrients in pellets of plant materials by laser induced breakdown spectrometry. Spectrochimica Acta B 65 (2010) 66–74.

14. Godoi, Q.; Santos, D.; et al. Preliminary studies of laser-induced breakdown spectrometry for the determination of Ba, Cd, Cr and Pb in toys. Spectrochimica Acta B 64 (2009) 573–581.

15. Yi, R.X.; Guo, L.B.; et al. Background removal in soil analysis using laser- induced breakdown spectroscopy combined with standard addition method. Optics Express, 
24 (2016) 2607-2618.

16. Morais, C.P. de; Barros, A.I.; et al. Calcium determination in biochar-based fertilizers by laser-induced breakdown spectroscopy using sodium as internal standard. Microchemical Journal, 134 (2017) 370–373.

17. Tognoni, E.; Cristoforetti, G.; et al. Calibration-Free Laser-Induced Breakdown Spectroscopy: State of the art. Spectrochimica Acta B 65 (2010) 1–14.

18. Gaudiuso, R.; Dell’Aglio, M.; et al. Laser-induced breakdown spectroscopy of archaeological findings with calibration-free inverse method: Comparison with classical laser-induced breakdown spectroscopy and conventional techniques. Analytica Chimica Acta, 813 (2014) 15–24.

19. Cavalcanti, G.H.; Teixeira, D. V.; et al. One-point calibration for calibration-free laser-induced breakdown spectroscopy quantitative analysis. Spectrochimica Acta B 87 (2013) 51–56.

20. Yuan, R.; Tang, Y.; et al. Accuracy improvement of quantitative analysis for major elements in laser-induced breakdown spectroscopy using single-sample calibration. Analytica Chimica Acta, 1064 (2019) 11–16.

21. Castro, J.P.; Babos, D.V.; et al. Calibration strategies for the direct determination of rare earth elements in hard disk magnets using laser-induced breakdown spectroscopy. Talanta, 208 (2020) 120443.

22. Hao, Z.Q.; Liu, L.; et al. One-point and multi-line calibration method in laser-induced breakdown spectroscopy. Optics Express, 26 (2018) 22926–22933.

23. Nunes, L.C.; Rocha, F.R.P.; et al. Slope ratio calibration for analysis of plant leaves by laser-induced breakdown spectroscopy. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 34 (2019) 2314–2324.

24. Babos, D.V.; Virgilio, A.; et al. Multi-energy calibration (MEC) applied to laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS). Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 33 (2018) 1753–1762.

25. Babos, D.V.; Barros, A.I.; et al. Calibration strategies to overcome matrix effects in laser-induced breakdown spectroscopy: Direct calcium and phosphorus determination in solid mineral supplements. Spectrochimica Acta B 155 (2019) 90–98.

26. Vieira, A.L.; Nespeca, M.G.; et al. A user-friendly excel spreadsheet for dealing with spectroscopic and chromatographic data. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 194 (2019) 103816.

27. Miller, J.; Miller, J.C. Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry. Harlow: Pearson, 2010.

28. Nassef, O.A.; Elsayed-Ali, H.E. Spark discharge assisted laser induced breakdown spectroscopy. Spectrochimica Acta B, 60 (2005) 1564–1572.

# Determinação direta e simultânea de Fe e Zn em sangue por HR-CS GFAAS empregando DBS

Resumo

O preparo de amostras de sangue para análise direta por HR-CS GFAAS denominada Dried Blood Spot (DBS) foi avaliada como estratégia para determinação direta e simultânea de Fe e Zn. As linhas alternativas escolhidas foram 446,165 nm e 307,572 nm (Fe) e 307,589 nm (Zn). O modificador permanente W prolongou a vida útil das plataformas e a adição de 3 µL de solução 15 % v v-1 H2O2 promoveu a estabilidade térmica e melhorou o perfil do pico de absorção transiente do Zn. As curvas analíticas (0,1 - 3 µg Fe; 0,5 - 50 ng Zn) empregaram discos de papel Whatman 903® impregnados com solução dos analitos.

Os resultados de nove das dez amostras de sangue analisadas pelo método proposto foram concordantes com o método comparativo ao nível de 95 % de confiança. A precisão das medidas (RSD) foi ≤ 10 % tanto para Fe como Zn. Os LOQ obtidos para Fe (446,16 nm), Fe (307,572 nm) e Zn (307,589 nm) foram 67, 10,2 e 1,2 mg L-1, respectivamente.

# Introdução

Uma pequena fração do corpo humano (cerca de 0,02 % do peso total de um adulto) é constituída por elementos essenciais, os quais exercem funções cruciais nos processos fisiológicos. A maioria deles participa de reações bioquímicas vitais, atuando como cofator ou catalisador de muitas enzimas, bem como centros estruturais de estabilização de enzimas e proteínas (1). O Fe, como exemplo, é responsável por diversas funções no organismo tais como transporte do oxigênio, funções enzimáticas, entre outras. A carência deste elemento no organismo é mais prejudicial do que qualquer outro, resultando em anemia, que pode provocar insuficiência cardíaca, comprometimento da atenção, perda de memória e atrofia do epitélio, sendo esta responsável por 20 % das mortes maternais na Índia.

O Zn é outro elemento essencial, o qual faz parte de mais de 300 enzimas e desempenha funções estruturais em proteínas relacionadas com a replicação do DNA (2). Os sintomas relacionados a deficiência deste elemento incluem (i) comprometimento do metabolismo energético, (ii) intoxicação alcoólica, (iii) acidose, e (iv) bloqueio da biossíntese de proteínas (1). Embora o zinco seja um elemento essencial, distúrbios metabólicos crônicos podem resultar no excesso ou deficiência desse metal (3).

Com relação ao aspecto clínico, há um interesse crescente pelo monitoramento destes elementos no sangue visando a prevenção, diagnóstico ou tratamento de diversas doenças. As análises de sangue geralmente utilizam alguns mililitros obtidos por punção venosa, uma prática considerada inadequada em algumas situações para idosos, bebês ou pacientes com veias danificadas. Neste sentido, um método clínico minimamente invasivo utilizando pequeno volume de sangue depositado em papel (DBS) foi desenvolvido em 1963 para diagnóstico da doença metabólica fenilcetonúria em recém-nascidos (4). Desde então, o DBS foi implementado em larga escala em programas de triagem neonatal em todo o mundo, possibilitando o diagnóstico de mais de trinta distúrbios (5).

O DBS fundamenta-se na análise de alguns microlitros de sangue depositado sobre a superfície de um papel filtro. É um procedimento minimamente invasivo, simples, de baixo custo; e a interação sangue-papel confere estabilidade da amostra por vários dias, permitindo a coleta em locais remotos (6). Métodos tradicionais utilizam maior volume de amostra, requer baixas temperaturas (geralmente de -20 até -80 °C) para garantir a preservação, que por sua vez dificulta o transporte e o armazenamento (7).

Deve ser ressaltado que a maioria das técnicas analíticas emprega amostras no estado líquido. As amostras no estado sólido usualmente é convertida em solução. Esta etapa de preparo da amostra consume reagentes, energia e tempo, implicando em mais custos, além do risco de contaminação. Algumas técnicas analíticas, como a HR-CS GFAAS, podem ser utilizadas em associação com a amostragem de material sólido, conhecida como Solid Sampling (SS) (8).

A SS HR-CS GFAAS permite analisar a amostra diretamente (sem preparo prévio) ou após mínimo preparo, evitando etapas de extração ou dissolução e/ou diluição, minimizando o resíduo gerado ao final da análise. Além do mais, análise elementar por SS HR-CS GFAAS possui alta sensibilidade (a amostra não é diluída) e o programa de aquecimento do atomizador permite eliminar a matriz da amostra (tende a melhorar a precisão e exatidão) (9). A SS HR-CS GFAAS é adequada para a amostragem por DBS pois requer apenas a remoção de um pequeno disco do papel (~3,2 mm de diâmetro) e deposição do mesmo sobre a plataforma de grafite para análise (9).

Resano et al., (9) utilizaram a HR-CS GFAAS para a determinação de Pb em sangue por DBS. Os autores compararam os resultados obtidos por DBS com a análise direta de sangue intravenoso, e concluíram que ambos os métodos produziram resultantes concordantes entre si. O LOD obtido foi de 2,5 µg L-1 e a precisão calculada como RSD foi  10 %.

Rello et al., (10) utilizaram SS HR-CS GFAAS para determinação simultânea de Mo e Ti em urina impregnada em papel filtro para monitorar desgaste de próteses implantadas em humanos. Os LODs para Mo e Ti foram 1,5 e 6,5 µg L-1, respectivamente. O método desenvolvido não detectou Ti nas amostras analisadas, mas tem potencial em eventual desgaste das próteses.

Com base no método proposto por Resano et al., (9), Rello et al., (11) utilizaram a HR-CS GFAAS para determinar Pb e estabelecer protocolo de triagem. O método apresentou alta sensibilidade (LOD = 1 μg L-1), alta taxa (> 95 %) de verdadeiro positivo detectados e frequências analíticas da ordem de 6 amostras por hora.

Tendo em vista as vantagens da SS HR-CS GFAAS para análises via DBS, bem como a importância clínica na determinação de Fe e Zn em sangue, foi proposto um método simples, rápido e minimamente invasivo para determinação simultânea de Fe e Zn em sangue utilizando SS HR-CS GFAAS e DBS.

# Materiais e métodos

# Reagentes, soluções e amostras

Dez amostras de sangue humano foram coletadas em tubos de coleta a vácuo e cedidas pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da UNESP (Araraquara, São Paulo, Brasil). O DBS de cada amostra de sangue foi produzido por deposição de 50 µL de sangue em papel Whatman 903®. Uma fotografia de uma das amostras em tubo de coleta está apresentada na Figura 1a, e o respectivo DBS na Figura 1b.

Um perfurador de papel foi utilizado para remoção manual de discos com 3,4 mm de diâmetro do papel Whatman 903® original. Esses discos eram depositados no amostrador de grafite para análise.

Água deionizada de alta pureza (resistividade 18,2 MΩ cm) obtida pelo sistema de osmose reversa Millipore (Bedford, EUA) foi utilizada para a diluição dos padrões analíticos e amostras.

Figura 1 - Fotografias do tubo contendo a amostra de sangue (a) e do DBS produzido com papel Whatman 903® (b).

A curva analítica de Fe foi preparada no intervalo de 0,1 a 3 µg Fe por meio da deposição de alíquotas de 0,1, 0,5, 1,0, 2,0 e 3,0 µL do padrão 1000 mg L-1 Fe (SpecSol, São Paulo, Brasil) sobre discos de 3,4 mm de diâmetro do papel Whatman 903® sem sangue previamente posicionados na plataforma de grafite.

A curva analítica de Zn foi preparada no intervalo de 5,2 a 50 ng de Zn por meio da deposição de alíquotas de 1,3, 2,5, 5,0, 7,5, 10,0, 12,5 µL da solução 4 mg L-1 Zn (obtida por diluição do padrão 1000 mg L-1, SpecSol, São Paulo, Brasil) sobre discos de 3,4 mm de diâmetro do papel Whatman 903® sem sangue previamente posicionados na plataforma de grafite.

Padrão espectroscópico 1000 mg L-1 de W (SpecSol, São Paulo, Brasil) foi utilizado para recobrimento da plataforma de grafite pirolítico.

Ácido nítrico 65 % (v v-1) e peróxido de hidrogênio 30 % (m m-1) (Merck, Darmstadt, Alemanha) foram empregados no procedimento de digestão das amostras de sangue.

Todas as vidrarias utilizadas foram lavadas e descontaminadas por submersão em uma solução de HNO3 10 % (v v-1) por 24 h, sendo enxaguadas com água deionizada e secas à temperatura ambiente.

# Instrumentação

Um espectrômetro de absorção atômica em forno de grafite de alta resolução com fonte contínua (ContrAA 700, Analytik Jena, Jena, Alemanha), com aquecimento transversal, plataformas de amostragem de sólidos e um amostrador automático (SSA 600) foi utilizado para registro das linhas de absorção de Fe e Zn.  Este instrumento é equipado com (i) lâmpada de arco curto de xenônio de alta intensidade (XBO 301, GLE, Berlim, Alemanha) como fonte de radiação contínua operando em modo “hot-spot” com emissão de 190 a 900 nm, (ii) monocromador DEMON, constituído de um prisma Littrow e uma rede de difração Echelle, e (iii) detector CCD.

Argônio de alta pureza 99,999 % (White Martins, Sertãozinho, Brasil) foi empregado como gás de purga e proteção.

Um forno micro-ondas (Multiwave Anton Paar, Graz, Áustria) com frascos de PFA (Tmáx = 200 °C e Pmáx = 20 bar) e rotor de 48 posições (MF50) foi utilizado para decomposição das amostras de sangue.

Um espectrômetro de absorção atômica em chama com fonte contínua e alta resolução ContrAA 300, Analytik Jena (Jena, Alemanha) foi utilizado para as determinações de Fe e Zn nas amostras digeridas de sangue.

Acetileno de alta pureza (99,7 % de pureza, Air Liquid, SP, Brasil) foi utilizado com gás combustível para as análises em HR-CS FAAS.

Os principais parâmetros instrumentais da técnica HR-CS FAAS utilizada como comparativa na determinação de Fe e Zn estão descritos na Tabela 1.

Tabela 1 - Parâmetros instrumentais da HR-CS FAAS utilizados para determinar Fe e Zn

| Parâmetro instrumental | Condição |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fe | Zn |
| Comprimento de onda (nm) | 302,107 | 213,857 |
| Caminho óptico do queimador (mm) | 100 | 100 |
| Fluxo de acetileno e ar comprimido (L h-1) | 95 | 120 |
| Altura de observação (mm) | 4 | 8 |
| Taxa de aspiração (mL min-1) | 5 | 5 |
| LOQ (mg L-1) | 11,8 | 0,91 |

O fundo espectral causado pela molécula de NO, que sobrepõe a linha do Zn em 213,857 nm, foi removido pelo método de correção LSBC. Para isso foi gerado em espectro de absorção da molécula de NO de referência a partir de uma solução 1% (v v-1) de HNO3.

# Procedimento de determinação de Fe e Zn em DBS

Cada círculo pontilhado do papel Whatman 903® gerou um DBS pela deposição de 50 µL de sangue no centro do círculo (Figura 3a). Após a secagem, de seis a sete discos de 3,4 mm de diâmetro foram removidos do DBS com auxílio de um perfurador de papel (2b-c) para posterior análise por SS HR-CS GFAAS.

A plataforma de grafite pirolítico foi recoberta com 200 µg W por meio da aplicação de 5 ciclos do programa de aquecimento descrito na Tabela 2. Em cada ciclo foram injetados 40 µL do padrão 1000 mg L-1 W.

Os discos de 3,4 mm de diâmetro foram inseridos diretamente na plataforma de grafite revestida com W, e esta conduzida até o interior do forno de grafite com auxílio do amostrador automático.

A linha de absorção de Fe a 446,165 nm, bem como as linhas de Fe a 307,572 nm e do Zn a 307,589 nm (estas duas na mesma janela espectral) foram registradas em triplicata com absorbância integrada no volume de pico equivalente a três pixels.

Figura 3 - Fotografias de 50 µL de sangue depositado no papel (a), DBS após a retirada de 7 discos menores (b) e destaque de um disco sobre régua (c).

Tabela 2 - Programa de aquecimento utilizado para o recobrimento da plataforma de grafite com W como modificador permanente

| Etapa | Temperatura | Rampa | Permanência | Fluxo de argônio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C s-1 | s | L min-1 |
| 1 | 130 | 30 | 20 | 2 |
| 2 | 400 | 30 | 20 | 2 |
| 3 | 1000 | 100 | 10 | 2 |
| 4 | 2000 | 100 | 5 | 2 |

Os programas de aquecimento para a determinação de Fe e Zn foram otimizados e estão apresentados na Tabela . As curvas analíticas foram construídas na faixa de 0,1 a 3 µg de Fe, e de 5,2 a 50 ng de Zn.

Os LOQs foram calculados seguindo as recomendações da IUPAC, LOQ=10SDbrm , em que SDbranco corresponde ao desvio padrão de dez brancos (dez discos de 3,4 mm de papel sem sangue) e m a inclinação da curva analítica.

Tabela 3 - Programas de aquecimento otimizados para a determinação de apenas Fe (446,165 nm) e de Fe (307,572 nm) em conjunto com Zn (307,589 nm) em DBS por SS HR-CS GFAAS

| Etapa | Temperatura | Rampa | Permanência | Fluxo de argônio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C s-1 | s | L min-1 |
| Secagem 1 | 110 | 5 | 15 | 2 |
| Pirólise | 1600a / 900 b | 300 | 30 | 2 |
| Auto-Zeroc | 1600a / 900 b | 0 | 5 | 0 |
| Atomização | 2400 | 2000 | 7 | 0 |
| Limpeza | 2500 | 500 | 4 | 2 |

a Condições empregadas para a determinação de Fe (446,165 nm)

b Condições empregadas para a determinação simultânea de Fe e Zn.

c Etapa para garantir que a atomização comece sem o fluxo de argônio.

# Determinação de Fe e Zn pelo método comparativo

Todas as amostras de sangue foram digeridas em triplicata em um forno micro-ondas utilizando 0,5 mL de sangue, 2 mL de HNO3, 1 mL de H2O2 e 3 mL de H2O. O programa de aquecimento utilizado consistiu de 3 etapas: (i) aquecimento, partindo da temperatura ambiente até 200 °C em 20 min; (ii) permanência, em 200 °C por 15 min; (iii) resfriamento de 200 °C a 60 °C em 25 min. Após a etapa de resfriamento, as amostras digeridas foram transferidas para frascos de polipropileno, sendo o volume ajustado para 20 mL com água deionizada.

As concentrações de Fe e Zn nos digeridos foram determinadas por HR-CS FAAS empregando as condições instrumentais descritas na Tabela 1.

As curvas analíticas para as determinações de Fe e Zn foram construídas na faixa de 1 a 20 mg L-1 Fe e de 25 a 300 µg L-1 Zn, a partir da diluição apropriada do padrão espectroscópico de 1000 mg L-1 de cada elemento.

# Resultados e discussão

# Procedimento de amostragem e escolha da linha analítica

A determinação de Fe e Zn em DBS por HR-CS GFAAS constitui um desafio analítico por conta das altas concentrações desses elementos. Em trabalho sobre a determinação desses elementos em sangue humano por ICP-MS, Harrington e colaboradores relataram concentrações da ordem de 445 - 521 mg L-1 Fe, e 5,7 - 8,8 mg L-1 Zn (12). A exatidão na determinação desses elementos depende então da quantidade de sangue contida no disco de DBS analisado (para expressar a concentração em massa por volume de sangue), e a escolha adequada da linha de absorção (faixa linear de trabalho em consonância com as absorbâncias dos elementos nas amostras). Neste sentido, estudos relativos a determinação do volume de sangue contido nos discos removidos do DBS original, e a escolha da linha de absorção para a determinação destes elementos foram feitos e estão detalhados a seguir.

# Cálculo do volume de sangue nos discos removidos para análise

Em princípio, a quantidade de Fe e Zn retido por mm2 de DBS deve ser proporcional a concentração dos elementos no sangue, e esta quantidade não ser influenciada por outros fatores, como exemplo o volume de sangue depositado (13). Para verificar esta hipótese, deposições de volumes crescentes de 25 a 200 µL de sangue foram feitas sobre o papel e as respectivas áreas de DBS (mm2) produzidas determinadas empregando o software ImageJ. Os resultados obtidos estão apresentados na Figura 4. Nesta figura, o volume de sangue versus a área do DBS resultou na equação linear y = 2,27x + 0,45, a qual obteve r = 0,998. Portanto, neste estudo a quantidade de sangue por mm2 mantêm-se constante, independente do volume depositado.

Figura 4 - Correlação entre volume de sangue depositado e área do DBS (n = 3) calculada pelo software ImageJ.

O volume do disco de 3,4 mm de diâmetro foi determinado interpolando a sua área de 9,2 ± 0,2 mm2 (n = 3) no gráfico apresentado na Figura 4, sendo obtido o volume correspondente a 3,86 ± 0,13 µL de sangue. A relação do volume de sangue por área de DBS obtida neste trabalho está muito próxima das encontradas na literatura (8,9). O resultado desse estudo é importante porque não requer controle do volume exatamente depositado sobre o papel, o que permite o desenvolvimento de métodos mais simples e rápidos.

# Escolha das linhas analíticas para determinações de Fe e Zn

Em HR-CS GFAAS, há a opção de seleção de linhas com diferentes sensibilidades relativas. Deste modo, linhas alternativas com menores sensibilidades foram avaliadas para a determinação de Fe e Zn em função das altas concentrações esperadas desses elementos nas amostras de sangue (12). O estudo inicial empregou a análise de uma amostra (DBS) com programas de aquecimento para Fe e Zn fornecidos pelo fabricante, otimizados para meio aquoso (fornecido pelo software ASpect CS).

Com relação ao Fe, a linha de absorção em 446,165 nm com 0,0083 % de sensibilidade foi inicialmente escolhida, e em seguida o programa de aquecimento foi otimizado.

O software ASpect CS lista apenas duas linhas de absorção disponíveis para o elemento Zn, a linha principal em 213,857 nm e outra alternativa 307,589 nm (0,02 % de sensibilidade relativa). Análise preliminar da amostra de DBS revelou que a linha de absorção principal fornecia absorbâncias muito elevadas, mostrando que a utilização era inviável. A linha em 307,589 nm proporcionou leituras de absorbâncias com valores adequados as necessidades do método, e foi a escolhida para os estudos posteriores relacionados com a otimização do programa de aquecimento

# Programa de aquecimento nas determinações de Fe e Zn

A plataforma de grafite foi previamente revestida com o modificador permanente W com o intuito de prolongar a vida útil da mesma. O papel do DBS não era totalmente eliminado ao término do programa de aquecimento, havia a formação de pequeno resíduo carbonáceo na plataforma de grafite após a etapa de limpeza (Figura ). A formação desse resíduo é favorecida pelo ambiente redutor do forno de grafite; a sua eliminação completa poderia ser tentada empregando-se uma etapa de pirólise assistida por ar, mas essa estratégia poderia reduzir significativamente o tempo de vida útil do conjunto plataforma-forno de grafite. Esse resíduo também foi encontrado em trabalhos semelhantes que empregam DBS (14) e foram facilmente removidos manualmente com auxílio de uma pinça no momento da introdução de amostra seguinte. Desta forma, esta foi a opção adotada neste trabalho.

Figura 4 - Plataforma de grafite contendo discos de DBS antes (a) e depois (b) de um ciclo completo de aquecimento.

Uma amostra de DBS contendo 521 ± 18 mg L-1 Fe determinada preliminarmente pelo método comparativo empregando amostras digeridas e HR-CS FAAS foi utilizada para otimização do programa de aquecimento. Nesse caso, o disco de 3,4 mm de diâmetro continha o equivalente a 2,01 ± 0,07 µg Fe.

Uma alíquota de 1,5 µL do padrão aquoso de Fe (equivalente a 1,5 µg Fe), foi depositado sobre papel (isento de sangue) para a otimização do programa de aquecimento.

As curvas de pirólise e de atomização nas faixas de 800 a 2000 °C e de 1800 a 2500 °C, respectivamente, foram construídas em meio de amostra (DBS) e em meio do padrão aquoso (Figura 5). Para ambos os meios, as melhores condições para a temperatura de pirólise e de atomização foram atingidas em 1600 °C e 2400 °C, respectivamente. Essas temperaturas forneceram as máximas absorbâncias integradas (atomização) com precisão satisfatória. Com o programa de aquecimento otimizado, um espectro resolvido no tempo e comprimento de onda típico para o Fe em DBS está apresentado na Figura . Em geral, os perfis dos picos de absorção do Fe em meio do padrão aquoso foram muito similares àqueles obtidos em DBS (Figura 6). Nesta figura é possível observar a obtenção de um pico de absorção intenso e com baixos valores de fundo nas regiões adjacentes.

Figura 5 - Curvas de pirólise (triângulos) e de atomização (círculos) em meio aquoso (▬) e em amostra (▬).

Figura 6 - Espectro de absorção resolvido no tempo e comprimento de onda para o Fe na linha 446,165 nm.

Posteriormente, a otimização das temperaturas de pirólise e atomização foram feitas empregando apenas a linha de Zn em 307,589 nm em meio de uma amostra de DBS e de um padrão aquoso sobre papel sem empregar modificador químico. Os resultados obtidos estão apresentados na Figura 5.

Figura 5 - Curvas de temperatura de pirólise (triângulos) e de atomização (círculos) referentes a 20 ng Zn em padrão aquoso sobre papel (▬) e em amostra de DBS (▬).

As curvas de temperatura de pirólise variaram de 700 a 1050 °C (DBS) e de 700 a 1000 °C (padrão aquoso em papel). As curvas de temperatura de atomização variaram de 1600 a 2400 °C para ambos os meios. O DBS estabilizou o Zn em maior proporção que o papel apenas. Ainda, os perfis de absorção transientes obtidos para o Zn nos dois meios foram bem diferentes entre si. Considerando esses efeitos de matriz, foi então avaliada a influência da presença de Pd/Mg como modificador, e de H2O2, no perfil de absorção do Zn em ambos os meios. Os resultados obtidos estão apresentados na Figura 8. Análise desta figura revela que os perfis transientes obtidos para Zn em amostra e no padrão aquoso são diferentes. Para a amostra de DBS, o sinal é bem definido, enquanto em meio aquoso há 2 máximos, indicando que a atomização ocorre em duas etapas. Para contornar esse efeito de matriz, foi primeiramente avaliado o efeito da adição de 3 µL de uma solução 15 % (v v-1) H2O2 sobre a amostra (DBS) e padrão aquoso. Deve ser informado que solução 30 % (v v-1) H2O2 sobre o DBS produz um excesso de espuma e deve ser evitado. Como observado na Figura 8, o perfil do sinal do Zn em DBS não sofreu alteração significativa. Por outro lado, houve uma melhora expressiva no perfil do pico em solução aquosa. A presença de H2O2 deve fragilizar as interações Zn-papel ou até mesmo promover a formação de óxidos termicamente mais estáveis do que o íon, levando a atomização em etapa única. Para o meio aquoso, a presença da mistura Pd/Mg produziu sinais transientes ligeiramente mais intensos, porém com tempos de aparecimento mais longos (de 1,3 s para 2,1 s). No caso do transiente do Zn na amostra, o modificador Pd/Mg diminuiu a sua intensidade significativamente e promoveu a atomização em três etapas. Considerando esses efeitos, o uso do Pd/Mg foi desconsiderado, e o programa de aquecimento foi finalmente otimizado empregando-se 3 µL de solução 15 %, v v-1 H2O2 em meio de amostra e em meio aquoso.

Figura 8 - Efeito da presença de Pd/Mg (2,5 µg de Pd e 1,25 µg de Mg) e H2O2 (3 µL de solução 15 %, v v-1) em uma amostra de DBS e em um padrão aquoso sobre papel (20 ng Zn).

Durante a otimização da temperatura de atomização (Figura 5), quando a temperatura ultrapassou 2200 °C surgiu o pico de absorção do Fe em 307,572 nm, com sensibilidade relativa de 0,043 %, ao lado do pico de absorção do Zn. Deste modo, a linha de em 307,572 nm do Fe também foi monitorada para a otimização da temperatura de pirólise e atomização empregando H2O2.

As curvas de temperatura de pirólise e de atomização do programa de aquecimento otimizado para a determinação simultânea de Fe e Zn estão apresentadas na Figura . Observa-se na figura que a presença de H2O2 aumenta a estabilidade térmica do Zn na solução aquosa, um comportamento similar aquele observado na amostra de DBS. Em relação ao Fe, o comportamento térmico foi similar ao obtido na ausência de H2O2.

Com relação a pirólise, a absorbância do Zn começa a cair a partir de 900°C, mais acentuadamente na solução aquosa. O Fe permanece praticamente estável entre 700 e 1100 °C.

Figura 9 - Curvas de temperatura de pirólise (triângulos) e de atomização (círculos) para Fe-307,572 nm e Zn-307,589 nm em meio de uma amostra de DBS (▬) e em solução aquosa contendo 20 ng Zn e 2 µg Fe (▬). Modificador: 3 µL de solução 15% v v-1 H2O2.

Com relação a atomização, a absorbância do Fe começa a aumentar em temperaturas > 2000 °C, atingindo o máximo em 2400°C. As máximas absorbâncias do Zn foram obtidas para atomização em aproximadamente 1800 °C, e decaem ligeiramente até 2400 °C. Considerando que medidas simultâneas requerem o estabelecimento de uma condição intermediaria entre as ótimas de cada analito, a temperatura de pirólise e de atomização foram definidas em 900 °C e 2400 °C, respectivamente. A escolha recaiu na melhor condição de pirólise para o Zn e de atomização para o Fe. Com o programa de aquecimento do atomizador definido, uma amostra de DBS contendo 3 µL de H2O2 foi processada e os perfis dos transientes do Fe e do Zn foram registrados (Figura ). De forma geral, os picos de absorção atômica desses elementos em meio aquoso e em DBS foram bem semelhantes, estando próximas e bem resolvidas (em relação ao tempo e comprimento de onda), sem fundo mensurável nas adjacências dos picos.

Figura 10 - Espectros de absorção atômica resolvidos no tempo e comprimento de onda do Zn e do Fe presentes em uma amostra de DBS empregando H2O2 como modificador químico.

# Distribuição de Fe e Zn no DBS

A migração das espécies de Fe e de Zn na superfície do papel do DBS (efeitos cromatográficos ocasionados pela percolação do sangue no papel) pode levar a uma distribuição não homogênea dos analitos no DBS, influenciando na região amostrada e resultando em erros significativos.

A homogeneidade da distribuição de Fe e Zn no DBS em função da percolação do sangue foi avaliada pela medida (n = 3) das massas de cada elemento contidas em discos retirados em diferentes posições (A, B, C, D) do DBS (Figura 11). As regiões A, B e C correspondem a uma condição incomum, que emprega grande volume de sangue (200 µL). A região D refere-se a condição mais usual, que deposita cerca de 50 µL de sangue no papel. Os analitos foram determinados nos discos A, B, C e D empregando-se a calibração externa (padrões aquosos sobre papel).

Figura 11 - Massas de Fe e Zn determinadas em diferentes partes (A, B, C e D) de um DBS obtido após adição de 200 µL e 50 µL de sangue.

Análise da Figura 11 revela que a posição de amostragem influenciou pouco a medida da massa dos analitos. O RSD das medidas de Fe e Zn foram em geral < 5%. Para o Fe, as massas determinadas nas diferentes regiões apresentaram resultados semelhantes ao nível de 95% de confiança. Em relação ao Zn, apenas as posições A e a C apresentaram diferenças estatísticas, apontando que o Zn pode sofrer efeitos cromatográficos (a concentração do elemento depende do local de amostragem). Nesse caso, volumes de aproximadamente 200 µL devem ser evitados na determinação deste elemento. O papel coletor contém uma área demarcada que é totalmente preenchida por 50 µL ou 1 gota de amostra. Então do ponto de vista prático, a linha pontilhada orienta a quantidade a ser depositada, dificilmente sendo exigidas alíquotas além de 1 - 2 gotas de sangue. A coleta não requer um volume preciso, o que simplifica tanto a forma como a aplicação do método para ambientes remotos, fora do ambiente hospitalar ou do laboratório.

# Determinação de Fe e Zn em DBS por HR-CS GFAAS

Nos últimos anos, a análise direta da amostra com espectrômetros de absorção atômica em forno de grafite tem demonstrado que, a calibração em meio aquoso fornece resultados com exatidão e precisão adequados a diversas aplicações. Esta estratégia de calibração foi utilizada com êxito para a determinação de Pb em DBS (14). Além do mais, encontrar padrões sólidos de calibração não é algo trivial para DBS. Nesta meta do projeto a determinação de Fe e Zn nas amostras de DBS empregou calibração sólida externa, sendo os padrões preparados por deposição de alíquotas de solução padrão no papel (papel de 3,4 mm de diâmetro sem sangue).

As curvas de calibração foram preparadas nos intervalos de massa de 0 a 3,0 µg Fe e de 0 a 50 ng Zn. As curvas de calibração obtidas para Fe-446,165 nm, Fe-307,572 nm e Zn-307,589 nm estão apresentadas na Figura . Em todos os casos, os coeficientes de correlação variaram de 0,997 a 0,999. Os RSDs médios obtidos para Fe-446,165 nm, Fe-307,572 nm e Zn-307,589 nm foi de 4, 8 e 13 %, respectivamente.

Para fins de comparação de resultado, todas as amostras de sangue foram analisadas (n = 3) por um método alternativo baseado na espectrometria de absorção atômica em chama. Para isso, amostras foram digeridas em meio ácido assistidas por radiação micro-ondas. Os resultados obtidos pelo método HR-CS FAAS estão apresentados na Tabela . As concentrações obtidas para Fe e Zn nas amostras variaram entre 386 a 541 mg L-1 e 5,4 e 9,1 mg L-1, respectivamente. Essas concentrações são condizentes com aquelas descritas na literatura (211,212). Além do mais, as concentrações de Fe e Zn determinadas pelo método proposto foram, de modo geral, concordantes com as determinadas pelo método comparativo ao nível de 95 % de confiança (teste t-Student pareado).

Figura 12 - Curvas de calibração para (a) Fe- 446,165 nm, (b) Fe-307,572 nm e (c) Zn-307,589 nm obtidas com padrão aquoso depositado sobre papel empregando SS HR-CS GFAAS.

Tabela 4 - Resultados comparativos (média  sd, n = 3)  da determinação de Fe e Zn (mg L-1) em DBS pelo método proposto (SS HR-CS GFAAS) e pelo método comparativo (HR-CS FAAS).

| Amostras | SS HR-CS GFAAS |  |  | HR-CS FAAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fe 446,165 nm | Fe 307,572 nm | Zn 307,589nm | Fe | Zn |
| 1 | 480 ± 19 | 490 ± 41 | 9,1 ± 0,5 | 521 ± 18 | 8,6 ± 0,3 |
| 2 | 393 ± 20 | 369 ± 36 | 5,7 ± 0,6 | 420 ± 11 | 5,2 ± 0,1 |
| 3 | 489 ± 35 | 395 ± 43 | 7,5 ± 0,3 | 466 ± 18 | 7,0 ± 0,2 |
| 4 | 401 ± 12 | 385 ± 19 | 5,4 ± 0,4 | 404 ± 14 | 4,7 ± 0,2 |
| 5 | 386 ± 17 | 406 ± 32 | 7,7 ± 0,5 | 440 ± 11 | 6,6 ± 0,2 |
| 6 | 471 ± 16 | 424 ± 32 | 8,1 ± 0,4 | 482 ± 2 | 7,8 ± 0,1 |
| 7 | 420 ± 15 | 424 ± 38 | 8,9 ± 0,6 | 400 ± 20 | 9,0 ± 0,3 |
| 8 | 541 ± 22 | 516 ± 55 | 8,7 ± 0,8 | 555 ± 17 | 8,3 ± 0,2 |
| 9 | 439 ± 34 | 447 ± 36 | 7,2 ± 0,4 | 441 ± 11 | 6,7 ± 0,2 |
| 10 | 411 ± 28 | 386 ± 22 | 6,7 ± 0,3 | 429 ± 16 | 6,3 ± 0,3 |

A precisão (RSD) das medidas foi de 5, 8 e 6 % para Fe-446,165nm, Fe-307,572 nm e Zn-307,589 nm, respectivamente. Esses RSDs são aceitáveis para essas determinações principalmente levando em consideração a análise direta e DBS. Os LOQs calculados para a mesma sequência (Fe-446,165, Fe-307,572 nm e Zn-307,589 nm) foram 67, 10,2 e 
1,2 mg L-1. Cabe destacar que devido as altas concentrações dos analitos no sangue requereram linhas de menor sensibilidade (0,0083 % para Fe-446,165 nm, 0,043 % para 
Fe-307,572 nm e 0,02 % para Zn-307,589 nm), resultando em altos valores de LOQ, mas adequados e suficientes para resolver o problema analítico em questão. Isso mostra inclusive a versatilidade da técnica HR-CS GFAAS em ajustar a sensibilidade ao problema analítico.

A técnica HR-CS GFAAS se apresentou útil no desenvolvimento de um método para determinação de Fe e Zn em sangue empregando amostragem de sólidos (DBS). A seleção de linhas alternativas (Fe307,572 nm e Zn307,589nm) na mesma janela espectral possibilitou a determinação direta e simultânea de Fe e Zn, com boa precisão e exatidão.

O estudo sobre a área do DBS versus o volume de sangue demonstrou que a quantidade de sangue por mm2 mantêm-se constante, independente do volume depositado, permitindo o preenchimento do papel através da remoção de algumas gotas de sangue do dedo ou calcanhar. Além do mais, foi determinado que o disco de 3,4 mm de diâmetro empregado para a análise direta contém o equivalente a 3,86 ± 0,13 µL de sangue, permitindo expressar a concentração de Fe e Zn em mg L-1. Efeitos cromatográficos significativos não foram observados para Fe e Zn quando volumes próximos a 50 µL de sangue foram utilizados.

A adição de 3 µL de solução 15 % v v-1 H2O2 aumentou a estabilidade térmica do Zn e minimizou efeitos de matriz nas etapas de pirólise e de atomização, permitindo o uso da calibração externa com padrões aquosos depositados sobre papel.

O desempenho do método proposto foi avaliado por meio da análise das amostras por outra técnica analítica, no caso a espectrometria de absorção atômica em chama (HR-CS FAAS). As amostras digeridas e analisadas por esta técnica forneceram resultados concordantes com os obtidos pelo método proposto ao nível de 95 % de confiança para 9 das 10 amostras analisadas.

Os parâmetros de desempenho analítico obtidos para o método proposto reforçam a sua viabilidade e potencial na determinação de Fe e Zn em DBS por SS HR-CS GFAAS.

# Referências

1. Chitturi, R.; Baddam, V.R.; et al. A review on role of essential trace elements in health and disease. Journal of Dr. NTR University of Health Sciences, 4 (2015) 75-85.

2. Coleman, J. Zinc Proteins: Enzymes, Storage Proteins, Transcription Factors, and Replication Proteins. Annual Review of Biochemistry, 61 (1992) 897–946.

3. Raghunath, R.; Tripathi, R.M.; et al. Retention times of Pb, Cd, Cu and Zn in children’s blood. Science of The Total Environment, 207 (1997) 133–139.

4. Guthrie, R.; Susi, A. A simple phenylalanine method for detecting phenylketonuria in large populations of infants. Pediatrics, 32 (1963) 338–343.

5. Aramendía, M.; Rello, L.; et al. Direct analysis of dried blood spots by femtosecond-laser ablation-inductively coupled plasma-mass spectrometry. Feasibility of split-flow laser ablation for simultaneous trace element and isotopic analysis. Journal of Analytical Atomic Spectrometry 30 (2015) 296–309.

6. Freeman, J.D.; Rosman, L.M.; et al. State of the Science in Dried Blood Spots. Clinical Chemistry, 64 (2018) 656–679.

7. Lehmann, S.; Delaby, C.; et al. Current and future use of “dried blood spot” analyses in clinical chemistry. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 51 (2013) 1897–1909.

8. Rello, L.; García-ruiz, E.; et al. Dried blood spots for Pb determination using solid sampling-graphite furnace atomic absorption spectrometry. Spectroscopy Europe, 20 (2008) 11–14.

9. Resano, M.; Rello, L.; et al. Minimally-invasive filter paper test in combination with solid sampling-graphite furnace atomic absorption spectrometry for Pb determination in whole blood. Journal of Analytical Atomic Spectrometry 22 (2007) 1250–1259.

10. Rello, L.; Lapeña, A.C.; et al. A dried urine spot test to simultaneously monitor Mo and Ti levels using solid sampling high-resolution continuum source graphite furnace atomic absorption spectrometry. Spectrochimica Acta B  81 (2013) 11–19.

11. Rello, L.; Miguel, A. Lead screening in DBS by solid sampling high-resolution continuum source graphite furnace atomic absorption spectrometry: application to newborns and pregnant women. Bioanalysis, 7 (2015) 2057–2070.

12. Harrington, J.M.; Young, D.J.; et al. Analysis of human serum and whole blood for mineral content by ICP-MS and ICP-OES: Development of a mineralomics method. Biological Trace Element Research, 160 (2014) 132–142.

13. Marguí, E.; Queralt, I.; et al. Energy dispersive X-ray fluorescence spectrometry for the direct multi-element analysis of dried blood spots. Spectrochimica Acta B 139 (2018) 13–19.

14. Wójciak-Kosior, M.; Szwerc, W.; et al. Optimization of high-resolution continuum source graphite furnace atomic absorption spectrometry for direct analysis of selected trace elements in whole blood samples. Talanta, 165 (2017) 351–356.

3. Determinação de fosfato e fosfito em fertilizantes por Espectroscopia Raman

Resumo

A espectroscopia Raman é uma técnica emergente com potencial para identificar ânions contendo fósforo, mas ainda não foi aplicada diretamente para identificar e quantificar espécies de fosfito e fosfato em solução. Nesta etapa do projeto de pesquisa a determinação simultânea de fosfato e fosfito em fertilizante foi avaliada por espectroscopia Raman. A influência do pH nos espectros Raman das espécies em solução aquosa foi avaliada em vários pH. Os resultados mostraram análises precisas, exatas e seletivas de fosfato e fosfito quando se utiliza pH = 10,0 e o monitoramento das bandas localizadas em 874 cm-1 e 2321 cm-1, respectivamente. Gráficos de calibração nos intervalos de concentração de 0,15% - 6,20% (m/v) P foram seguidamente construídos com bons coeficientes de correlação (0,9953 para fosfato; 0,9945 para fosfito). Os limites de detecção foram 0,10% (m v) P-PO4 e 0,05% (m/v) P-PO3. Os desvios padrão relativos (RSD) foram inferiores a 6% para amostras contendo 10% (m/m) P2O5 (PO4) e 31% (m/m) P2O5 (PO3). Seis fertilizantes comerciais foram analisados ​​pelo método proposto usando calibração externa e as concentrações de P obtidas foram concordantes com as obtidas pelo método espectrofotométrico comparativo no nível de confiança de 95% (teste t pareado). As recuperações estavam na faixa de 92 a 110%. Como alternativa, a calibração padrão único também foi avaliada e os resultados concordaram com os obtidos pela calibração externa multiponto.

3.1 Resultados e discussão

O efeito da potência do laser e do tempo de exposição nas intensidades de espalhamento foi avaliado inicialmente com uma solução 0,5 mol L-1 H3PO4 com pH ajustado a pH 2, empregando a banda localizada em 874 cm-1. O tempo de exposição foi fixado preliminarmente em 30 s e a potência do laser variada de 10 a 100% da potência máxima (350 mW). Em seguida, a potência do laser foi fixada em 50% e o tempo de exposição foi variado na faixa de 1 a 60 s. Quando a potência do laser e o tempo de exposição variaram de 10 a 100% e de 1 a 60 s, os sinais registrados variaram de 4000 a 40000 (Fig. 1a) e 2000 a 22000 (Fig. 1b) intensidades de relatividade, respectivamente. Considerando o alto teor de P comumente encontrado nos fertilizantes e a sensibilidade necessária, o poder do laser e o tempo de exposição foram selecionados como 70% e 30 s, respectivamente.

Figura 1. Influência da variação da potência do laser (a) e do tempo de integração (b) no espalhamento Raman de uma solução 0,50 mol L-1 em H3PO4.

O ácido fosfórico e o fosforoso são ácidos polipróticos fracos, e a fração de suas espécies dissociadas () são dependentes do pH do meio. A avaliação da influência da variação do pH nos espectros Raman de soluções contendo fosfato e fosfito é um estudo importante a ser feito. Os espectros Raman de soluções de fosfato e fosfito contendo 0,31% (m/v) P a diferentes pH (1,0 – 10,0)  estão ilustrados na Figura 2.

Figura 2. Espectros Raman relativos a 0,31% (m/v) P-PO4 (acima) e 0,31% (m/v) P-PO3.

Para fins ilustrativos, a Figura 3 destaca os espectros de soluções de fosfato (Fig. 3A) e de fosfito (Fig. 3B) em pH 1, 5 e 10. Análise da figura 3A revela que os modos vibracionais de PO4 (simetria C3) do fosfato são fortemente influenciados pelo pH. Os modos na região de estiramento de P-O são sP(OH)3 em 890 cm-1 e P=O em 1170 cm−1. E a banda 1077 cm-1 é atribuída ao modo sPO2 da espécie H2PO4-. No espectro obtido em pH 5,0, as bandas em 880 cm-1 e 1077  cm-1 são atribuídas aos modos de vibração sP(OH)2 e sPO2 da espécie H2PO4-. Em pH 10,0 há uma banda intensa em 989 cm-1 atribuída a vibrações de PO na espécie HPO42-, e vibração simétrica por alongamento (1) da espécie PO43− [1]. Outras bandas observadas em 874 cm-1 e 1074 cm-1 são atribuídas a sP(OH) e às vibrações antissimétricas 3 das espécies HPO42− e PO43−, respectivamente.

Figura 3. Espectros Raman (n=5) de soluções 3,1% (m/v) P-PO4 (A) and 0,31% (m/v) P-PO3 (B) obtidos em pH 1,0, 5,0 e 10,0. Condições operacionais: 70% da potência do laser; 30 s de tempo de exposição.

Em relação ao fosfito (Fig. 3B), a estrutura do ânion HPO32- foi atribuída com base na simetria C3 [2]. As bandas em 1032 cm-1 e 2329 cm-1 decorrentes de vibrações PH podem ser atribuídas às vibrações de deformação (PH) E e vibração por alongamento (PH) A1, respectivamente. A banda observada em 980 cm-1 pode ser atribuída ao estiramento simétrico trecho simétrico (PO3) A1. E a banda remanescente a 1078 cm-1 é atribuída ao alongamento assimétrico (PO3) E. É interessante ressaltar que as bandas em 890 cm-1 e 2329 cm-1 nos espectros Raman de fosfato e fosfito, respectivamente, apresentam potencial para serem utilizadas na determinação simultânea de fosfato e fosfito, desde que o pH da amostra seja maior que 7,0, de forma a evitar sobreposição com a banda de fosfito (estiramento simétrico (PO3) ) em aproximadamente 900 cm-1 (Fig. 3B). Embora essa banda esteja ausente nos espectros de soluções de fosfito com pH  7, o pH ótimo para os estudos posteriores envolvendo determinações qualitativas e quantitativas foi selecionado após considerar o gráfico de distribuição das espécies ( versus pH). Do ponto de vista prático, é desejável que durante as medidas não haja variações no pH; mas se houver, que sejam pequenas de forma a não alterarem significativamente os valores de ; caso contrário, as variações nas intensidades de espalhamento serão expressivas. Nesse sentido, deve-se buscar, na medida do possível, fazer medições nas regiões de patamar dessas curvas (onde há predominância de uma dada espécie). Para o intervalo de pH entre 9,0 e 10,0, predominam as espécies  HPO42- e HPO32-, respectivamente, e não é necessário um controle rigoroso do pH (pequenas variações em pH produzem pequenas alterações em ). Portanto, o pH 10,0 foi o escolhido para a continuidade do experimento.

Deve ser ressaltado que as baixas intensidades das bandas em 890 cm-1 e 2329 cm-1 observadas para a região de pH mais alto não prejudicam a aplicação desejada, pois na composição dos fertilizantes comerciais os teores de P são altos. No entanto, se necessário, a sensibilidade pode ser melhorada aumentando a potência do laser e/ou o tempo de exposição. Ainda, essas bandas não são interferidas por bandas de sulfato, carbonato, nitrato, uréia e amônio (geralmente presentes em fertilizantes) que ocorrem na região de 940 a 1100 cm-1.

O intervalo dinâmico de resposta linear foi avaliado medindo-se as intensidades de espalhamento Raman de soluções contendo fosfato e fosfito na faixa de 0,15 - 6,20% (m/v) P, a pH =10,0, empregando 70% de potência do laser e tempo de exposição de 30 s. Os sinais foram diretamente proporcionais às concentrações de analitos de até 6,20% (m/v) P. Curvas de calibração no intervalo de 0,15 a 6,20% (m/v) (Figura 4) foram construídas e os coeficientes de correlação obtidos foram 0,9953 (fosfato, Fig. 4a ) e 0,9945 (fosfito, Fig. 4b).

Figure 4. Curvas de calibração externa para fosfato (a) e fosfito (b). Os sinais correspondem a intensidade de espalhamento integrada nas regiões 820-886 cm-1 (fosfadto) e 2260-2370 cm-1 (fosfito).

Após a otimização, o método proposto foi aplicado na análise de seis fertilizantes comerciais (amostras 1 a 6 da Tabela 1) e duas misturas (amostras 7 e 8 da Tabela 1). Os teores de P-PO4 e de P-PO3 obtidos nas amostras com o procedimento proposto não foram estatisticamente diferentes dos obtidos por espectrofotometria como técnica comparativa  (Tabela 1) ao nível de confiança de 95% (teste t). Os valores apresentados na Tabela 1 estão expressos em % (m/m) P2O5, que é a forma usual fornecida pelos fabricantes.

O desempenho do método proposto também foi avaliado por meio de teste de adição e recuperação. Esse teste foi feito com amostras de fertilizantes contendo apenas fosfato, apenas fosfito e mistura de fosfato e fosfito. As recuperações se situaram entre 92 e 110% (Tabela 2). Os limites de detecção foram 0,10% (m v) P-PO4 e 0,05% (m/v) P-PO3. Os desvios padrão relativos (RSD) foram inferiores a 6% para amostras contendo 10% (m/m) P2O5 (PO4) e 31% (m/m) P2O5 (PO3).

Tabela 1. Resultados (média  desvio padrão, n= 5) da determinação de P (% P2O5) em amostras de fertilizantes obtidos pelo método proposto (Raman) e por espectrofotometria como técnica comparativa.

| Amostras | Valores informados pelo fabricante | Valores obtidos por Raman | Valores obtidos por espectrofotometria |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30a | 31,01,3 | 29,90,2 |
| 2 | 40a | 39,50,5 | 40,21,1 |
| 3 | 28a | 28,30,5 | 27,80,4 |
| 4 | 14b | 13,70,4 | 14,20,5 |
| 5 6 7* 8** | 10b 7b 20a; 5b 15a; 7b | 10,70,4 6,90,2 21,11,3 ; 5,40,3 15,80,9 ; 6,70,3 | 9,80,1 7,20,2 26,00,3 22,20,7 |

a e b correspondem a  %(m/m) P2O5 em fosfito e fosfato, respectivamente. *mixtura das amostras 2 e 5, proporação 1:1 (m:m). ** mixtura das amostras 1 e 4, proporção 1:1 (m:m).

Tabela 2. Resultados (n=3) de recuperação (em %) de P(PO4) e P(PO3) em fertilizantes.

| Amostra | P adicionado como | Recuperação, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [P]adic. = 0,31% (m/v) | [P]adic. = 0,77% (m/v) |
| 1 | PO4 | 94 | 110 |
| 4 | PO3 | 93 | 101 |
| 7* | PO4 + PO3 | 105 / 92 | 109 / 106 |
| 8** | PO4 + PO3 | 106 / 110 | 110 / 98 |

*mixtura das amostras 2 e 5, proporação 1:1 (m:m). ** mixtura das amostras 1 e 4, proporção 1:1 (m:m).

A preparação manual do conjunto de soluções de calibração para fosfato e fosfito a pH 10,0 não é complicada, mas não deixa de ser demorada e trabalhosa. A calibração externa multiponto convencional pode ser simplificada quando se utiliza a calibração com padrão único, denominada single standard calibration (SSC). Como uma alternativa à calibração externa, a SSC foi então avaliada. A proposta aqui apresentada requer medições sucessivas do espectro Raman do analito no padrão (Cstd) e do analito na amostra desconhecida (Csample) após variação consecutiva dos tempos de exposição (ou da potência do laser). A curva SSC é obtida colocando-se em gráfico os sinais do padrão no eixo vertical (ordenada) e os sinais da amostra desconhecida no eixo horizontal (abscissa). A concentração do analito na amostra é calculada por Csample = Cstd/slope. As curvas SSC (Fig. 5) foram construídas a partir da integração das intensidades de espalhamento nos intervalos de 820 a 886 cm-1 e 2260 a 2370 cm-1, nos seguintes tempos de exposição: 0, 10, 20, 30, 40, 50 s. As amostras de fertilizantes foram diluídas cinco vezes e a concentração do padrão foi 3,1% (m/v) P para as amostras de nº 1 a 3, e 1,5% (m/v) P para as amostras nº 4 a 8.

Figura 5. Curvas de intensidade de espalhamento integrada obtidas para fosfato (a), fosfito (b) e mistura fosfdato + fosfito  (c,d).

A partir das curvas de calibração representadas na Fig. 5, foram construídas curvas de intensidades integradas de solução padrão (Istd) vs intensidades integradas de amostras (Isample); e a inclinação é utilizada para calcular a concentração da amostra. Os resultados obtidos para P-PO4 e P-PO3 obtidos pelo método SSC foram concordantes com os obtidos por calibração externa (Tabela 3) ao nível de confiança de 95% (teste t pareado). Deve-se comentar que dados comparáveis ​​foram observados quando a calibração SSC foi feita por meio da variação da potência do laser (0, 10, 20, 30, 40, 50% do máximo) como parâmetro  operacional.

Tabela 3. Resultados (média  desvio padrão, n= 5) da determinação de P (% P2O5) em amostras de fertilizantes obtidos pelos métodos Raman de calibração externa multiponto convencional (MEC) e calibração SSC.

| Amostras | Valores informados pelo fabricante | MEC | SSC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30a | 31,01,3 | 30,01,5 |
| 2 | 40a | 39,50,5 | 39,31,7 |
| 3 | 28a | 28,30,5 | 28.61,5 |
| 4 | 14b | 13,70,4 | 13,50,7 |
| 5 6 7* 8** | 10b 7b 20a; 5b 15a; 7b | 10,70,4 6,90,2 21,11,3 ; 5,40,3 15,80,9 ; 6,70,3 | 11,60,6 6,40,4 19,31,1 / 4,40,3 14,40,8 / 6,90,4 |

a e b correspondem a  %(m/m) P2O5 em fosfito e fosfato, respectivamente. *mixtura das amostras 2 e 5, proporação 1:1 (m:m). ** mixtura das amostras 1 e 4, proporção 1:1 (m:m).

O método proposto baseado na espectroscopia Raman foi eficaz na determinação simultânea de fosfato e fosfito em diferentes formulações de fertilizantes. O controle do pH proporcionou alta seletividade e sensibilidade adequada para a identificação e quantificação precisa de ambos os analitos nas misturas. Foi possível usar a calibração externa de múltiplos pontos com padrões aquosos, pois os efeitos da matriz eram insignificantes. O método Raman é ecológico porque a preparação mínima da amostra reduz significativamente os impactos ambientais associados ao uso dos reagentes perigosos comumente empregados na preparação da amostra. O método proposto pode ser útil em análises rotineiras de fertilizantes, pois o monitoramento de fosfato e fosfito pode contribuir para controlar a qualidade dos produtos. A calibração de ponto único é viável, conveniente no trabalho de rotina, porque é um procedimento de calibração rápido e sensível, minimiza o tempo e o consumo de reagente e a laboriosa preparação de um conjunto de soluções de calibração é simplificada.

Referências

[1] R.L. Frost, Y. Xi, R. Scholz, A. López, F.M. Belotti, Vibrational  spectroscopic  characterization  of  the  phosphate  mineral hureaulite - (Mn, Fe)5(PO4)2(HPO4)2·4(H2O), Vib. Spectrosc., 66 (2013), pp. 69-75.

[2] R.I.  Bickley, H.G.M. Edwards, A. Knowles, J.K.F. Tait, R.E.  Gustar,  D. Mihara, S.J. Rose, Vibrational  spectroscopic  study  of  the  hypophosphite  and  phosphite anions,  H2PO2- and  HPO32-, and of  their deuteriated analogues in  the  solid  state  and  in  aqueous  solution, Spectrochim. Acta A., 50 (1994), pp. 1277-1285.

4. Descrição e avaliação do apoio institucional recebido no período

O Instituto de Química de Araraquara tem fornecido pessoal técnico especializado para fazer manutenções corretivas nas instalações do laboratório do Departamento de Química Analítica, Físico-Química e Inorgânica, onde se desenvolve o presente projeto.

5. Plano de atividades para o próximo período

Etapa 1: Estudo de descargas elétricas em plasma como forma de melhorar a sensibilidade em LIBS: aplicação a embalagens plásticas, tecidos animal e vegetal, biocarvão, ou materiais tecnológicos

Etapa 3: Avaliação do CHDS como estratégia de preparo de amostras de alimentos, rejeitos de suinocultura, óleo lubrificante, para posterior análises espectroscópicas elementares.

Etapa 4: Desenvolvimento de método para a determinação qualitativa e quantitativa de N em insumos agrícolas combinando Raman / HR-CS AAS.

Etapa 5: Divulgação dos resultados (palestras, relatórios, artigos científicos, trabalhos em congressos, dissertações, teses etc) e formar recursos humanos (Ano 2, Meses 1-12).

6. Descrição sucinta e justificada da aplicação dos recursos de reserva técnica e benefícios complementares

6.1 Reserva Técnica

| Data | Fornecedor | NF | Cheque | Observação | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Concedido....................... R$ 15.257,77 Saldo Atual............................... R$ 15.257,77 |  |  |  |  |  |

6.2 Benefícios Complementares

| Data | Evento | Transação | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| 27/09/2019 | Inscrição no VI Congresso Analitica Latin America, 24-26/9/2019, São Paulo, SP. | recibo | R$ 435,00 |
| 30/09/2019 | Diárias para participar do VI Congresso Analitica Latin America, 24-26/9/2019, São Paulo, SP. | recibo | R$ 1.110,00 |
| 24/09/19 | Passagem de ônibus ARA-SP, VI Congresso Analitica Latin America, 24-26/9/2019, São Paulo, SP. | Passagem | R$ 79,70 |
| 12/08/2019 | Inscrição no 15th Rio Symposium on Atomic Spectrometry, 6-11/10/2019, Mendoza, Argentina. | recibo | $13,014.95 pesos (ARG) R$ 1.155,86 |
| 15/08/2019 | Passagem aérea SP/Mendoza/SP, para participar do 15th Rio Symposium on Atomic Spectrometry, 6-11/10/2019. | recibo | R$ 2.193,67 |
| 15/10/2019 | Diárias para participar do 15th Rio Symposium on Atomic Spectrometry, 6-11/10/2019, Mendoza, Argentina. | recibo | R$ 5.471,23 |
| 13/10/2019 | Passagem ônibus SP-ARA, 15th Rio Symposium on Atomic Spectrometry, 6-11/10/2019. | Passagem | R$ 81,90 |
| 15/08/2019 | Seguro saúde referente ao congresso15th Rio Symposium on Atomic Spectrometry, 6-11/10/2019. | recibo | R$ 188,24 |
| Total concedido ................... R$ 16.000,00 Total gasto R$ 10.705,60 Saldo .................................... R$ 5.294,40 |  |  |  |

TRABALHOS APRESENTADOS

- 15th Rio Symposium on Atomic Spectrometry, 6 - 11 de outubro de 2019, Mendoza, Argentina

“Spark discharge-assisted single-standard calibration in laser-induced breakdown spectroscopy: determination of Al and P in agroindustrial samples”.

Trabalho apresentado em sessão oral por José A. Gomes Neto.

- 6º Congresso Analítica Latin America, 24-26 de setembro de 2019, São Paulo-SP.

“Estratégias para determinação de Fosfato e Fosfito por Espectroscopia Raman visando análises em fertilizantes”.

Trabalho apresentado em forma de pôster pela orientanda Evilim Martinez de Oliveira (IC/FAPESP).

7. Lista das publicações (Artigos)

7.1 Diretamente relacionados com o projeto de pesquisa

Alan Lima Vieira, Edilene Cristina Ferreira, Dário Santos Júnior, Giorgio Saverio Senesi, José Anchieta Gomes Neto, Spark discharge-assisted single-standard calibration in Laser-Induced Breakdown Spectroscopy: determination of Al and P in agroindustrial samples, Spectrochimica Acta B, em avaliação (SAB-2020-181).

Alan L. Vieira, Edilene, C. Ferreira, Silvana Ruella de Oliveira, Fernando Barbosa Jr, José A. Gomes Neto, Simultaneous determination of Fe and Zn in dried blood spot by HR-CS GFAAS, Microchemical Journal, submetido (MICROC-2020-2122).

Evilim Martinez de Oliveira, Marilia Rogero, Edilene Cristina Ferreira, José Anchieta Gomes Neto, Determination of phosphite and phosphate in fertilizers by Raman Spectroscopy, Talanta, submetido (TAL-D-20-02531).

7.2 Outras publicações

Alan L Vieira, Maurílio G. Nespeca, Weslei D. Pavini; Edilene C. Ferreira, José Anchieta Gomes Neto, A user-friendly excel spreadsheet for dealing with spectroscopic and chromatographic data, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 194 (2019) 103816.

Alan L Vieira,  Daniel A. Gonçalves, Alex Virgilio,   Edilene C. Ferreira, Bradley T. Jones,  George L. Donati, José Anchieta Gomes, Multi-energy calibration for the determination of non-metals by high-resolution continuum source molecular absorption spectrometry, Journal of Analytical Atomic Spectrometry 34 (2019) 972-978.

Michael Pérez-Rodríguez, Pamela M. Dirchwolf, TIAGO V. Silva, Roxana N. Villafañe, José Anchieta Gomes Neto, Roberto G. Pellerano, Edilene C. Ferreira, Brown rice authenticity evaluation by spark discharge-laser-induced breakdown spectroscopy, Food Chemistry 297  (2019) 124960.

Maurílio G. Nespeca, Alan L Vieira, Dário Santos Júnior, José Anchieta Gomes Neto, Edilene C. Ferreira, Detection and quantification of adulterants in honey by LIBS, Food Chemistry 311 (2019) 125886.

Tiago Varão Silva, Débora Marcondes B.P. Milori, José Anchieta Gomes Neto, Ednaldo José Ferreira, Edilene Cristina Ferreira, Prediction of black, immature and sour defective beans in coffee blends by using Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, Food Chemistry 278 (2019) 223-227.

8. Trabalhos apresentados

8.1 Conferências internacionais

15th Rio Symposium on Atomic Spectrometry, 6 - 11 de outubro de 2019, Mendoza, Argentina.

- Maurílio G. Nespeca, Alan L. Vieira, José Anchieta Gomes Neto, Dário Santos Júnior, Edilene C. Ferreira, Detection of honey adulteration by laser-induced breakdown spectroscopy assisted by spark discharge associated with chemometrics, trabalho apresentado em forma de pôster por Alan L. Vieira.

- Samia R. Dib, Maurílio G. Nespeca, Dário Santos Júnior, Clovis A. Ribeiro, Marisa S. Crespi, José A. Gomes Neto, Edilene C. Ferreira, Determination of nitrogen in biochar fertilizers using laser-induced breakdown spectroscopy, trabalho apresentado em forma de pôster por Edilene C. Ferreira.

- Alan L. Vieira, Edilene C. Ferreira, Dário Santos Júnior, Giorgio S. Senesi, José Anchieta Gomes Neto, Spark discharge-assisted single-standard calibration in laser-induced breakdown spectroscopy: determination of al and p in agroindustrial samples, trabalho apresentado em forma oral por José A. Gomes Neto.

8.2 Conferências nacionais

6º Congresso Analítica, 24-26 de setembro de 2019, São Paulo-SP.

- Maurílio G. Nespeca, Alan L. Vieira, Weslei D. Pavini, Edilene C. Ferreira, José Anchieta Gomes Neto, “Uma planilha do Excel amigável ao usuário para tratar dados espectroscópicos e cromatográficos”. Trabalho apresentado em forma de pôster por Alan Lima Vieira.

- João Vitor B. Santiago, Alan L. Vieira, Edilene C. Ferreira, José Anchieta Gomes Neto, Avaliação de estratégia de calibração para a determinação simultânea de Na e K em amostras de saliva por meio de um sistema em fluxo com detecção de emissão atômica.  Trabalho apresentado em forma de pôster por João Vitor B. Santiago.

- Maísa Cristina Lazaro, Carla Pereira Morais, Tiago Varão Silva, Giorgio S. Senesi, Dário Santos Júnior, Edilene C. Ferreira, José Anchieta Gomes Neto, Tratamento térmico como estratégia de aumento de detectabilidade em LIBS para a determinação de Sr em material foliar. Trabalho apresentado em forma de pôster por Maisa C. Lazaro.

- Samia R. Dib, José Anchieta Gomes Neto, Lauro José Moreira Guimarães, Ednaldo J. Ferreira, Edilene C. Ferreira, Avaliação do potencial da espectroscopia Raman para a identificação de milho transgênico e convencional. Trabalho apresentado em forma de pôster por Samia R. Dib.

9. Orientações concluídas

- Alan Lima Vieira (doutorado/CNPq), Novas estratégias analíticas em espectrometria atômica e molecular, Defesa em junho de 2020.

- Matheus Augusto da Silva (PIBIC/CNPq), A espectrometria de absorção atômica de alta resolução com fonte contínua no diagnóstico de fibrose cística: determinação elementar na saliva, Finalizado em agosto de 2019.

10. Anexos das publicações relativas ao item 7.1